# 一种可伸缩式外罩论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种可伸缩式外罩，包括外罩本体、导向部件、第一限位块和第二限位块，所述外罩本体的一端与CT装置固定连接，所述导向部件设置在CT装置上，其特征在于，所述外罩本体为多层式结构，所述外罩本体的另一端沿导向部件滑动，所述第一限位块和第二限位块分别固定设置在导向部件的两端，所述导向部件包括固定连接的两部分，一部分为1\/4圆弧状，另一部分为竖直状。避免了将过大或过重的装置外罩进行拆除后维修，以及维修后还要继续安装；本实用新型中的可伸缩式外罩采用电机箱和控制板可以实现手动与电动两种模式的开闭，更加方便。

### 主设计要求

1.一种可伸缩式外罩，包括外罩本体、导向部件、第一限位块和第二限位块，所述外罩本体的一端与CT装置固定连接，所述导向部件设置在CT装置上，其特征在于，所述外罩本体为多层式结构，所述外罩本体的另一端沿导向部件滑动，所述第一限位块和第二限位块分别固定设置在导向部件的两端，所述外罩本体的一端内侧设置有与第一限位块和第二限位块相对应限位卡槽。

### 设计方案

1.一种可伸缩式外罩，包括外罩本体、导向部件、第一限位块和第二限位块，所述外罩本体的一端与CT装置固定连接，所述导向部件设置在CT装置上，其特征在于，所述外罩本体为多层式结构，所述外罩本体的另一端沿导向部件滑动，所述第一限位块和第二限位块分别固定设置在导向部件的两端，所述外罩本体的一端内侧设置有与第一限位块和第二限位块相对应限位卡槽。

2.根据权利要求1所述的可伸缩式外罩，其特征在于，所述导向部件包括固定连接的两部分，一部分为1\/4圆弧状，另一部分为竖直状。

3.根据权利要求2所述的可伸缩式外罩，其特征在于，所述外罩本体采用卷帘式结构，所述卷帘式结构包括卷帘箱和卷帘，所述卷帘箱与CT装置固定连接，所述卷帘沿导向部件滑动。

4.根据权利要求3所述的可伸缩式外罩，其特征在于，所述外罩本体还包括电机箱和控制板，所述电机箱与所述卷帘箱固定连接，所述控制板设置在所述卷帘箱外表面上。

5.根据权利要求4所述的可伸缩式外罩，其特征在于，所述电机箱包括电机和转轴，所述控制板上设置有开启控制按钮和关闭控制按钮。

6.根据权利要求1所述的可伸缩式外罩，其特征在于，所述第一限位块设置在导向部件的上端，所述第二限位块设置在导向部件的下端。

7.根据权利要求1所述的可伸缩式外罩，其特征在于，所述第一限位块和第二限位块的数量各为两个且对应设置在导向部件两侧，所述限位卡槽的数量为两个。

8.根据权利要求7所述的可伸缩式外罩，其特征在于，所述外罩本体设有限位卡槽一端的外侧设置有外罩把手。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防护罩领域，具体涉及一种可伸缩式外罩。

背景技术

目前在现代医疗技术领域中，CT机是一种经常会使用到的检测设备，它能获取人体几乎所有重要器官的形态信息，协助医生对病灶做出更专业的判断，为病人生命的安全提供更大的保证。一般CT机的外罩过大或过重，在装置维护时需要拆装，维护不是很方便。

现有中国专利CN108324307A公开了一种CT机，包括主体和罩壳，罩壳分别通过连接构件固定于主体的前后两侧；连接构件包括伸缩锁销、套筒、弹性套管、箍圈、拉环、连接架、压簧；伸缩锁销和套筒同轴心固定于主体上；伸缩锁销包括同轴心布置的外管、复位弹簧、活动销，活动销上同轴心设置有凸球；复位弹簧收容于外管内；活动销的内端伸入至外管内与复位弹簧顶接；弹性套管固定于罩壳上；弹性套管的外端开口处设置有与凸球相匹配的球槽；箍圈可轴向移动地套于弹性套管上，且与套筒相对设置；压簧设置于箍圈与罩壳之间；拉环通过连接架与箍圈相连，该发明CT机其中的罩壳在连接构件卡死时仍然能够快速方便地打开。现有中国专利CN2031040406U公开了一种仪器保护罩，具有罩体，罩体的上端部和下端部各设有一根松紧带，松紧带的前端和尾端设有粘扣；该实用新型结构简单，使用方便，物品放置可兼容性强，制作成本低。

而本实用新型提供一种可伸缩式外罩，既可以解决为维修CT机而需要拆装的问题，也不需要在原CT机的本体上附加太多的部件，增加CT机负担，以免影响CT机的测量数据的准确性。

实用新型内容

为解决现有技术中CT装置的外罩过大或过重，拆装困难，从而影响内部维护的技术问题，本实用新型提供了一种可伸缩式外罩，具体技术方案如下：

一种可伸缩式外罩，包括外罩本体、导向部件、第一限位块和第二限位块，所述外罩本体的一端与CT装置固定连接，所述导向部件设置在CT装置上，其特征在于，所述外罩本体为多层式结构，所述外罩本体的另一端沿导向部件滑动，所述第一限位块和第二限位块分别固定设置在导向部件的两端。

具体地，所述导向部件包括固定连接的两部分，一部分为1\/4圆弧状，另一部分为竖直状。

优选地，所述外罩本体还可以采用卷帘式结构，所述外罩本体包括卷帘箱和卷帘，所述卷帘箱与CT装置固定连接，所述卷帘沿导向部件滑动。

优选地，所述外罩本体还包括电机箱和控制板，所述电机箱与卷帘箱固定连接，所述控制板设置在所述卷帘箱外表面上。

具体地，所述电机箱包括电机和转轴，所述控制板上设置有开启和关闭的控制按钮。

具体地，所述第一限位块设置在导向部件的上端，所述第二限位块设置在导向部件的下端。

具体地，所述外罩本体的一端内侧设置有与第一限位块和第二限位块相对应限位卡槽，用于固定外罩本体。

优选地，所述第一限位块和第二限位块的数量各为两个且对应设置在导向部件两侧，所述限位卡槽的数量为两个。

具体地，所述外罩本体设有限位卡槽一端的外侧设置有外罩把手。

在关闭所述可伸缩式外罩时，利用外罩把手将限于第一限位块处的外罩本体下拉，使外罩本体沿导向部件到达第二限位块处，此时第二限位块限于限位卡槽内；在打开所述可伸缩式外罩时，利用外罩把手将限于第二限位块处的外罩本体上推，使外罩本体沿导向部件到达第一限位块处，此时第一限位块限于限位卡槽内。

在关闭包括有电机箱和控制板的可伸缩式外罩时，首先按下控制板上关闭按钮，此时电机箱中电机启动转轴，所述转轴带动外罩本体上升，直到第一限位块限于限位卡槽内；在打开包括有电机箱和控制板的可伸缩式外罩时，首先按下控制板上打开按钮，此时电机箱中电机启动转轴，所述转轴带动外罩本体上升，直到第二限位块限于限位卡槽内。

本实用新型具有以下有益效果：

(1)在CT装置内采用可伸缩式外罩，可轻松打开外罩，对装置内部件进行维修，避免了将过大或过重的装置外罩进行拆除后维修，以及维修后还要继续安装；

(2)本实用新型中的可伸缩式外罩采用电机箱和控制板可以实现手动与电动两种模式的开闭，更加方便；

(3)本实用新型中的导向部件可采用聚氨酯材料制成，达到静音的目的。

附图说明

图1为所述可伸缩式外罩关闭时状态示意图；

图2为所述可伸缩式外罩打开时状态示意图；

图3为卷帘式外罩本体；

图4为所述可伸缩式外罩主视图；

图5为所述电机箱示意图。

附图标记：1-多层式外罩本体，2-外罩把手，3-1\/4圆弧状滑轨，4-竖直状滑轨，5-第一限位块，6-第二限位块，7-限位卡槽，8-卷帘箱，9-卷帘，10-电机箱，101-电机，102-转轴，11-控制板，111-开启控制按钮，112-关闭控制按钮。

具体实施例

实施例1

一种可伸缩式外罩，包括多层式外罩本体1、滑轨、第一限位块5和第二限位块6，所述多层式外罩本体1的一端与CT装置固定连接，所述滑轨设置在CT装置上，所述多层式外罩本体1的另一端沿滑轨滑动，所述第一限位块5和第二限位块6分别固定设置在滑轨的两端，所述滑轨包括固定连接的两部分，一部分为1\/4圆弧状滑轨3，另一部分为竖直状滑轨4，所述滑轨采用聚氨酯材料制成，所述第二限位块6设置在1\/4圆弧状滑轨3的上端，所述第一限位块5设置在竖直状滑轨4的下端，所述多层式外罩本体1的一端内侧设置有与第一限位块5和第二限位块6相对应限位卡槽7，用于固定多层式外罩本体1，所述第一限位块5和第二限位块6的数量各为两个，所述限位卡槽7的数量为两个，所述设有限位卡槽7一端的多层式外罩本体1外侧设置有外罩把手2。

在关闭所述可伸缩式外罩时，利用外罩把手2将限于第二限位块6处的多层式外罩本体1下拉，使多层式外罩本体1沿滑轨到达第一限位块5处，此时第一限位块5限于限位卡槽7内；在打开所述可伸缩式外罩时，利用外罩把手2将限于第一限位块5处的多层式外罩本体1上推，使多层式外罩本体1沿滑轨到达第二限位块6处，此时第二限位块6限于限位卡槽7内。

实施例2

与实施例1相比，所述外罩本体采用卷帘式结构，所述外罩本体包括卷帘箱8和卷帘9，所述卷帘箱8与CT装置固定连接，所述卷帘9沿滑轨滑动，还包括电机箱10和控制板11，所述电机箱10与卷帘箱8固定连接，所述控制板11设置在所述电机箱10下侧，所述电机箱10包括电机101和转轴102，所述控制板11上设置有开启控制按钮111和关闭控制按钮112。

在关闭所述可伸缩式外罩时，首先按下控制板11上关闭控制按钮112，此时电机箱10中电机101启动转轴102，所述转轴102带动卷帘9上升，直到第二限位块6限于限位卡槽7内；在打开所述可伸缩式外罩时，首先按下控制板11上打开控制按钮111，此时电机箱10中电机101启动转轴102，所述转轴102带动卷帘9上升，直到第一限位块5限于限位卡槽7内。

上述详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明，该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围，凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更，均应包含于本实用新型技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920304106.9

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209808363U

授权时间:20191220

主分类号:A61B6/03

专利分类号:A61B6/03

范畴分类:申请人:中山市明峰医疗器械有限公司

第一申请人:中山市明峰医疗器械有限公司

申请人地址:528437 广东省中山市火炬开发区神农路6号A3幢1、2层

发明人:夏秋仲;崔柏尧;方伟峰

第一发明人:夏秋仲

当前权利人:中山市明峰医疗器械有限公司

代理人:刘先荣

代理机构:11470

代理机构编号:北京精金石知识产权代理有限公司 11470

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0aa00e46396e17c52b61e4bc.html