# 穿刺训练用模型论文和设计-许亚荣

### 全文摘要

本实用新型提供了穿刺训练用模型，包括内部形成为空腔的体腔和设置于所述体腔内部的模拟人体组织；其中，所述体腔至少包括主体和可拆卸地设置于所述主体上的透明腔，且所述主体上还设置有至少一个贯穿的安装槽，所述安装槽上可拆卸地嵌设有注射表皮；所述模拟人体组织至少包括设置于所述体腔内的模拟血管单元和模拟血液提供单元，且所述模拟血液提供单元至少包括与所述模拟血管单元的入口和出口各自连通的至少一个储液箱，以及设置于所述储液箱与所述模拟血管单元的入口之间的抽水泵。实现了可根据实际需要观察内部结构，并能有效实现实际操作的需要，且能根据实际使用情况更换部分耗材，有效提高其使用寿命。

### 主设计要求

1.一种穿刺训练用模型，其特征在于，包括内部形成为空腔的体腔和设置于所述体腔内部的模拟人体组织；其中，所述体腔至少包括主体(1)和可拆卸地设置于所述主体(1)上的透明腔(2)，且所述主体(1)上还设置有至少一个贯穿的安装槽，所述安装槽上可拆卸地嵌设有注射表皮(3)；所述模拟人体组织至少包括设置于所述体腔内的模拟血管单元和模拟血液提供单元，且所述模拟血液提供单元至少包括与所述模拟血管单元的入口(5)和出口(6)各自连通的至少一个储液箱(4)，以及设置于所述储液箱(4)与所述模拟血管单元的入口(5)之间的抽水泵(7)。

### 设计方案

1.一种穿刺训练用模型，其特征在于，包括内部形成为空腔的体腔和设置于所述体腔内部的模拟人体组织；其中，

所述体腔至少包括主体(1)和可拆卸地设置于所述主体(1)上的透明腔(2)，且所述主体(1)上还设置有至少一个贯穿的安装槽，所述安装槽上可拆卸地嵌设有注射表皮(3)；

所述模拟人体组织至少包括设置于所述体腔内的模拟血管单元和模拟血液提供单元，且所述模拟血液提供单元至少包括与所述模拟血管单元的入口(5)和出口(6)各自连通的至少一个储液箱(4)，以及设置于所述储液箱(4)与所述模拟血管单元的入口(5)之间的抽水泵(7)。

2.根据权利要求1所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述主体(1)中与所述透明腔(2)相接触的表面上向内凹陷形成有多个插槽(8)，所述透明腔(2)中与所述体(1)相接触的表面上形成有多个与所述插槽(8)相配合的插杆(9)。

3.根据权利要求1或2所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述透明腔(2)至少包括其中一侧骨盆，且所述主体(1)至少包括另一侧骨盆；

且所述模拟血管单元至少包括各自设置于两侧骨盆中的股动脉(10)和股静脉(11)，所述模拟人体组织还包括神经元结构(12)和肌肉组织(13)。

4.根据权利要求3所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述安装槽设置于所述主体(1)中的另一侧骨盆上；且，

所述注射表皮(3)上还贴合设置有透明敷贴。

5.根据权利要求3所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述储液箱(4)至少包括与所述股动脉(10)相连通的第一储液盒(41)，以及与所述股静脉(11)相连通的第二储液盒(42)。

6.根据权利要求3所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述股动脉(10)的一端与所述储液箱(4)通过抽水泵(7)相连通，另一端与所述股静脉(11)相连通；所述股静脉(11)中未连接有所述股动脉(10)的一端与所述储液箱(4)相连通；且，

所述股动脉(10)和所述股静脉(11)的连接处还设置有活性炭过滤片。

7.根据权利要求1或2所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述模拟血管单元的至少部分外表面上还可接触地设置有吸收单元，且所述吸收单元至少包括外包层和包裹于所述外包层内部的吸水海绵。

8.根据权利要求3所述的穿刺训练用模型，其特征在于，设置于所述主体(1)中的所述股动脉(10)和\/或所述股静脉(11)上还连接有全自动体外循环动脉搏动模拟器，以使得所述全自动体外循环动脉搏动模拟器能够带动所述股动脉(10)和\/或所述股静脉(11)产生搏动。

9.根据权利要求3所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述神经元结构(12)上还电连有报警模块，当穿刺到所述神经元结构(12)上时，所述报警模块能够报警。

10.根据权利要求1或2所述的穿刺训练用模型，其特征在于，所述体腔为乳胶材料；

所述模拟血管单元为弹性橡胶管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医学模型领域，特别地，涉及一种穿刺训练用模型。

背景技术

医学模型现今已成为医学院校常用的辅助教学设备，其使得学生在学习理论知识的同时，能够将实际操作的技能运用到医学模型上，使得医护学生在上岗前，就能拥有高深的知识与娴熟的临床技能。

而目前市场上的模型对教学用或学生训练用没有很好的区分，一般都是采用模拟肤色的硅胶作为外部结构，从而造成很多训练用的模型，因其内部结构无法直观看到，如：隐藏在人体的深部的骨骼、血管、神经、肌肉等结构，并不是一眼就能识别的，使得在教师教学讲解时未能达到预期效果，教师在讲解起来显得很费力，学生也很难掌握。

实用新型内容

本实用新型目的在于提供一种穿刺训练用模型，以解决现有技术中的模型在使用时往往无法直观看到内部结构，从而使得老师在讲解时难以达到预期效果，而完全清晰的透视结构也不利于实际模拟操作的使用，同时，对于经常使用的部位往往其使用寿命较短，造成一部分损坏则整个模型就需要更换等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种穿刺训练用模型，其中，包括内部形成为空腔的体腔和设置于所述体腔内部的模拟人体组织；其中，

所述体腔至少包括主体和可拆卸地设置于所述主体上的透明腔，且所述主体上还设置有至少一个贯穿的安装槽，所述安装槽上可拆卸地嵌设有注射表皮；

所述模拟人体组织至少包括设置于所述体腔内的模拟血管单元和模拟血液提供单元，且所述模拟血液提供单元至少包括与所述模拟血管单元的入口和出口各自连通的至少一个储液箱，以及设置于所述储液箱与所述模拟血管单元的入口之间的抽水泵。

作为优选的，所述主体中与所述透明腔相接触的表面上向内凹陷形成有多个插槽，所述透明腔中与所述体相接触的表面上形成有多个与所述插槽相配合的插杆。

作为优选的，所述透明腔至少包括其中一侧骨盆，且所述主体至少包括另一侧骨盆；

且所述模拟血管单元至少包括各自设置于两侧骨盆中的股动脉和股静脉，所述模拟人体组织还包括神经元结构和肌肉组织。

作为优选的于，所述安装槽设置于所述主体中的另一侧骨盆上；且，

所述注射表皮上还贴合设置有透明敷贴。

作为优选的，所述储液箱至少包括与所述股动脉相连通的第一储液盒，以及与所述股静脉相连通的第二储液盒。

作为优选的，所述股动脉的一端与所述储液箱通过抽水泵相连通，另一端与所述股静脉相连通；所述股静脉中未连接有所述股动脉的一端与所述储液箱相连通；且，

所述股动脉和所述股静脉的连接处还设置有活性炭过滤片。

作为优选的，所述模拟血管单元的至少部分外表面上还可接触地设置有吸收单元，且所述吸收单元至少包括外包层和包裹于所述外包层内部的吸水海绵。

作为优选的，设置于所述主体中的所述股动脉和\/或所述股静脉上还连接有全自动体外循环动脉搏动模拟器，以使得所述全自动体外循环动脉搏动模拟器能够带动所述股动脉和\/或所述股静脉产生搏动。

作为优选的，所述神经元结构上还电连有报警模块，当穿刺到所述神经元结构上时，所述报警模块能够报警。

作为优选的，所述腔体为乳胶材料；

所述模拟血管单元为弹性橡胶管。

本实用新型具有以下有益效果：本实用新型将体腔设置为可拆卸连接的主体和透明腔，使得可以根据实际需要选择将某一部分的外壁做成透明结构，以便于观察其内部结构，同时，因其主体为不透明材质，使得在穿刺训练时依然能够实现无法观察到内部结构进行穿刺操作。并且，这种设置也更为便于老师在教学时的讲解和模拟训练的同时进行。进一步地，在主体部分设置贯穿的安装槽，并将安装槽上嵌设注射表皮，使得能够在注射表皮损坏时对其进行更换，有效提高整个模型的使用寿命。将模拟人体组织设置为包括模拟血管单元和模拟血液提供单元，使得能够通过模拟血液提供单元对模拟血管单元提供模拟血液，更有效复合实际使用中的操作，在穿刺训练过程中能够有效提高训练的效率。

除了上面所描述的目的、特征和优点之外，本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图，对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1是本实用新型优选实施例的穿刺训练用模型的结构示意图；

图2是本实用新型优选实施例的主体和透明腔的局部结构示意图；

图3是本实用新型优选实施例的模拟血管单元和模拟血液提供单元的结构示意图；

图4是本实用新型优选实施例的第一储液盒和股动脉的结构示意图；

图5是本实用新型优选实施例的第二储液盒和股静脉的结构示意图。

附图标记说明

1、主体 2、透明腔

3、注射表皮 4、储液箱

5、入口 6、出口

7、抽水泵 8、插槽

9、插杆 10、股动脉

11、股静脉 12、神经元结构

13、肌肉组织 41、第一储液盒

42、第二储液盒

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明，但是本实用新型可以根据权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

参见图1-图5，本实用新型提供了一种穿刺训练用模型，其特征在于，包括内部形成为空腔的体腔和设置于所述体腔内部的模拟人体组织；其中，

所述体腔至少包括主体1和可拆卸地设置于所述主体1上的透明腔2，且所述主体1上还设置有至少一个贯穿的安装槽，所述安装槽上可拆卸地嵌设有注射表皮3；

所述模拟人体组织至少包括设置于所述体腔内的模拟血管单元和模拟血液提供单元，且所述模拟血液提供单元至少包括与所述模拟血管单元的入口5和出口6各自连通的至少一个储液箱4，以及设置于所述储液箱4与所述模拟血管单元的入口5之间的抽水泵7。

本实用新型具有以下有益效果：本实用新型将体腔设置为可拆卸连接的主体1和透明腔2，使得可以根据实际需要选择将某一部分的外壁做成透明结构，以便于观察其内部结构，同时，因其主体1为不透明材质，使得在穿刺训练时依然能够实现无法观察到内部结构进行穿刺操作。并且，这种设置也更为便于老师在教学时的讲解和模拟训练的同时进行。进一步地，在主体1部分设置贯穿的安装槽，并将安装槽上嵌设注射表皮3，使得能够在注射表皮3损坏时对其进行更换，有效提高整个模型的使用寿命。将模拟人体组织设置为包括模拟血管单元和模拟血液提供单元，使得能够通过模拟血液提供单元对模拟血管单元提供模拟血液，更有效复合实际使用中的操作，在穿刺训练过程中能够有效提高训练的效率。当然，这里的注射表皮3的嵌设方式可以采用任意合适的方式进行操作，例如，一种优选的实施方式中，因这里的材质一般是采用硅胶等半软质材料，因此，可以在此基础上在安装槽的侧壁上设置至少一条内陷的环形槽体，注射表皮3的外侧壁上设置有与环形槽体相配合的环形凸起圈，从而使得能够通过凸起圈配合嵌入环形槽体内来实现其拆卸和安装。当然，类似的结构在此均可以使用。

这里的主体1和透明腔2的连接方式可以根据实际需要采用合适的方式，例如，在一种优选的实施方式中，所述主体1中与所述透明腔2相接触的表面上向内凹陷形成有多个插槽8，所述透明腔2中与所述体1相接触的表面上形成有多个与所述插槽8相配合的插杆9。当然，这里的插杆9的外表面上还可以套设有防滑层，以使得其能够更好且更为稳固地插入所述插槽8，这里的防滑层可以使用防滑橡胶等，类似的防滑结构在此均可以使用。

进一步优选的实施方式中，为了使得其更为适应于实际的使用，可以具体选择对称结构的位置，例如，可以将其具体限定在骨盆及其下部的局部段，具体地，如图1所示，所述透明腔2至少包括其中一侧骨盆，且所述主体1至少包括另一侧骨盆；且所述模拟血管单元至少包括各自设置于两侧骨盆中的股动脉10和股静脉11，所述模拟人体组织还包括神经元结构 12和肌肉组织13。通过将两侧骨盆及其周围部分各自设置为透明和不透明，使得可以在老师进行讲解或是新手模拟操作时，能够通过透明部分进行比对，而进行实操时，则可以对主体1 的部分进行操作，进而有效进行区分使用。同时，上述结构对称存在，也使得能够有效地学习和比对。

当然，这里的安装槽可以设置在任意合适的位置，例如，一种优选的实施方式中，为了使得其能够更为适应于实际操作中的位置的使用，所述安装槽设置于所述主体1中的另一侧骨盆上；且进一步优选的实施方式中，为了避免注射液对注射表皮3造成严重的污染，所述注射表皮3上还贴合设置有透明敷贴。

一种优选的实施方式中，所述储液箱4至少包括与所述股动脉10相连通的第一储液盒41，以及与所述股静脉11相连通的第二储液盒42。通过第一储液盒41和第二储液盒42的设置，使得可以在第一储液盒41和第二储液盒42中各自填充液体，并将液体的颜色设置为不同，从而有效使得能够模拟人体动脉和静脉中血液颜色的不同来加以区分。

在另一优选的实施方式中，所述股动脉10的一端与所述储液箱4通过抽水泵7相连通，另一端与所述股静脉11相连通；所述股静脉11中未连接有所述股动脉10的一端与所述储液箱4相连通；且所述股动脉10和所述股静脉11的连接处还设置有活性炭过滤片。这样仅需要设置一个储液箱4即可有效实现股动脉10和股静脉11中模拟回流，当然，进一步在二者之间设置活性炭过滤片，从而使得能够对回流的血液进行一定的过滤，保证其洁净度，避免多次使用后引入的外界微小尘埃等。当然，这里的活性炭过滤片可以采用本领域技术人员能够理解的方式进行设置，例如，可以是活性炭板或者是纱布中包裹活性炭等结构，类似的结构在此均可以使用。

当然，一种更为优选的实施方式中，所述模拟血管单元的至少部分外表面上还可接触地设置有吸收单元，且所述吸收单元至少包括外包层和包裹于所述外包层内部的吸水海绵。当然，这里的吸收单元可以是设置在模拟血管单元，即股动脉10和股静脉11的下部，且为垫设在股动脉10和股静脉11的下方，这里的下方的设置可以为将整个模型按照人体体位采用趴着的方式，使得臀部处于上方的一种位置关系时候的下方，以使得其更为符合实际操作时的位置关系，而股动脉10和股静脉11因穿刺可能导致渗漏的模拟血液则可以因重力因素下漏并被吸收单元予以吸收。

进一步优选的实施方式中，为了使得在操作时手感更为真实，设置于所述主体1中的所述股动脉10和\/或所述股静脉11上还连接有全自动体外循环动脉搏动模拟器，以使得所述全自动体外循环动脉搏动模拟器能够带动所述股动脉10和\/或所述股静脉11产生搏动。当然，这里的全自动体外循环动脉搏动模拟器为市面上常规使用的类型，并根据其使用说明进行安装和使用，在此不多作赘述。

一种更为优选的实施方式中，为了在误穿刺时能够得到有效的提醒，所述神经元结构12 上还电连有报警模块，当穿刺到所述神经元结构12上时，所述报警模块能够报警。这里的报警模块的设置可以根据本领域技术人员能够理解的方式进行设置，例如，可以在神经元结构 12上设置压力感应器，并在压力感应器上电连控制器，并设置压力阈值，同时在控制器上电连报警器，当压力感应器感应到的压力大于设置的压力阈值时，则控制器能够控制报警器予以报警，这里的报警器可以为闪灯装置或者是鸣笛装置等。

这里的上述结构的材料都可以选自本领域技术人员能够理解并能够模仿人体的质感进行相应的选择的材料，例如，所述腔体为乳胶材料；所述模拟血管单元为弹性橡胶管。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920085573.7

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209746911U

授权时间:20191206

主分类号:G09B23/28

专利分类号:G09B23/28

范畴分类:15E;

申请人:漳州卫生职业学院

第一申请人:漳州卫生职业学院

申请人地址:363000 福建省漳州市芗城区西洋坪路29号

发明人:许亚荣

第一发明人:许亚荣

当前权利人:漳州卫生职业学院

代理人:刘井

代理机构:44420

代理机构编号:广东品安律师事务所 44420

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c983ce12b4e583d8a4a0cbc.html