# 一种血液平衡振动仪论文和设计-盛长忠

### 全文摘要

本实用新型提供了一种血液平衡振动仪，包括箱体，箱体底部对称设置两条滑道，滑道上设有滑板，滑板包括齿条端和直板端；两条滑道之间，在箱体底部设有齿轮，齿轮与两条滑板的齿条端啮合；直板端设有振荡箱；箱体上设有传动组件，传动组件能够控制滑板在滑道移动。本实用新型所述的一种血液平衡振动仪，通过传动组件、齿轮和齿条之间的配合，达到往复振荡的作用，同时保持了稳定与平衡，结构简单，操作方便，同时能够对多个待混匀样本进行振动混匀，提高了工作效率，降低人员工作消耗。

### 主设计要求

1.一种血液平衡振动仪，其特征在于：包括箱体(1)，所述箱体(1)底部对称设置两条滑道(2)，所述滑道(2)上设有滑板(3)，所述滑板(3)包括齿条端(3001)和直板端(3002)；所述两条滑道(2)之间，在所述箱体(1)底部设有齿轮(5)，所述齿轮(5)与两条所述滑板(3)的齿条端(3001)啮合；所述直板端(3002)设有振荡箱(6)；所述箱体上设有传动组件，所述传动组件能够控制所述滑板(3)在所述滑道(2)移动。

### 设计方案

1.一种血液平衡振动仪，其特征在于：包括箱体(1)，所述箱体(1)底部对称设置两条滑道(2)，所述滑道(2)上设有滑板(3)，所述滑板(3)包括齿条端(3001)和直板端(3002)；

所述两条滑道(2)之间，在所述箱体(1)底部设有齿轮(5)，所述齿轮(5)与两条所述滑板(3)的齿条端(3001)啮合；

所述直板端(3002)设有振荡箱(6)；

所述箱体上设有传动组件，所述传动组件能够控制所述滑板(3)在所述滑道(2)移动。

2.根据权利要求1所述的一种血液平衡振动仪，其特征在于：所述传动组件包括与所述箱体(1)侧壁连接的固定板(12)，所述固定板(12)上连接有电机(13)，所述电机(13)下方连接有转轴(14)，所述转轴(14)另一端连接有转动连接件(11)，所述转轴(14)能够带动转动连接件(11)转动；

任意一个所述滑板(3)上连接有茧形滑环(8)，所述茧形滑环(8)与所述滑板(3)垂直，所述转动连接件(11)另一端连接有转轮(10)，所述转轮(10)设置在所述茧形滑环(8)内，所述转动连接件(11)能够通过转轮(10)带动所述茧形滑环(8)在所述滑道(2)的方向做往复运动。

3.根据权利要求1所述的一种血液平衡振动仪，其特征在于：所述振荡箱(6)内设有隔板(6001)，所述隔板(6001)与所述振荡箱(6)之间设有多组夹紧装置；

所述夹紧装置包括对称设置在隔板(6001)和振荡箱(6)侧壁上的伸缩杆(6002)，所述伸缩杆(6002)的伸缩端连接有夹板(6003)，所述夹板(6003)上设有内侧为弧形的弹性垫(6004)，所述隔板(6001)和振荡箱(6)与所述夹板(6003)之间设有弹簧(6005)；所述弹簧(6005)套在所述伸缩杆(6002)外；

所述夹紧装置的夹取位置正下方设有保护垫(6006)。

4.根据权利要求1所述的一种血液平衡振动仪，其特征在于：所述滑板(3)底部设有滑动轮(4)，且所述滑动轮(4)能在所述滑道(2)上滑动。

5.根据权利要求2所述的一种血液平衡振动仪，其特征在于：所述茧形滑环(8)通过第一螺栓(9)与所述滑板(3)连接。

6.根据权利要求1所述的一种血液平衡振动仪，其特征在于：所述振荡箱(6)通过对称设置的多组第二螺栓(7)与所述滑板(3)直板端(3002)连接。

7.根据权利要求1所述的一种血液平衡振动仪，其特征在于：所述箱体(1)上设有箱盖(15)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于医疗检测技术领域，尤其是涉及一种血液平衡振动仪。

背景技术

酶联免疫分析方法(ELISA法)是现代发展起来的一门新兴学科，它是利用酶的特异性和催化放大作用，来检测出动物体内的各种微量抗原、抗体的经典方法。目前，各大中小医院及血站、卫生防疫机构、科研等部门均主要采用这种检测方法，进行判断动物体是否感染上了某种病毒或者是产生了某种抗体。

酶联免疫分析是以标准的96孔酶标板作为一个处理单元的。酶联免疫反应根据反映项目的不同，所要求的反应步骤和条件各不相同。但是都要经过以下四种处理方式：一是向酶标板中添加各种检测液(试剂)，二是将各种干扰因素排除，对酶标板进行清洗；三是对酶标板进行恒温孵育。一般是让酶标板处于37度的环境中。最后使用酶标仪进行结果判读，给出试验结果。由于一次完整的ELISA反应一般需要添加3到5次液体，孵育2到3 次，洗板1到2次，判读1次。完成整个过程需要1个小时到两个小时。所以酶联免疫的反应过程漫长而复杂。

而在此过程中的样本(如：血液、脑脊液、肺泡灌洗液、尿液等)与检测试剂混合的混匀，是非常重要的一个环节，而人工混匀效率低，效果差，均匀性也较低，而目前市场上振荡装置的效果也并不理想，本实用新型提出的一种血液平衡振动仪解决了人工效率低，振荡混匀效果差的问题，同时达到振动的稳定和平衡性。

发明内容

有鉴于此，本实用新型旨在提出一种血液平衡振动仪，通过传动组件、齿轮和齿条之间的配合，达到往复振荡的作用，同时保持了稳定与平衡，结构简单，操作方便，同时能够对多个待混匀样本进行振动混匀，提高了工作效率，降低人员工作消耗。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案是这样实现的：

一种血液平衡振动仪，包括箱体，所述箱体底部对称设置两条滑道，所述滑道上设有滑板，所述滑板包括齿条端和直板端；

所述两条滑道之间，在所述箱体底部设有齿轮，所述齿轮与两条所述滑板的齿条端啮合；

所述直板端设有振荡箱；

所述箱体上设有传动组件，所述传动组件能够控制所述滑板在所述滑道移动。

进一步的，所述传动组件包括与所述箱体侧壁连接的固定板，所述固定板上连接有电机，所述电机下方连接有转轴，所述转轴另一端连接有转动连接件，所述转轴能够带动转动连接件转动；

任意一个所述滑板上连接有茧形滑环，所述茧形滑环与所述滑板垂直，所述转动连接件另一端连接有转轮，所述转轮设置在所述茧形滑环内，所述转动连接件能够通过转轮带动所述茧形滑环在所述滑道的方向做往复运动。

进一步的，所述振荡箱内设有隔板，所述隔板与所述振荡箱之间设有多组夹紧装置；

所述夹紧装置包括对称设置在隔板和振荡箱侧壁上的伸缩杆，所述伸缩杆的伸缩端连接有夹板，所述夹板上设有内侧为弧形的弹性垫，所述隔板和振荡箱与所述夹板之间设有弹簧；所述弹簧套在所述伸缩杆外

所述夹紧装置的夹取位置正下方设有保护垫。

进一步的，所述滑板底部设有滑动轮，且所述滑动轮能在所述滑道上滑动。

进一步的，所述茧形滑环通过第一螺栓与所述滑板连接。

进一步的，所述振荡箱通过对称设置的多组第二螺栓与所述滑板直板端连接。

进一步的，所述箱体上设有箱盖。

相对于现有技术，本实用新型所述的一种血液平衡振动仪具有以下优势：

(1)本实用新型所述的一种血液平衡振动仪，通过传动组件能使滑板带动振荡箱达到往复振荡的作用，并通过齿轮和齿条之间的配合，带动另一个滑板和振荡箱保持了振动仪的稳定与平衡，装置的结构简单，操作方便，振荡效果明显。

(2)本实用新型所述的一种血液平衡振动仪，振荡箱中能够同时对多个待混匀样本进行振动混匀，提高了工作效率，降低人员工作消耗。

附图说明

构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1为本实用新型实施例所述俯视结构示意图；

图2为本实用新型实施例所述主视结构示意图。

附图标记说明：

1-箱体；2-滑道；3-滑板；3001-齿条端；3002-直板端；4-滑动轮；5- 齿轮；6-振荡箱；6001-隔板；6002-伸缩杆；6003-夹板；6004-弹性垫；6005- 弹簧；6006-保护垫；7-第二螺栓；8-茧形滑环；9-第一螺栓；10-转轮；11- 转动连接件；12-固定板；13-电机；14-转轴；15-箱盖。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

如图1图2所示一种血液平衡振动仪，包括箱体1，所述箱体1底部对称设置两条滑道2，所述滑道2上设有滑板3，所述滑板3包括齿条端3001 和直板端3002；

所述两条滑道2之间，在所述箱体1底部设有齿轮5，所述齿轮5与两条所述滑板3的齿条端3001啮合；

所述直板端3002设有振荡箱6；

所述箱体上设有传动组件，所述传动组件能够控制所述滑板3在所述滑道2移动。

滑板3能够通过传动组件的控制在滑道2上实现移动，同时通过滑板3 上的齿条端3001与齿轮5啮合，能够实现将齿轮5的回转运动转变为滑板3 的往复直线运动，能够形成对两组振荡箱6的振荡作用；单一通过传动组件控制一组滑板3和振荡箱6在振动不够稳定，因此通过齿轮5和齿条端3001 之间的配合，带动两组滑道2上的滑板3和振荡箱6的振动，能够提高稳定与平衡性，装置的结构简单，操作方便，振荡效果明显。

其中，所述传动组件包括与所述箱体1侧壁连接的固定板12，所述固定板12上连接有电机13，所述电机13下方连接有转轴14，所述转轴14另一端连接有转动连接件11，所述转轴14能够带动转动连接件11转动；

任意一个所述滑板3上连接有茧形滑环8，所述茧形滑环8与所述滑板 3垂直，所述转动连接件11另一端连接有转轮10，所述转轮10设置在所述茧形滑环8内，所述转动连接件11能够通过转轮10带动所述茧形滑环8在所述滑道2的方向做往复运动。

通过电机13和转轴14，带动转动连接件11转动，而转动连接件11另一端的转轮10，设在茧形滑环8内，可通过转动连接件11的转动，实现茧形滑环8的往复运动，从而带动与茧形滑环8连接的滑板8做往复运动。

其中，所述振荡箱6内设有隔板6001，所述隔板6001与所述振荡箱6 之间设有多组夹紧装置；

所述夹紧装置包括对称设置在隔板6001和振荡箱6侧壁上的伸缩杆 6002，所述伸缩杆6002的伸缩端连接有夹板6003，所述夹板6003上设有内侧为弧形的弹性垫6004，所述隔板6001和振荡箱6与所述夹板6003之间设有弹簧6005；所述弹簧6005套在所述伸缩杆6002外；

所述夹紧装置的夹取位置正下方设有保护垫6006。

振荡箱6内通过伸缩杆6002和弹簧6005实现将待测试样的夹紧，同时弹簧6005也在振荡过程中起到了辅助振荡的作用，提高振荡效率，弹性垫 6004和下方的保护垫6006保护试样管在振荡过程中不被损坏，起到缓冲的作用。

其中，所述滑板3底部设有滑动轮4，且所述滑动轮4能在所述滑道2 上滑动。使滑板3能够在滑道2上进行滑动。

其中，所述茧形滑环8通过第一螺栓9与所述滑板3连接。

其中，所述振荡箱6通过对称设置的多组第二螺栓7与所述滑板3直板端3002连接。

其中，所述箱体1上设有箱盖15。

本实用新型的具体实施方式：在使用时，打开箱盖15，将样本(如：血清、血浆、脑脊液、肺泡灌洗液、尿液等)与检测试剂混合后待摇匀的样品管放入振荡箱6内，放置在夹紧装置的弹性垫6004之间，底部放置在保护垫6006上方，并通过弹簧6005的弹性将试样管夹紧。

启动电机13，通过电机13带动转轴14转动，从而转轴14带动连接件 11转动，而转动连接件11另一端的转轮10，设在茧形滑环8内，随着转动连接件11的转动，转轮10在茧形滑环8内往复运动，由于茧形滑环8通过第一螺栓9与滑板3连接，所以此时将带动滑板3通过滑动轮4在滑道2上滑动。

随着滑板3的滑动，通过滑板3上的齿条端3001与齿轮5啮合，带动齿轮5转动，齿轮5再带动另一条滑板3沿滑道3滑动，从而实现将齿轮5 的回转运动转变为滑板3的往复直线运动，形成对振荡箱6的振荡作用。

振荡过程中振荡箱6内通过伸缩杆6002和弹簧6005实现将待测试样的夹紧，弹性垫6004和下方的保护垫6006保护试样管在振荡过程中不被损坏，起到缓冲的作用，同时弹簧6005也在振荡过程中起到了辅助振荡的作用，提高振荡效率。

如此往复振荡，直至试样管内血液达到振荡要求为止。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260457.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209464957U

授权时间:20191008

主分类号:B01F 11/00

专利分类号:B01F11/00;B01F15/00;G01N33/535

范畴分类:23A;

申请人:丹娜（天津）生物科技有限公司

第一申请人:丹娜（天津）生物科技有限公司

申请人地址:300467 天津市滨海新区生态城中天大道2018号生态科技园办公楼14号楼1楼

发明人:盛长忠;周泽奇;粟艳;刘春龙;张小梅

第一发明人:盛长忠

当前权利人:丹娜（天津）生物科技有限公司

代理人:李莎

代理机构:12211

代理机构编号:天津滨海科纬知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2dfc3e276bac2637ff39e632.html