# 一种自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管论文和设计-闫文华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，包括：Y型接头，其的第一端口与螺纹盖相连，其的第二端口与体外引流导管的一端相连，其的第三端口与体内穿刺导管的一端相连；体内穿刺导管，其上设有Y型夹子，其的另一端接入病灶；体外引流导管上设有卡扣式夹子，其的另一端与引流袋相连；固定底座，其的与人体接触的一侧设有医用双面胶带，其的另一侧设有与Y型接头、体内穿刺导管和体外引流管的外形匹配的凹槽，Y型接头、体内穿刺导管和体外引流管卡入凹槽，进而可有效防止体外引流导管和体内穿刺导管滑落，并且可直接通过第一端口直接给药，无需拆掉体外引流管给药，避免了给药操作步骤的复杂性，减少感染，降低成本。

### 主设计要求

1.一种自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，包括：Y型接头，所述Y型接头包括：第一端口、第二端口和第三端口，所述第一端口与螺纹盖相连，所述第二端口与体外引流导管的一端相连，所述第三端口与体内穿刺导管的一端相连；体内穿刺导管，所述体内穿刺导管上设有开关夹子，所述体内穿刺导管的另一端接入病灶；体外引流导管，所述体外引流导管上设有开关夹子，所述体外引流导管的另一端与引流袋相连；固定底座，所述固定底座与人体接触的一侧设有医用双面胶带，所述固定底座的另一侧设有与所述Y型接头、所述体内穿刺导管和所述体外引流管的外形匹配的凹槽，所述Y型接头、所述体内穿刺导管和所述体外引流管卡入所述凹槽；固定夹，所述固定夹粘贴在所述固定底座上，所述固定夹用于固定所述体外引流导管。

### 设计方案

1.一种自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，包括：

Y型接头，所述Y型接头包括：第一端口、第二端口和第三端口，所述第一端口与螺纹盖相连，所述第二端口与体外引流导管的一端相连，所述第三端口与体内穿刺导管的一端相连；

体内穿刺导管，所述体内穿刺导管上设有开关夹子，所述体内穿刺导管的另一端接入病灶；

体外引流导管，所述体外引流导管上设有开关夹子，所述体外引流导管的另一端与引流袋相连；

固定底座，所述固定底座与人体接触的一侧设有医用双面胶带，所述固定底座的另一侧设有与所述Y型接头、所述体内穿刺导管和所述体外引流管的外形匹配的凹槽，所述Y型接头、所述体内穿刺导管和所述体外引流管卡入所述凹槽；

固定夹，所述固定夹粘贴在所述固定底座上，所述固定夹用于固定所述体外引流导管。

2.根据权利要求1所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述固定夹包括：母粘扣带、子粘扣带和双面粘贴，所述子粘扣带的中部与所述母粘扣带的中部用线缝合，所述子粘扣带设置在所述母粘扣带的上方，所述双面粘贴设置在所述子粘扣带的上方中部，所述粘贴用于粘合所述体外引流导管。

3.根据权利要求2所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述母粘扣带的背面设有医用粘合剂，所述母粘扣带的背面与所述固定底座粘合。

4.根据权利要求2所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述子粘扣带的一边设有镂空，所述子粘扣带的另一边为与镂空宽度相匹配的长条。

5.根据权利要求4所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述镂空的形状可以为正方形、长方形、圆形或椭圆形。

6.根据权利要求1所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述开关夹子为Y型夹子或卡扣式夹子。

7.根据权利要求1所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述第一端口与螺纹盖通过螺纹连接，所述第二端口与体外引流导管的一端通过螺纹连接，所述第三端口与体内穿刺导管的一端通过螺纹连接。

8.根据权利要求1所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述固定底座为柔软材质固定底座。

9.根据权利要求8所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，所述柔软材质为医用海绵。

10.根据权利要求1所述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，其特征在于，还包括：医用胶带，所述医用胶带用于固定所述体内穿刺导管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗技术领域，特别涉及一种自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管。

背景技术

目前，胸腔积液、腹腔积液，多浆膜腔积液患者置管后活动受限，并且传统的导管固定装置质地硬，患者舒适度较差，易脱落，且容易发生导管移位或脱出的情况，进而引起感染，并且在患者管路移位或脱管后，一部分患者无法重新置管，一部分患者重新置管的风险和难度增加。这样，不仅使患者的身心更加痛苦，还延长了治疗时间，以及加大了患者住院费用。另外，传统置管后，在给药时，需要将体外引流导管断开，接上肝素帽或者U塞，再进行给药，给药结束后，再接上新的体外引流导管，下次再需要给药时，得重复上述步骤，这样成本高昂，容易造成患者医药费负担，并且频繁的更换体外引流管，容易引发感染。

因此，该技术存在改进的必要。

实用新型内容

本实用新型旨在至少在一定程度上解决上述相关技术中的技术问题之一。

本实用新型的目的在于提出一种自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，可通过固定装置固定胸腔腹腔穿刺导管，防止发生导管发生脱落，并且减少给药的步骤，操作方便，减少感染，降低成本。

为实现上述目的，本实用新型提出的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管包括：Y型接头，所述Y型接头包括：第一端口、第二端口和第三端口，所述第一端口与螺纹盖相连，所述第二端口与体外引流导管的一端相连，所述第三端口与体内穿刺导管的一端相连；体内穿刺导管，所述体内穿刺导管上设有开关夹子，所述体内穿刺导管的另一端接入病灶；体外引流导管，所述体外引流导管上设有开关夹子，所述体外引流导管的另一端与引流袋相连；固定底座，所述固定底座与人体接触的一侧设有医用双面胶带，所述固定底座的另一侧设有与所述Y型接头、所述体内穿刺导管和所述体外引流管的外形匹配的凹槽，所述Y型接头、所述体内穿刺导管和所述体外引流管嵌入所述凹槽；固定夹，所述固定夹粘贴在所述固定底座上，所述固定夹用于固定所述体外引流导管。

根据本实用新型提出的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，可通过固定底座的设置，以及固定底座上凹槽的设置，有效防止体外引流导管和体内穿刺导管滑落，并且通过Y型接头的三个端口的设置，可直接通过第一端口直接给药，进而无需再拆掉体外引流管给药，避免了给药操作步骤的复杂性，减少感染的发生，降低了每次给药换U塞或肝素帽以及引流袋的成本。

另外，根据本实用新型上述的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管还可以具有如下附加的技术特征：

具体地，所述固定夹包括：母粘扣带、子粘扣带和双面粘贴，所述子粘扣带的中部与所述母粘扣带的中部用线缝合，所述子粘扣带设置在所述母粘扣带的上方，所述双面粘贴设置在所述子粘扣带的上方中部，所述粘贴用于粘合所述体外引流导管。

具体地，所述母粘扣带的背面设有医用粘合剂，所述母粘扣带的背面与所述固定底座粘合。

具体地，所述子粘扣带的一边设有镂空，所述子粘扣带的另一边为与镂空宽度相匹配的长条。

具体地，所述镂空的形状可以为正方形、长方形、圆形或椭圆形。

具体地，所述开关夹子为Y型夹子或卡扣式夹子。

具体地，所述第一端口与螺纹盖通过螺纹连接，所述第二端口与体外引流导管的一端通过螺纹连接，所述第三端口与体内穿刺导管的一端通过螺纹连接。

具体地，所述固定底座为柔软材质固定底座，质地软，患者舒适度高。

优选地，所述柔软材质为医用海绵。

具体地，所述自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管还包括：医用胶带，所述医用胶带用于固定所述体内穿刺导管。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：可防止体内穿刺导管和体外引流导管脱落；固定底座为柔软式，质地软，患者舒适度高；Y型接头的设置，可减少给药的操作步骤，并且可避免中途给药，频繁更换引流袋或U塞、肝素帽，进而降低成本，减少感染；固定夹和医用胶带的设置，可避免体外引流导管打结。

附图说明

本实用新型的上述和\/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中，

图1是根据本实用新型实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管的结构示意图；

图2是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中固定夹的结构示意图；

图3是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中固定夹的结构示意图；

图4是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中卡扣式夹子的正视图；

图5是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中卡扣式夹子的右视图；

图6是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中卡扣式夹子的左视图；

图7是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中卡扣式夹子的后视图；

图8是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中卡扣式夹子的俯视图；

图9是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中卡扣式夹子的仰视图；

图10是根据本实用新型一个实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管中卡扣式夹子的使用状态图。

附图标记：1-自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管；2-Y型接头；3-体内穿刺导管；4-体外引流导管；5-固定底座；6-螺纹盖；7-Y型夹子；8-引流袋；9-凹槽；10-固定夹；11-母粘扣带；12-子粘扣带；13-双面粘贴；14-卡扣式夹子；15-医用胶带；16-子粘扣带的长条。

具体实施方式

下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

下面结合附图来描述本实用新型实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管。

图1是根据本实用新型实施例的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管的俯视图。如图1所示，该自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管1包括：包括：Y型接头2、体内穿刺导管3、体外引流导管4、固定底座5和固定夹10。

其中，Y型接头2包括：第一端口a、第二端口b和第三端口c，第一端口a与螺纹盖6相连，第二端口b与体外引流导管4的一端相连，第三端口c与体内穿刺导管3的一端相连；体内穿刺导管3上设有Y型夹子7，体内穿刺导管3的另一端接入病灶；体外引流导管4上设有卡扣式夹子14，体外引流导管4的另一端与引流袋8相连；固定底座5与人体接触的一侧设有医用双面胶带，固定底座5的另一侧设有与Y型接头2、体内穿刺导管3和体外引流管4的外形匹配的凹槽9，Y型接头2、体内穿刺导管3和体外引流管4嵌入凹槽9，固定夹10粘贴在固定底座5上，固定夹10用于固定体外引流导管4。

需要说明的是，Y型夹子7设置在体内穿刺导管3上，Y型夹子7主要用于体内穿刺导管3的开和关。当将体内穿刺导管3拉上于“V”字部，则体内穿侧导管3打开；当将体内穿刺导管3拉下到“1”字部，则体内穿刺导管3关闭。

卡扣式夹子14的结构如图4-10所示，卡扣式夹子14设置在体外引流导管4上，卡扣式夹子14主要用于体外引流导管4的开和关。当卡扣式夹子14卡紧（如附图4所示），则体外引流导管4关闭；当卡扣式夹子14松开（如附图10所示），则体外引流导管4打开正常引流。

举例来说，当需要换引流袋8时，可将体内穿刺导管3拉下到“1”字部，使得体内穿刺导管3关闭，避免腹腔或胸腔内的液体流出；在换好引流袋8后，可将体内穿刺导管3拉上到“V”字部，使得体内穿刺导管3打开，将腹腔或胸腔内的液体引出到引流袋8。

另外，当需要给药时，可将卡扣式夹子14卡紧，使得体外引流导管4关闭，防止引流袋8内的液体回流，并打开Y型接头2的第一端口a的螺纹盖6直接给药，在给药之后，拧紧螺纹盖6，接着松开卡扣式夹子14，使得体外引流导管4打开，使得腹腔或胸腔内的液体引出到引流袋8。

更要说明的是，固定底座5可以为柔软材质的，并在固定底座5上设置凹槽9，可将体内穿刺导管3、体外引流导管4和Y型接头2卡在在凹槽9内部，这样，可以防止前述组件滑落或者脱落，避免意外情况发生。其中，在固定底座5与人体接触的一侧设置医用双面胶带，可简单快捷的将固定底座5与患者的皮肤相贴合，并且由于固定底座5优选为医用海绵式的，患者会比较舒适。

具体来说，在体内穿刺导管3接入病灶之后，将固定底座5贴合患者的皮肤，并将体内穿刺导管3、以及与体内穿刺导管3连接的Y型接头、以及与Y型接头连接的体外引流导管4放置入固定底座5的凹槽9内，并通过医用胶带15将体内穿刺导管3固定在固定底座5上，避免体内穿刺导管3打结，接着通过固定夹10将体外引流导管4固定在固定底座5上，避免体外引流管4打结。

可以理解的是，如图2-3所示，固定夹10包括：母粘扣带11、子粘扣带12和双面粘贴13，子粘扣带12的中部与母粘扣带11的中部用线缝合，子粘扣带12设置在母粘扣带11的上方，双面粘贴13设置在子粘扣带12的上方中部，双面粘贴13用于粘合体外引流导管4。

其中，母粘扣带11的背面设有医用粘合剂，母粘扣带11的背面与固定底座5粘合。并且子粘扣带12的一边设有镂空，子粘扣带12的另一边为与镂空宽度相匹配的长条16。

进而，使用固定夹10对体外引流导管固定的方式为，将体外引流导管4粘于双面粘贴13上之后，将子粘扣带12的长条16穿过镂空，并将子粘扣带12按压在母粘扣带11上，两者粘合。即从附图2变换为附图3的状态，进而将体外引流导管4固定在固定底座5上。

具体地，第一端口a与螺纹盖6通过螺纹连接，第二端口b与体外引流导管4的一端通过螺纹连接，第三端口c与体内穿刺导管3的一端通过螺纹连接。进而使得体外引流导管4、体内穿刺导管3和螺纹盖6与Y型接头是可拆卸的。

另外，固定底座5上的凹槽9可以为浅凹槽，凹槽9的边界可以为圆滑边界。

在给药时，松开医用胶带15和固定夹10，卡紧卡扣式夹子14，拧动Y型接头2，拆下螺纹盖6，进行给药，给药结束后，拧紧螺纹盖6，重新固定好医用胶带15和固定夹10，进而固定好体内穿刺导管3和体外引流导管4，由此，无需拆卸引流袋8，减少感染的发生，降低成本，减少患者承担的医药费用。

综上所述，根据本实用新型实施例提出的自带固定装置的胸腔腹腔穿刺导管，可通过固定底座的设置，以及固定底座上凹槽的设置，有效防止体外引流导管和体内穿刺导管滑落，并且通过Y型接头的三个端口的设置，可直接通过第一端口直接给药，进而无需再拆掉体外引流管给药，避免了给药操作步骤的复杂性，减少感染的发生，降低了每次给药换U塞或肝素帽以及引流袋的成本，降低了患者承担的医疗费用。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

为此，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个、上等，除非另有明确具体的限定。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本实用新型的限制，本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920113782.8

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209679255U

授权时间:20191126

主分类号:A61M25/02

专利分类号:A61M25/02;A61M25/06;A61M25/00

范畴分类:16A;

申请人:闫文华

第一申请人:闫文华

申请人地址:030053 山西省太原市万柏林区西苑南路西华苑

发明人:闫文华

第一发明人:闫文华

当前权利人:闫文华

代理人:张学元

代理机构:11674

代理机构编号:北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/38e9822b9f7ae06dfb24594e.html