# 一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置论文和设计-程远娟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，包括管体，所述管体的外侧壁套接有气囊，所述管体的左端开设有通孔，所述管体的上表面固定安装有把手壳体，所述把手壳体的内腔滑动安装有活塞，所述活塞的上表面固定安装有连接杆，所述连接杆的上端贯穿把手壳体的上表面，所述活塞的上表面固定安装有第一弹簧的一端，所述第一弹簧的另一端固定安装在把手壳体的内腔顶面。本新型设计巧妙，方便实用，可以通过管体进行导流，通过气囊进行扩张，使用方便，操作简单，不必导尿管和扩张器进行交替使用；通过装配有压力检测装置，可以防止气囊内气压过大，造成损坏。

### 主设计要求

1.一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，其特征在于：包括管体，所述管体的外侧壁套接有气囊，所述管体的左端开设有通孔，所述管体的上表面固定安装有把手壳体，所述把手壳体的内腔滑动安装有活塞，所述活塞的上表面固定安装有连接杆，所述连接杆的上端贯穿把手壳体的上表面，所述活塞的上表面固定安装有第一弹簧的一端，所述第一弹簧的另一端固定安装在把手壳体的内腔顶面，所述把手壳体的下端左侧壁开设有出气口，所述把手壳体的下端右侧壁开设有进气口，且出气口和进气口的内侧壁均装配有单向阀，所述管体的上表面固定安装有进气管，所述进气管的右端与出气口相连通，所述进气管的左端与气囊相连通，所述管体的下侧壁固定安装有出气管，所述出气管的左端与气囊相连通，所述出气管的右端装配有压力检测装置，且压力检测装置固定安装于管体的下表面。

### 设计方案

1.一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，其特征在于：包括管体，所述管体的外侧壁套接有气囊，所述管体的左端开设有通孔，所述管体的上表面固定安装有把手壳体，所述把手壳体的内腔滑动安装有活塞，所述活塞的上表面固定安装有连接杆，所述连接杆的上端贯穿把手壳体的上表面，所述活塞的上表面固定安装有第一弹簧的一端，所述第一弹簧的另一端固定安装在把手壳体的内腔顶面，所述把手壳体的下端左侧壁开设有出气口，所述把手壳体的下端右侧壁开设有进气口，且出气口和进气口的内侧壁均装配有单向阀，所述管体的上表面固定安装有进气管，所述进气管的右端与出气口相连通，所述进气管的左端与气囊相连通，所述管体的下侧壁固定安装有出气管，所述出气管的左端与气囊相连通，所述出气管的右端装配有压力检测装置，且压力检测装置固定安装于管体的下表面。

2.根据权利要求1所述的一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，其特征在于：所述压力检测装置包括检测壳体和滑块，所述检测壳体固定安装在管体的下表面，所述检测壳体的左表面开设有进气孔，所述出气管的右端与进气孔相连通，所述滑块滑动安装在检测壳体的内腔，所述滑块的右表面固定安装有第二弹簧的一端，所述第二弹簧的另一端固定安装在检测壳体的内腔右表面，所述检测壳体的下表面中间处开设有出气孔。

3.根据权利要求2所述的一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，其特征在于：所述单向阀包括阀体和阀芯，所述阀体固定安装于出气口内，所述阀芯滑动安装在阀体的内腔，所述阀体内腔的底面中间处开设有出口，且出口的左端与进气管相连通，所述阀体内腔右侧壁开设有入口，所述阀芯的左侧壁开设有安装槽，所述安装槽内侧壁固定安装有第三弹簧，所述第三弹簧的另一端固定安装在阀体的内腔左表面。

4.根据权利要求3所述的一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，其特征在于：所述连接杆的上端固定安装有按键。

5.根据权利要求4所述的一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，其特征在于：所述把手壳体的外侧壁套接有防滑套。

6.根据权利要求5所述的一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，其特征在于：所述管体的左端侧表面开设有侧孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及导流管技术领域，具体为一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置。

背景技术

医学上导尿普遍用的多用橡胶、塑胶等材质的一次性导尿管。在有些病患治疗过程中，单用导尿管还无法完成导尿过程，还需要尿道扩张器。为完成操作和治疗，需要两者的配合，在使用过程中需要反复的消毒或更换，操作使用比较麻烦。为此，我们提出了一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，包括管体，所述管体的外侧壁套接有气囊，所述管体的左端开设有通孔，所述管体的上表面固定安装有把手壳体，所述把手壳体的内腔滑动安装有活塞，所述活塞的上表面固定安装有连接杆，所述连接杆的上端贯穿把手壳体的上表面，所述活塞的上表面固定安装有第一弹簧的一端，所述第一弹簧的另一端固定安装在把手壳体的内腔顶面，所述把手壳体的下端左侧壁开设有出气口，所述把手壳体的下端右侧壁开设有进气口，且出气口和进气口的内侧壁均装配有单向阀，所述管体的上表面固定安装有进气管，所述进气管的右端与出气口相连通，所述进气管的左端与气囊相连通，所述管体的下侧壁固定安装有出气管，所述出气管的左端与气囊相连通，所述出气管的右端装配有压力检测装置，且压力检测装置固定安装于管体的下表面。

所述压力检测装置包括检测壳体和滑块，所述检测壳体固定安装在管体的下表面，所述检测壳体的左表面开设有进气孔，所述出气管的右端与进气孔相连通，所述滑块滑动安装在检测壳体的内腔，所述滑块的右表面固定安装有第二弹簧的一端，所述第二弹簧的另一端固定安装在检测壳体的内腔右表面，所述检测壳体的下表面中间处开设有出气孔。

所述单向阀包括阀体和阀芯，所述阀体固定安装于出气口内，所述阀芯滑动安装在阀体的内腔，所述阀体内腔的底面中间处开设有出口，且出口的左端与进气管相连通，所述阀体内腔右侧壁开设有入口，所述阀芯的左侧壁开设有安装槽，所述安装槽内侧壁固定安装有第三弹簧，所述第三弹簧的另一端固定安装在阀体的内腔左表面。

所述连接杆的上端固定安装有按键。

所述把手壳体的外侧壁套接有防滑套。

所述管体的左端侧表面开设有侧孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本新型设计巧妙，方便实用，利用气囊、管体、把手壳体和单向阀等结构的配合使用，可以通过管体进行导流，通过气囊进行扩张，使用方便，操作简单，不必导尿管和扩张器进行交替使用；通过装配有压力检测装置，可以防止气囊内气压过大，造成损坏。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为图1中a处放大示意图。

图3为本实用新型单向阀结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1、图2和图3，本实用新型提供一种用于慢性肾脏病诱发的尿道梗阻的导流装置，包括管体1，所述管体1的外侧壁套接有气囊2，所述管体1的左端开设有通孔101，所述管体1的上表面固定安装有把手壳体6，所述把手壳体6的内腔滑动安装有活塞8，所述活塞8的上表面固定安装有连接杆10，所述连接杆10的上端贯穿把手壳体6的上表面，所述活塞8的上表面固定安装有第一弹簧9的一端，所述第一弹簧9的另一端固定安装在把手壳体6的内腔顶面，所述把手壳体6的下端左侧壁开设有出气口61，所述把手壳体6的下端右侧壁开设有进气口62，且出气口61和进气口62的内侧壁均装配有单向阀7，所述管体1的上表面固定安装有进气管3，所述进气管3的右端与出气口61相连通，所述进气管3的左端与气囊2相连通，所述管体1的下侧壁固定安装有出气管4，所述出气管4的左端与气囊2相连通，所述出气管4的右端装配有压力检测装置5，且压力检测装置5固定安装于管体1的下表面。

两个单向阀7的安装方向相同，均为从左向右导通，使用时，管体1插入尿道内进行导流，往复上下按动连接杆10，连接杆10向上移动使，出气口61内的单向阀7封闭，进气口62内的单向阀7导通，将外部的空气抽入把手壳体6的内腔，连接杆10向下移动时，出气口61内的单向阀7导通，进气口62内的单向阀7封闭，把手壳体6内腔的空气通过出气口61和进气管3进入气囊3内，连续上下按动连接杆10，可以持续向气囊3内充入气体，使气囊3充气膨胀，对尿道进行扩张。

所述压力检测装置5包括检测壳体51和滑块52，所述检测壳体51固定安装在管体1的下表面，所述检测壳体51的左表面开设有进气孔511，所述出气管4的右端与进气孔511相连通，所述滑块52滑动安装在检测壳体51的内腔，所述滑块52的右表面固定安装有第二弹簧53的一端，所述第二弹簧53的另一端固定安装在检测壳体51的内腔右表面，所述检测壳体51的下表面中间处开设有出气孔512。

滑块52与检测壳体51的内侧壁之间密封接触，若气囊3内的气压过大时，气囊3内的气体通过出气管4和进气孔511进入检测壳体51内腔，气囊3内的气压大过第二弹簧53的弹力时，气压使滑块52向右移动，使出气孔512与进气孔511相连通，使气囊3内的气体排出。

所述单向阀7包括阀体71和阀芯72，所述阀体71固定安装于出气口61内，所述阀芯72滑动安装在阀体71的内腔，所述阀体71内腔的底面中间处开设有出口712，且出口712的左端与进气管3相连通，所述阀体7内腔右侧壁开设有入口711，所述阀芯72的左侧壁开设有安装槽721，所述安装槽721内侧壁固定安装有第三弹簧73，所述第三弹簧73的另一端固定安装在阀体71的内腔左表面。

气体从左向右在单向阀7内流动时，阀芯72将出口712密封挡住，使单向阀7密封，气体从右向左在单向阀7内流动时，气体通过入口711流入阀体71内腔，使阀芯72向左移动，使入口711和出口712连通，使单向阀7导通，单向阀7结构简单，方便实用，成本低廉。

所述连接杆10的上端固定安装有按键11，按键11方便按动连接杆10。

所述把手壳体6的外侧壁套接有防滑套63，防滑套63防止握住把手壳体6时滑落。

所述管体1的左端侧表面开设有侧孔102，侧孔102可以方便导流。

工作原理：使用本新型时，管体1插入尿道内进行导流，往复上下按动连接杆10，连接杆10向上移动使，出气口61内的单向阀7封闭，进气口62内的单向阀7导通，将外部的空气抽入把手壳体6的内腔，连接杆10向下移动时，出气口61内的单向阀7导通，进气口62内的单向阀7封闭，把手壳体6内腔的空气通过出气口61和进气管3进入气囊3内，连续上下按动连接杆10，可以持续向气囊3内充入气体，使气囊3充气膨胀，对尿道进行扩张，若气囊3内的气压过大时，气囊3内的气体通过出气管4和进气孔511进入检测壳体51内腔，气囊3内的气压大过第二弹簧53的弹力时，气压使滑块52向右移动，使出气孔512与进气孔511相连通，使气囊3内的气体排出，防止气囊3气压过高。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920064600.2

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:82(吉林)

授权编号:CN209770969U

授权时间:20191213

主分类号:A61M1/00

专利分类号:A61M1/00;A61M25/10

范畴分类:16A;

申请人:吉林大学

第一申请人:吉林大学

申请人地址:130012 吉林省长春市前进大街2699号

发明人:程远娟;李金秋;丁海燕

第一发明人:程远娟

当前权利人:吉林大学

代理人:张冉昕

代理机构:22103

代理机构编号:长春市四环专利事务所(普通合伙) 22103

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/435ace89e28e6a62749600aa.html