# 一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置论文和设计-朱茂勇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，包括有用于放置包装瓶的壳体，壳体内设有在包装瓶下压时用于连接包装瓶嘴的出液装置，出液装置上还设有在包装瓶下压时用于计算包装瓶下压次数的计数器组件；出液装置包括有设在壳体内用于连接包装瓶嘴的进液管，进液管上设有喷嘴，计数器组件包括有齿轮盘，壳体上设有在包装瓶下压时能够带动齿轮盘转动的传动装置，齿轮盘的侧面设有数值刻度，壳体上开设有用于读取数值刻度的读数窗口。本实用新型的促动器设有读数窗口，使用过程中方便记录药液喷嘴的喷药次数，给使用者提供方便，利用蜗杆的减速功能，通过包装瓶的下压驱动蜗杆的转动，继而带动齿轮盘的低速转动令显示数字发生变化，结构简单。

### 主设计要求

1.一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，包括有用于放置包装瓶(1)的壳体(2)，壳体(2)内设置有在包装瓶(1)下压时用于连接包装瓶嘴的出液装置(3)，所述的出液装置(3)上还设置有在包装瓶(1)下压时用于计算包装瓶下压次数的计数器组件(4)；所述的出液装置(3)包括有设置在壳体(2)内用于连接包装瓶嘴的进液管(31)，进液管(31)上设置有喷嘴(32)，计数器组件(4)包括有转动设置在进液管(31)上方的齿轮盘(41)，所述壳体(2)上设置有在包装瓶(1)下压时能够带动齿轮盘(41)转动的传动装置(5)，所述齿轮盘(41)的侧面设置有数值刻度(6)，所述壳体(2)上开设有用于读取数值刻度(6)的读数窗口(21)。

### 设计方案

1.一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，包括有用于放置包装瓶(1)的壳体(2)，壳体(2)内设置有在包装瓶(1)下压时用于连接包装瓶嘴的出液装置(3)，所述的出液装置(3)上还设置有在包装瓶(1)下压时用于计算包装瓶下压次数的计数器组件(4)；所述的出液装置(3)包括有设置在壳体(2)内用于连接包装瓶嘴的进液管(31)，进液管(31)上设置有喷嘴(32)，计数器组件(4)包括有转动设置在进液管(31)上方的齿轮盘(41)，所述壳体(2)上设置有在包装瓶(1)下压时能够带动齿轮盘(41)转动的传动装置(5)，所述齿轮盘(41)的侧面设置有数值刻度(6)，所述壳体(2)上开设有用于读取数值刻度(6)的读数窗口(21)。

2.根据权利要求1所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的传动装置(5)包括有转动设置在壳体(2)上并能与齿轮盘(41)啮合的计数蜗杆(51)，所述的传动装置(5)还包括有能带动计数蜗杆(51)转动进而带动齿轮盘(41)转动的摆动杆(52)，所述摆动杆(52)上设置有在摆动杆(52)摆动后能使其复位的复位弹簧(7)，所述摆动杆(52)具有能与瓶体接触的下压平面(521)。

3.根据权利要求2所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的齿轮盘(41)上设置有若干齿牙(411)，所述的计数蜗杆(51)上设置有能与齿牙(411)配合的螺纹(511)，所述的计数蜗杆(51)上沿圆周方向设置有单向齿(512)，所述的摆动杆(52)上开设有可供计数蜗杆(51)一端穿过的通孔(522)，所述通孔(522)的侧面设置有在摆动杆(52)转动时能与单向齿(512)顶触进而带动计数蜗杆(51)转动的拨片(523)。

4.根据权利要求3所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述壳体(2)的内壁上设置有防止计数蜗杆(51)脱出的扣线轨道(22)。

5.根据权利要求2所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的齿轮盘(41)为圆柱形结构，且中央开设有可供进液管(31)一端穿过的圆孔(412)。

6.根据权利要求3所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的计数蜗杆(51)上沿圆周方向设置有10个单向齿(512)。

7.根据权利要求3所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的齿轮盘(41)上沿圆周方向设置有20个齿牙(411)。

### 设计说明书

【技术领域】

本实用新型涉及一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置。

【背景技术】

给药气雾剂促动器是给药气雾剂产品中的一个重要组成部分，其主要功能是承载气雾剂主体和打开气雾剂阀门，同时打开后将内容药物按照预定的形态喷射到口腔喉管，适当大小的药物颗粒通过喉管直接作用到患者肺部。

现有的药用气雾剂没有计数功能，患者在使用产品时无法预知药品的使用量及剩余的药量，这很容易导致生命危险或者不必要的麻烦。比如传统的气喘喷雾罐由外观并无法得知剩余药量的多少，若患者有准备多瓶气喘喷雾罐时，尚可解决燃眉之急，若患者没有准备多余的气喘喷雾罐，身旁亦无其他人时，一旦气喘病发，患者拿着内无存量用药的气喘喷雾罐使用将可能无法自救，更有可能因错失急症治疗的黄金时间，而造成死亡意外。

本实用新型正是基于以上的不足而产生的。

【实用新型内容】

本实用新型要解决的技术问题是提供一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置。

为解决上述技术问题，本实用新型采用了下述技术方案：一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，包括有用于放置包装瓶的壳体，壳体内设置有在包装瓶下压时用于连接包装瓶嘴的出液装置，所述的出液装置上还设置有在包装瓶下压时用于计算包装瓶下压次数的计数器组件；所述的出液装置包括有设置在壳体内用于连接包装瓶嘴的进液管，进液管上设置有喷嘴，计数器组件包括有转动设置在进液管上方的齿轮盘，所述壳体上设置有在包装瓶下压时能够带动齿轮盘转动的传动装置，所述齿轮盘的侧面设置有数值刻度，所述壳体上开设有用于读取数值刻度的读数窗口。

如上所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的传动装置包括有转动设置在壳体上并能与齿轮盘啮合的计数蜗杆，所述的传动装置还包括有能带动计数蜗杆转动进而带动齿轮盘转动的摆动杆，所述摆动杆上设置有在摆动杆摆动后能使其复位的复位弹簧，所述摆动杆具有能与瓶体接触的下压平面。

如上所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的齿轮盘上设置有若干齿牙，所述的计数蜗杆上设置有能与齿牙配合的螺纹，所述的计数蜗杆上沿圆周方向设置有单向齿，所述的摆动杆上开设有可供计数蜗杆一端穿过的通孔，所述通孔的侧面设置有在摆动杆转动时能与单向齿顶触进而带动计数蜗杆转动的拨片。

如上所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述壳体的内壁上设置有防止计数蜗杆脱出的扣线轨道。

如上所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的齿轮盘为圆柱形结构，且中央开设有可供进液管一端穿过的圆孔。

如上所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的计数蜗杆上沿圆周方向设置有10个单向齿。

如上所述的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，其特征在于，所述的齿轮盘上沿圆周方向设置有20个齿牙。

与现有技术相比，本实用新型的一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，达到了如下效果：

本实用新型的促动器设置有读数窗口，使用过程中方便记录药液喷嘴的喷药次数，给使用者提供方便，利用蜗杆的减速功能，通过包装瓶的下压驱动蜗杆的转动，继而带动齿轮盘的低速转动令显示数字发生变化，结构简单。

【附图说明】

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明，其中：

图1为本实用新型的立体图；

图2为本实用新型的安装包装瓶后的内部结构图；

图3为本实用新型的内部结构图；

图4为本实用新型的计数器组件与传动装置配合的结构图；

图5为本实用新型摆动杆的结构图；

图6为本实用新型计数蜗杆的结构图。

【具体实施方式】

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

如图1至图6所示，一种蜗杆计数型气雾剂吸入给药促动器装置，包括有用于放置包装瓶1的壳体2，壳体2内设置有在包装瓶1下压时用于连接包装瓶嘴的出液装置3，所述的出液装置3上还设置有在包装瓶1下压时用于计算包装瓶下压次数的计数器组件4；所述的出液装置3包括有设置在壳体2内用于连接包装瓶嘴的进液管31，进液管31上设置有喷嘴32，计数器组件4包括有转动设置在进液管31 上方的齿轮盘41，所述壳体2上设置有在包装瓶1下压时能够带动齿轮盘41转动的传动装置5，所述齿轮盘41的侧面设置有数值刻度6，所述壳体2上开设有用于读取数值刻度6的读数窗口21。

本实用新型的促动器设置有读数窗口，使用过程中方便记录药液喷嘴的喷药次数，给使用者提供方便，利用蜗杆的减速功能，通过包装瓶的下压驱动蜗杆的转动，继而带动齿轮盘的低速转动令显示数字发生变化，结构简单。

如图1至图6所示，所述的传动装置5包括有转动设置在壳体2 上并能与齿轮盘41啮合的计数蜗杆51，所述的传动装置5还包括有能带动计数蜗杆51转动进而带动齿轮盘41转动的摆动杆52，所述摆动杆52上设置有在摆动杆52摆动后能使其复位的复位弹簧7，所述摆动杆52具有能与瓶体1接触的下压平面521。在安装完成后，下压平面521一直与包装瓶贴合，通过下压下压平面521A来驱动整个机构运动。

如图1至图6所示，所述的齿轮盘41上设置有若干齿牙411，所述的计数蜗杆51上设置有能与齿牙411配合的螺纹511，所述的计数蜗杆51上沿圆周方向设置有单向齿512，所述的摆动杆52上开设有可供计数蜗杆51一端穿过的通孔522，所述通孔522的侧面设置有在摆动杆52转动时能与单向齿512顶触进而带动计数蜗杆51转动的拨片523。在工作状态中，摆动杆最大转动角度可达40度，拨片在转动时与单向齿顶触，推动计数蜗杆转动。

计数蜗杆由螺纹511与齿轮盘中的齿牙配合，通过计数蜗杆的转动带动齿轮盘进行非同心转动。

如图1至图6所示，所述壳体2的内壁上设置有防止计数蜗杆 51脱出的扣线轨道22。

如图1至图6所示，所述的齿轮盘41为圆柱形结构，且中央开设有可供进液管31一端穿过的圆孔412。

如图1至图6所示，所述的计数蜗杆51上沿圆周方向设置有10 个单向齿512。计数蜗杆上单向齿数为10，每按压10次包装瓶，蜗杆走过完整的一圈；齿轮盘上的齿牙数为20，蜗杆每走20圈带动齿轮盘完成一个完成的计数周期(200次)。

如图1至图6所示，所述的齿轮盘41上沿圆周方向设置有20个齿牙411。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920033159.1

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209734687U

授权时间:20191206

主分类号:A61M15/00

专利分类号:A61M15/00;A61M11/00

范畴分类:16A;

申请人:中山市美捷时包装制品有限公司

第一申请人:中山市美捷时包装制品有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市火炬开发区健康路21号

发明人:朱茂勇;黄君瀚;张永雷

第一发明人:朱茂勇

当前权利人:中山市美捷时包装制品有限公司

代理人:尹文涛

代理机构:44211

代理机构编号:中山市科创专利代理有限公司 44211

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/53e4629c29c789683ff689a0.html