# 造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针论文和设计-金永志

### 全文摘要

本实用新型公开了一种造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，该穿刺针包含：针管，针管的针尖为斜面；及用于提示针尖斜面方向的标记组件，该标记组件与针管的末端连接；所述标记组件包含：能够在造影引导及连续X线透视下显影的金属标记，该金属标记能够随针管的旋转呈现不同的影像。本实用新型的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针上的标记组件，能够提示针尖斜面方向，结构简单，使用方便，为后续引入导丝提供了便利。

### 主设计要求

1.造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，包含：针管，该针管的针尖为斜面；及用于提示针尖斜面方向的标记组件，该标记组件与针管的末端连接；所述标记组件包含：能够在造影引导及连续X线透视下显影的金属标记，该金属标记能够随针管的旋转呈现不同的影像。

### 设计方案

1.造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，包含：

针管，该针管的针尖为斜面；及

用于提示针尖斜面方向的标记组件，该标记组件与针管的末端连接；

所述标记组件包含：能够在造影引导及连续X线透视下显影的金属标记，该金属标记能够随针管的旋转呈现不同的影像。

2.根据权利要求1所述的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，所述的针尖斜面为椭圆切面。

3.根据权利要求1所述的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，所述的标记组件还包含：与所述的针管一端连接的塑料后座，所述的金属标记位于塑料后座内。

4.根据权利要求3所述的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，所述的塑料后座为透明塑料后座。

5.根据权利要求3所述的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，所述的塑料后座为长方体。

6.根据权利要求1所述的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，所述的金属标记包含：对称设置于所述针管两侧，并与所述针管的轴线平行的长方形金属片，及斜向连接两侧金属片的一金属线；在X线透视下，金属标记的影像包含“Z”形。

7.根据权利要求6所述的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，金属标记呈现“Z”形影像的一面与针尖斜面位于所述穿刺针的同一侧。

8.根据权利要求7所述的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其特征在于，金属标记呈现倒“Z”形影像的一面与针尖斜面的背面位于所述穿刺针的同一侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗技术领域，具体涉及一种造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针。

背景技术

血管介入作为近几年新型学科，其手术操作依赖各种导丝、导管、血管鞘等耗材。血管穿刺是完成介入血管造影和介入血管治疗的首要步骤和必要保证。

穿刺针一般包括普通穿刺针和特殊用穿刺针。普通穿刺针又分为单壁穿刺针和套管穿刺针。一般针长7.0cm，针径为18～19G，可插入0.015in--0.038in导丝。单壁穿刺针即由单部件的不锈钢制成，针尖呈斜面，主要用于血管前壁的穿刺。套管穿刺针由外套管和针芯组成，目前常用的针芯多为空心针，针尖锐利，露出外套管之外。外套管为塑料制成，穿刺针刺入血管管腔内，拔除针芯，外套管留置在管腔内，再顺着外套管管腔送入导丝。常用于外周动静脉常见部位的穿刺。另有一种微穿刺套管针，主要用于较小动脉，如肱动脉和桡动脉的穿刺针径为21G，针腔内可通过0.018in导丝。特殊用穿刺针主要有房间隔穿刺针(Brockenbrough穿刺针)和TIPSS 专用穿刺针套装，同为带套管穿刺装置。其中，Brockenbrough穿刺针针长约70cm，前端有一4cm长的弯曲，针尾部有一与前端针尖方向相一致的方向指示板。针杆为18G，针尖缩为21G。主要用于Budd-Chiari综合征的下腔静脉和肝静脉闭塞段的开通。TIPSS专用穿刺针套装由长穿刺针、外套管、金属导向穿刺针和套管以及10F长鞘等部件所构成。有德国式和美国式两种设计。金属导向穿刺针前端分30°和60°两种角度弯曲，可在术中便于调整角度完成穿刺。主要用于TIPSS术中门静脉的穿刺和Budd-Chiari综合征的下腔静脉闭塞段的开通。

目前，随着血管腔内介入技术和介入器械的发展，腔内治疗的适应证日渐扩大。以往股浅动脉的泛大西洋学会联盟(TASC)ⅡC、D级病变被认为是外科旁路手术的绝对指征，而目前其90％以上的病变可通过真腔内或内膜下技术得以开通。股浅动脉起始端完全闭塞找不到开口和导丝进入内膜下远端无法返回真腔是顺行开通失败最常见的原因，此时采用腘动脉逆向穿刺进行双向开通可获成功。采用逆穿技术，在DSA下穿刺腘动脉，成功逆行置入单弯导管及超滑导丝，是顺利开通股浅动脉闭塞段的重要一步。

血管外科作为新兴学科，血管穿刺为血管介入手术的常规操作，目前国内外如波士顿科学Boston Scientific、美敦力Medtronic等厂家均无造影引导及连续X线透视下仅凭影像就可判断针尖方向的血管穿刺针。普通穿刺针在造影引导及连续X线透视下，无法准确判断针尖切面在血管中的方向。临床上穿刺针刺破血管前壁时，穿刺针针尖切面可有多种方向，不同的方向使得导丝进入血管的难易程度不同。针尖切面直接面向血管后壁时，由于穿刺针内引入导丝直接顶在血管壁上，导致难以顺利进入血管腔内；针尖切面背离血管后壁时，则有利于引入导丝。

因此，有必要提出一种在造影引导及X线透视下，凭影像图像就可有效判断针尖斜面方向的穿刺针，这种穿刺针能为后续引入导丝提供很大的便利。

实用新型内容

本实用新型的目的是克服现有技术的缺陷，提供一种在造影引导及X线透视下，凭影像图像可有效判断针尖斜面方向的穿刺针。

为了达到上述目的，本实用新型提供了一种造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针，其包含：针管，该针管的针尖为斜面；及用于提示针尖斜面方向的标记组件，该标记组件与针管的末端连接；所述标记组件包含：能够在造影引导及连续X线透视下显影的金属标记，该金属标记能够随针管的旋转呈现不同的影像。

较佳地，所述的针尖斜面为椭圆切面。

较佳地，所述的标记组件还包含：与所述的针管一端连接的塑料后座，所述的金属标记位于塑料后座内。

较佳地，所述的塑料后座为透明塑料后座。

较佳地，所述的塑料后座为长方体。

较佳地，所述的金属标记包含：对称设置于所述针管两侧，并与所述针管的轴线平行的长方形金属片，及斜向连接两侧金属片的一金属线；在X线透视下，金属标记的影像包含“Z”形。

上述金属标记中，呈现“Z”形影像的一面与针尖斜面位于所述穿刺针的同一侧。

上述金属标记中，呈现倒“Z”形影像的一面与针尖斜面的背面位于所述穿刺针的同一侧。

有益效果：

(1)本实用新型的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针制造成本低、使用简便；

(2)本实用新型的血管穿刺针能在透视下有效的确定针尖斜面的位置和方向，在数字减影血管造影(DSA)或其他X线透视下表现优秀；

(3)本实用新型的血管穿刺针能有效减轻组织血管损伤，减少患者痛苦，更方便于医务人员操作，适用场景大，临床应用十分广泛。

附图说明

图1至图3为本实用新型的血管穿刺针的三视图，其中，图1为俯视图，图2为主视图，图3为左视图。

图4为本实用新型的血管穿刺针的使用状态示意图；其中，

图4的(a)和(a’)分别为针尖斜面背离血管后壁及其影像的示意图；

图4的(b)和(b’)分别为针尖斜面面向血管后壁及其影像的示意图。

具体实施方式

以下结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。

本实用新型的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针包含：针尖为斜面的针管，及用于提示针尖斜面方向的标记组件。随针管的旋转，标记组件能够呈现不同的影像，从而提示针尖斜面方向，为后续引入导丝提供便利。

实施例1

如图1至图3所示，本实用新型的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针包含：针管1，针管1的针尖斜面呈椭圆形；及标记组件2，该标记组件2与针管1末端连接。标记组件2包括长方体形状的塑料后座，及位于针管1与塑料后座之间的金属标记。塑料后座采用透明塑料材质，在X线透视下不显影。塑料后座可以采用自由乳胶、硅胶、高分子材料等材料，高分子材料为聚丙烯、聚苯乙烯、聚亚安酯、聚偏二乙烯醇、聚碳酸酯、尼龙和迭尔林(聚甲醛树脂)等透视下不显影的材料。金属标记在X线透视下能够显影。针管1和金属标记均选用透视下显影较好的金属材料。

上述塑料后座内的金属标记，由对称设置于所述针管1两侧，并与所述针管1的轴线平行的长方形金属片，及斜向连接两侧金属片的一金属线组成。

如图3所示，标记组件2的B面和C面分别设有长方形金属片，A面设有斜向连接两侧金属片的一金属线。D面则不带标记。A面在X线透视下呈“Z”形。B面和C面在X线透视下则呈现长方形形状。D面则呈现反“Z”形。本实用例中，A面与针尖斜面位于穿刺针的同侧。

本实用新型的穿刺针在使用时，与大多数穿刺针相同，需先检查本装置的通畅性。

如图4的(a)所示，当穿刺针由图中的上方斜向下刺入血管时，后座可见回血，图4的(a’)中，在X线透视下，标记组件2的影像呈“Z”形。由标记组件2的A面呈“Z”形标记，并且A面与针尖斜面位于穿刺针的同侧可知，穿刺针的针尖斜面朝上，即穿刺针的针尖斜面背离血管后壁，此时有利于引入导丝。如图4的(b)所示，当穿刺针由上往下斜向刺入血管时，在X线透视下，图4的(b’)中，标记组件2的影像呈倒“Z”形，可以判定穿刺针的针尖斜面朝下，即穿刺针的针尖斜面面向血管后壁，若此时引入导丝，导丝可能会顶在血管壁上，难以顺利进入血管腔内。

上述的塑料后座的形状并不限于长方体，金属标记还可以是其它有利于提示针尖斜面方向的形状。

本实用新型的穿刺针可设计成具有多种长短型号可供选择的穿刺针，可根据不同人体部位的血管深度选择不同的长度，以满足对深部血管穿刺的需求。

综上所述，本实用新型的造影引导及连续X线透视下使用的血管穿刺针上的标记组件，能够提示针尖斜面方向，结构简单，使用方便，为后续引入导丝提供了便利，有效地为医务人员解决了造影引导及连续X线透视下无法判断穿刺针针尖斜面的问题。

尽管本实用新型的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍，但应当认识到上述的描述不应被认为是对本实用新型的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后，对于本实用新型的多种修改和替代都将是显而易见的。因此，本实用新型的保护范围应由所附的权利要求来限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006484.9

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209751174U

授权时间:20191210

主分类号:A61B17/34

专利分类号:A61B17/34

范畴分类:申请人:上海市普陀区中心医院

第一申请人:上海市普陀区中心医院

申请人地址:200062 上海市普陀区兰溪路164号

发明人:金永志;李梦帆;黄荣;黄毅;曾光;陈智彬;钟美慧

第一发明人:金永志

当前权利人:上海市普陀区中心医院

代理人:贾慧琴;刘琰

代理机构:31323

代理机构编号:上海元好知识产权代理有限公司 31323

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/68a88f91224efc3bc73d9688.html