# 测氡仪论文_起卫罗,曹舸斌,方伟

导读:本文包含了测氡仪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:固体,铀矿,脱气,分析器,灵敏度,统计分析,统计学。

### 测氡仪论文文献综述

起卫罗,曹舸斌,方伟[1]（2019）在《基于AlphaGUARD P2000F测氡仪利用水中溶解氡对DDL-1型气氡仪校准的实验研究》一文中研究指出对测氡仪器进行定期校准是保证测量结果准确性和可靠性的关键。基于用国际公认的计量传递仪器AlphaGUARD P2000F作为氡气溯源仪器及其自带水氡测量组件对叁套DDL-1型电离法测氡仪使用水中溶解氡进行校准实验。实验结果和用固体氡源校准叁套仪器的结果与仪器出厂校准结果进行对比,两种校准方法的K值相对误差均小于5%,达到目前地震监测氡观测技术要求。实验结果表明,水中溶解氡代替固体氡气源校准,可以解决目前固体氡源校准中存在的运输困难、维修技术要求高、国家环保部门监管严格等问题,为地震氡观测仪器校准技术找到了一种新的途径。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年06期）

山亚,曹秋义,赵丛,牛禹,冯博[2]（2019）在《RaA法测氡的基本原理与应用实例——以HDC型测氡仪为例》一文中研究指出目前,在我国铀矿勘查领域中,利用钋、氡等放射性子体特征来勘查、寻找铀矿是较为普遍的一种方式,例如:伽玛能谱测量、放射性气体测量、土壤氡测量等。其中,在岩体表面或地表浅部,主要采用地面伽玛能谱测量的方式,直接寻找铀异常或铀矿化线索;随着勘查深度的增加,主要采用氡及其子体测量方法探寻与铀成矿相关的信息。其中,RaA法作为一种直接、快速、效果明显的氡气测量方法,近年来,在我国铀矿勘查领域中应用日益广泛。文章综合介绍了RaA法测氡的工作原理,并通过采用HDC型测氡仪在两个不同地区进行RaA法测氡的实例效果,说明该方法在目前我国铀矿勘查中的有效性和适用性。(本文来源于《矿产勘查》期刊2019年07期）

朱威威,卫宏,胡俊,吴雨薇,刘文博[3]（2019）在《α-测氡仪在基坑周围环境变形分析中的应用研究》一文中研究指出某市人民医院综合大楼基坑施工过程中,在其西南面的外科楼某位置出现明显的裂缝,且裂缝宽度不断增大,实测数据表明外科楼在基坑施工过程中产生了不均匀沉降.通过α-测氡仪的测量及计算绘制氡值等值线图,再结合具体施工情况,确定有一条东西走向的地下洞室延伸至外科楼,最终得到裂缝成因:在基坑打桩过程中,坑内进行井点降水,导致地下洞室中大量的地下水被抽出,加之工程桩施工以及泵送混凝土罐车的振动影响,共同引起外科大楼产生不均匀固结沉降,造成裂缝的发展.研究成果为基坑周边环境变形分析提供了一种可行的辅助技术,拓展了α杯测氡仪的应用领域.(本文来源于《五邑大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

刘俊芳,郭宝仁,郭宇,高文玉,刘金柱[4]（2019）在《山西定襄七岩泉新旧测氡仪水氡测值稳定性及映震分析》一文中研究指出2014年山西定襄七岩泉新增BHC-336智能定标器,对新、旧2套测氡仪的水氡测值,就稳定性、数据一致性、内在质量等进行对比分析,结果显示,因存在系统误差,2台测氡仪水氡测值稳定性均值存在差异,测量精度和性能具有一致性;与新测氡仪相比,旧测氡仪水氡测值相对偏差和均值标准误差更小,精度更高,数据相关程度较高,数据稳定性更好。定襄水氡对华北5级以上地震具有较好的映震能力,新测氡仪对2016年4月7日原平4.6级地震映震效能比旧测氡仪灵敏。(本文来源于《地震地磁观测与研究》期刊2019年02期）

付勇明[5]（2018）在《部分型号测氡仪计量性能检定结果统计分析》一文中研究指出统计分析近一年来检定的FD216、RAD7和1027叁种型号的300多台测氡仪,主要计量性能指标重复性、体积活度响应和相对固有误差都满足JJG 825-2013的技术要求。1027型测氡仪的重复性最小;FD216型测氡仪体积活度响应接近正态分布,最接近1;FD216型测氡仪相对固有误差最小。(本文来源于《上海计量测试》期刊2018年06期）

徐长银,孙海军,杨绍富[6]（2018）在《库尔勒新43泉自动测氡仪脱气装置应用效果》一文中研究指出针对库尔勒新43泉SD-3A型自动测氡仪脱气装置水路容易堵塞和工作过程中气路内水蒸气形成的冷凝水等影响。2016年5月6日更换了新的自然吸气鼓泡脱气装置,观测结果表明:新装置脱气效率高,产生的气体更加稳定。在1年左右的时间里产出了连续、准确、可靠的资料,观测信息能够实时反映新43泉的实际变化情况,达到了预期的效果。较好地反映了新疆呼图壁M_S6. 2地震和新疆精河M_S6. 6地震孕育与发生的过程。(本文来源于《内陆地震》期刊2018年03期）

姚玉霞[7]（2018）在《RAD7测氡仪应用于水氡观测实验研究》一文中研究指出为了提升水氡观测资料质量,减少人为干扰因素,更好的为地震预测提供高质量的数据,平凉台率先将美国生产的硅半导体RAD7测氡仪用于日常水氡观测,与FD-125型氡钍分析仪进行为期92天的对比观测实验。通过对两套不同型号测氡仪的工作原理、主要技术参数以及对比观测数据进行分析,认为两套仪器虽然在性能上存在一定差异,但是观测结果基本一致性,测量误差满足当前前兆观测技术规范要求,能客观反映地下氡含量真实变化,这次实验将(本文来源于《国际地震动态》期刊2018年08期）

何亮[8]（2018）在《双通道泵吸式α能谱测氡仪的设计》一文中研究指出随着人类文明的发展与进步,人们生活水平也越来越好。同时,科技的发展对人们的生活环境产生了一定影响,国家也高度重视生态环境的整治。近几年,放射性污染已成为热门话题之一。氡及其子体的测量无论是在房屋建筑领域,还是在地质勘探、环境监测、找水等方面,都被作为放射性探测的重要技术手段。在此背景下,以成都市科技局创新创业项目为依托,选取高灵敏度的金硅面垒型探测器为主要探测元件,以α能谱测氡技术为核心,设计一款独立的双探测系统α能谱测氡仪,解决了实际工作中测量时间长、温湿度影响大等一系列问题。本文先阐述了氡及其子体产生的危害背景,以及世界相关组织和国家层面针对氡及其子体放射性污染和地质勘探领域做出的相应决策。在此基础上介绍了氡的测量方法,并引出α能谱测氡原理,通过实验数据测试,对不同大小的金硅面探测器进行了对比测试;设计了双探测系统取样腔体。通过实际测量数据得出结论,该系统测量灵敏度可达到0.2cpm/pCi/L。双通道α能谱泵吸式测氡仪是以STM32F103RCT6单片机为核心,可进行空气氡、土壤氡、水氡的测量与分析。在进行空气和水氡测量时,可选择任意通道完成测量工作。对于土壤氡测量情况,考虑到测量环境,双通道轮流测量,完成高效率氡测量工作。该系统实时显示温湿度参数,在软件部分通过温湿度修正算法弥补温湿度对氡测量的影响;讨论了α总量测量以及α能谱测量的实现方式,结合实际工作中钍射气的影响,选取α能谱测氡技术,实现对氡和钍射气子体进行有效地区分;分别论述了前放、主放、多道脉冲幅度分析器以及辅助电路的硬件实现,并介绍了各个模块的基本功能,实现原理等;低功耗电源电路为测氡仪的高效运作提供了基本保障;选用迪文触摸屏实现人机互动,操作简洁方便。最后通过STM32库函数与位带操作实现软件部分的编写,完成仪器的设计。在仪器经过标准氡室刻度实现氡浓度的转换后,通过对该仪器灵敏度以及精确度、稳定度测试,表明该仪器稳定性、精确性良好。通过对仪器响应时间测试,确定了本底扣除算法,防止本底累积对测量数据正确性影响。实际工作中计量表明,该测氡仪测量数据正常,仪器性能及参数满足国家测氡计量检定标准《测氡仪》(JJG825-2013)和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)的要求。本文设计的双通道α能谱泵吸式测氡仪可直接通过触摸屏实时操作并显示出空气、土壤、水氡浓度,具有实用性好、结构简单、携带方便等优点。该系统可广泛适用于环境氡监测、铀矿资源勘查、建筑地基隐伏断层与地裂缝的勘查、气化采煤气化炉火区分布监测等领域。(本文来源于《成都理工大学》期刊2018-05-01）

张学礼,牛洁,徐乐昌,彭阳,康剑翘[9]（2018）在《RAD7测氡仪测量结果差异的探讨》一文中研究指出为确保环境氡浓度监测结果可靠,探讨RAD7测氡仪在不同工作模式下连续监测结果之间的差异是十分必要的。根据RAD7在不同工作模式下的测氡原理,利用正常模式下的氡浓度监测数据,提出了吸气模式下的氡浓度计算公式,并对这两种模式下所得结果进行了比较分析。结果表明,在100 Bq·m~(-3)左右氡浓度水平下单一测量周期时间内,两种模式所得氡浓度的最大相对偏差接近60%;当连续监测时间短于6 h,两种模式测量结果的相对合成扩展不确定度均超过25%,不能满足相关标准要求;当连续监测时间超过12 h,两种模式之间氡浓度均值差异没有统计学显着性(p>0.05)。为缩小不同工作模式下RAD7测量结果差异,设置合适的连续监测时间并采用氡浓度均值无疑是较好的办法。(本文来源于《核安全》期刊2018年02期）

李朝明,杨志坚,褚金学,吴谋[10]（2018）在《闪烁法测氡仪α检查源对比实验》一文中研究指出检查和选取闪烁法测氡仪的工作高压、阈值电压是保证仪器正常工作的重要环节,α检查源作为确定工作高压和阈值电压的有效工具,可简便、快速地测试测氡仪"高压坪曲线"和"甄别阈值曲线"。使用下关地震台原有和新配的239Pu标准固体α检查源,对新购置FD-125型室内氡钍分析器进行对比检查实验,结果表明:使用原示值为24 000脉冲/min的固体α检查源进行检查,误差≤5%的坪区为210 V,符合相应规范要求,确定工作高压为-663 V、阈值电压为2.0 V;用测值为860脉冲/min的固体α检查源进行检查,误差≤5%无坪区,误差≤10%的坪区为120 V,误差范围大,坪区不稳定,确定工作高压为-673 V、阈值电压为2.0 V。分析认为:固体α检查源的强度弱,检查结果不稳定,坪区窄、误差大,坪区特点表现不显着,选择239Pu固体α检查源时需充分考虑其强度对坪区长度的影响。(本文来源于《地震地磁观测与研究》期刊2018年02期）

### 测氡仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前,在我国铀矿勘查领域中,利用钋、氡等放射性子体特征来勘查、寻找铀矿是较为普遍的一种方式,例如:伽玛能谱测量、放射性气体测量、土壤氡测量等。其中,在岩体表面或地表浅部,主要采用地面伽玛能谱测量的方式,直接寻找铀异常或铀矿化线索;随着勘查深度的增加,主要采用氡及其子体测量方法探寻与铀成矿相关的信息。其中,RaA法作为一种直接、快速、效果明显的氡气测量方法,近年来,在我国铀矿勘查领域中应用日益广泛。文章综合介绍了RaA法测氡的工作原理,并通过采用HDC型测氡仪在两个不同地区进行RaA法测氡的实例效果,说明该方法在目前我国铀矿勘查中的有效性和适用性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 测氡仪论文参考文献

[1].起卫罗,曹舸斌,方伟.基于AlphaGUARDP2000F测氡仪利用水中溶解氡对DDL-1型气氡仪校准的实验研究[J].地震工程学报.2019

[2].山亚,曹秋义,赵丛,牛禹,冯博.RaA法测氡的基本原理与应用实例——以HDC型测氡仪为例[J].矿产勘查.2019

[3].朱威威,卫宏,胡俊,吴雨薇,刘文博.α-测氡仪在基坑周围环境变形分析中的应用研究[J].五邑大学学报(自然科学版).2019

[4].刘俊芳,郭宝仁,郭宇,高文玉,刘金柱.山西定襄七岩泉新旧测氡仪水氡测值稳定性及映震分析[J].地震地磁观测与研究.2019

[5].付勇明.部分型号测氡仪计量性能检定结果统计分析[J].上海计量测试.2018

[6].徐长银,孙海军,杨绍富.库尔勒新43泉自动测氡仪脱气装置应用效果[J].内陆地震.2018

[7].姚玉霞.RAD7测氡仪应用于水氡观测实验研究[J].国际地震动态.2018

[8].何亮.双通道泵吸式α能谱测氡仪的设计[D].成都理工大学.2018

[9].张学礼,牛洁,徐乐昌,彭阳,康剑翘.RAD7测氡仪测量结果差异的探讨[J].核安全.2018

[10].李朝明,杨志坚,褚金学,吴谋.闪烁法测氡仪α检查源对比实验[J].地震地磁观测与研究.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/718eaadf717c8a35499562cc.html