# 一种用于心血管造影术后按压止血装置论文和设计-叶胜

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于心血管造影术后按压止血装置，包括肢体搁架、挤压装置和挤压装置关节支撑臂；所述肢体搁架的一侧设有肢体挡板，所述连接杆的下端与所述挤压装置连接；所述挤压装置包括挤压推头和冷却气室；所述挤压推头的前端设有止血压头和环形伸缩头组件；所述冷却气室内分布有冷却液循环管路、散冷翅片和抽风风扇；所述环形伸缩头组件包括套筒、伸缩弹簧和套筒固定槽。本实用新型针对心血管造影术后护理的按压止血效果好、操作简便。

### 主设计要求

1.一种用于心血管造影术后按压止血装置，其特征在于：包括肢体搁架、挤压装置和挤压装置关节支撑臂；所述肢体搁架的一侧设有肢体挡板；所述挤压装置关节支撑臂包括支撑柱、“7”字形支撑臂和连接杆；所述支撑臂通过球头万向节与所述支撑柱连接；所述连接杆也通过球头万向节与所述支撑臂连接；所述球头万向节处还设有球头压紧螺栓；所述连接杆的下端与所述挤压装置连接；所述挤压装置包括挤压推头和冷却气室；所述挤压推头结合在所述冷却气室的前端；所述挤压推头的前端设有止血压头和环形伸缩头组件；所述冷却气室内分布有冷却液循环管路、散冷翅片和抽风风扇；所述止血压头的后部设有冷却液内腔，所述冷却液循环管路连通所述冷却液内腔；所述冷却液循环管路缠绕在所述散冷翅片上；所述散冷翅片还与半导体制冷片组件贴合；所述环形伸缩头组件包括套筒、伸缩弹簧和套筒固定槽；所述套筒分布在所述套筒固定槽内并受所述伸缩弹簧向外挤压；所述套筒分布在所述止血压头的外周；所述套筒和所述止血压头之间还开设有冷气道；所述冷气道与所述冷却气室连通；所述套筒的前端还设有若干冷气出口；所述抽风风扇分布在所述冷却气室的后部。

### 设计方案

1.一种用于心血管造影术后按压止血装置，其特征在于：包括肢体搁架、挤压装置和挤压装置关节支撑臂；所述肢体搁架的一侧设有肢体挡板；所述挤压装置关节支撑臂包括支撑柱、“7”字形支撑臂和连接杆；所述支撑臂通过球头万向节与所述支撑柱连接；所述连接杆也通过球头万向节与所述支撑臂连接；所述球头万向节处还设有球头压紧螺栓；所述连接杆的下端与所述挤压装置连接；所述挤压装置包括挤压推头和冷却气室；所述挤压推头结合在所述冷却气室的前端；所述挤压推头的前端设有止血压头和环形伸缩头组件；所述冷却气室内分布有冷却液循环管路、散冷翅片和抽风风扇；所述止血压头的后部设有冷却液内腔，所述冷却液循环管路连通所述冷却液内腔；所述冷却液循环管路缠绕在所述散冷翅片上；所述散冷翅片还与半导体制冷片组件贴合；所述环形伸缩头组件包括套筒、伸缩弹簧和套筒固定槽；所述套筒分布在所述套筒固定槽内并受所述伸缩弹簧向外挤压；所述套筒分布在所述止血压头的外周；所述套筒和所述止血压头之间还开设有冷气道；所述冷气道与所述冷却气室连通；所述套筒的前端还设有若干冷气出口；所述抽风风扇分布在所述冷却气室的后部。

2.根据权利要求1所述的一种用于心血管造影术后按压止血装置，其特征在于：所述冷却液循环管路上还设有水泵。

3.根据权利要求1所述的一种用于心血管造影术后按压止血装置，其特征在于：所述散冷翅片的下方设有储水室，所述储水室开设有排水管，所述排水管上设有阀门。

4.根据权利要求1所述的一种用于心血管造影术后按压止血装置，其特征在于：所述抽风风扇的后部还设有空气过滤网。

5.根据权利要求1所述的一种用于心血管造影术后按压止血装置，其特征在于：所述止血压头的前端可拆卸粘附有一层一次性无纺布；所述一次性无纺布的背面分布有黏胶层，通过所述黏胶层可拆卸粘附到所述止血压头的前端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体涉及一种用于心血管造影术后按压止血装置。

背景技术

心血管造影术，是通过注入造影剂使心血管进行显影的一种技术，在心脏导管中为了确定任何心脏腔室，大血管或冠状血管需进行这种放射造影技术。但一般进行心血管造影术结束后需要对动脉创伤口进行止血护理，时常也需要进行冷敷，但当前使用的按压止血装置实际使用效果并不理想。

以上背景技术内容的公开仅用于辅助理解本实用新型的构思及技术方案，其并不必然属于本专利申请的现有技术，在没有明确的证据表明上述内容在本专利申请的申请日已经公开的情况下，上述背景技术不应当用于评价本申请的新颖性和创造性。

实用新型内容

本实用新型针对上述技术问题提供一种针对心血管造影术后护理的按压止血效果好、操作简便的按压止血装置。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

一种用于心血管造影术后按压止血装置，包括肢体搁架、挤压装置和挤压装置关节支撑臂；所述肢体搁架的一侧设有肢体挡板；所述挤压装置关节支撑臂包括支撑柱、“7”字形支撑臂和连接杆；所述支撑臂通过球头万向节与所述支撑柱连接；所述连接杆也通过球头万向节与所述支撑臂连接；所述球头万向节处还设有球头压紧螺栓；所述连接杆的下端与所述挤压装置连接；所述挤压装置包括挤压推头和冷却气室；所述挤压推头结合在所述冷却气室的前端；所述挤压推头的前端设有止血压头和环形伸缩头组件；所述冷却气室内分布有冷却液循环管路、散冷翅片和抽风风扇；所述止血压头的后部设有冷却液内腔，所述冷却液循环管路连通所述冷却液内腔；所述冷却液循环管路缠绕在所述散冷翅片上；所述散冷翅片还与半导体制冷片组件贴合，所述半导体制冷片组件的散热风扇分布在所述冷却气室外部；所述环形伸缩头组件包括套筒、伸缩弹簧和套筒固定槽；所述套筒分布在所述套筒固定槽内并受所述伸缩弹簧向外挤压；所述套筒分布在所述止血压头的外周；所述套筒和所述止血压头之间还开设有冷气道；所述冷气道与所述冷却气室连通；所述套筒的前端还设有若干冷气出口；所述抽风风扇分布在所述冷却气室的后部。

进一步的，所述冷却液循环管路上还设有水泵。

进一步的，所述散冷翅片的下方设有储水室，所述储水室开设有排水管，所述排水管上设有阀门。

进一步的，所述抽风风扇的后部还设有空气过滤网。

进一步的，所述止血压头的前端可拆卸粘附有一层一次性无纺布；所述一次性无纺布的背面分布有黏胶层，通过所述黏胶层可拆卸粘附到所述止血压头的前端。

本实用新型与现有技术相比的有益效果：本实用新型通过设有挤压装置关节支撑臂能够实现全方位调整挤压装置的挤压方向，操作简便；设有的止血压头能够通过冷却液循环实现冷敷，冷敷效果好；设有的环形伸缩头组件对止血压头外周进行封闭，有效隔绝环境中空气水分，防止水汽在肢体处凝结成水珠；通过设有冷气道，在套筒和所述止血压头之间吹出干冷空气，提高冷敷效果以及保持周边干燥。

附图说明

图1是本实用新型挤压装置的结构示意图；

图2是本实用新型的装配结构示意图。

具体实施方式

如图1～2所示，一种用于心血管造影术后按压止血装置，包括肢体搁架1、挤压装置和挤压装置关节支撑臂；所述肢体搁架1的一侧设有肢体挡板2；所述挤压装置关节支撑臂包括支撑柱3、“7”字形支撑臂5和连接杆6；所述支撑臂5通过球头万向节4与所述支撑柱3连接；所述连接杆6也通过球头万向节4与所述支撑臂5连接；所述球头万向节4处还设有球头压紧螺栓4-1；所述连接杆6的下端与所述挤压装置连接；所述挤压装置包括挤压推头8和冷却气室7；所述挤压推头8结合在所述冷却气室7的前端；所述挤压推头8的前端设有止血压头9和环形伸缩头组件；所述冷却气室7内分布有冷却液循环管路9-2、散冷翅片14和抽风风扇15；所述止血压头9的后部设有冷却液内腔9-1，所述冷却液循环管路9-2连通所述冷却液内腔9-1；所述冷却液循环管路9-2缠绕在所述散冷翅片14上；所述散冷翅片14还与半导体制冷片组件贴合，由半导体制冷片组件制冷，当然，所述半导体制冷片组件的散热风扇分布在所述冷却气室7的外部；所述环形伸缩头组件包括套筒10、伸缩弹簧11和套筒固定槽10-1；所述套筒10分布在所述套筒固定槽10-1内并受所述伸缩弹簧11向外挤压；所述套筒10分布在所述止血压头9的外周；所述套筒10和所述止血压头9之间还开设有冷气道8-1；所述冷气道8-1与所述冷却气室7连通；所述套筒10的前端还设有若干冷气出口8-2；所述抽风风扇15分布在所述冷却气室7的后部。所述冷却液循环管路上还设有水泵13。所述散冷翅片14的下方设有储水室17，所述储水室17开设有排水管18，所述排水管18上设有阀门19，起到收集冷凝水以及排水作用。所述抽风风扇15的后部还设有空气过滤网16。所述止血压头9的前端可拆卸粘附有一层一次性无纺布12；所述一次性无纺布12的背面分布有黏胶层，通过所述黏胶层可拆卸粘附到所述止血压头9的前端。

在使用时，启动本装置，将患者肢体搁置在所述肢体搁架上，肢体一侧并受肢体挡板限位；然后将一次性无纺布粘附在止血压头9的前端，医务人员手握挤压推头8，调节方向，球头万向节4的球头4-2转动，并将止血压头9压准创伤口，套筒10则受力后缩，并保持贴紧肢体皮肤，即起到隔绝止血压头与周边环境空气的作用；对创伤口挤压掌握好一定挤压力后，上紧球头万向节4处的球头压紧螺栓4-1，以保持止血压头的挤压状态；冷却液循环管路9-2的冷却液在水泵13作用下循环流动，并流经散冷翅片14然后进入冷却液内腔9-1，确保止血压头9获得低温，对创伤口进行冷敷，而空气经过过滤后经抽风风扇15抽入，空气经过散冷翅片14被冷却，并进入冷气道8-1由冷气出口8-2吹出，既实现一定的冷敷效果同时确保创伤口周边不会凝结出水珠，保持干燥，防止二次污染。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822262699.5

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209644991U

授权时间:20191119

主分类号:A61B 17/12

专利分类号:A61B17/12

范畴分类:16A;

申请人:广西医科大学第一附属医院

第一申请人:广西医科大学第一附属医院

申请人地址:530021 广西壮族自治区南宁市双拥路6号

发明人:叶胜;李春蓉;梁晓梅;李高叶;陈务贤

第一发明人:叶胜

当前权利人:广西医科大学第一附属医院

代理人:邓云书

代理机构:45126

代理机构编号:南宁胜荣专利代理事务所(特殊普通合伙) 45126

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8930ad9eeca45fe692dd439a.html