# 一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及医疗器械技术领域，且公开了一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，包括固定板，固定板的顶部固定连接有导板，该导板顶部的四角均连通有导柱，四根导柱均向下贯穿且延伸出固定板的底部，四根导柱在导板和固定板贯穿的位置处开设有空腔，导柱的柱体上且位于空腔的柱体部分套接有连接套。该3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，通过导板、导致、螺栓、连接套、连接杆和弹簧的设计，该设计的方案结构简单，使用方便，实用性强，可以有效的方便医护人员使用该导板对患者进行椎弓根穿刺手术，大大的提升了穿刺针在植入时的稳定性，保证了该导板在使用时具备良好的实用性且不容易出现晃动。

### 主设计要求

1.一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，包括固定板(1)，其特征在于：所述固定板(1)的顶部固定连接有导板(2)，该导板(2)顶部的四角均连通有导柱(5)，四根所述导柱(5)均向下贯穿且延伸出固定板(1)的底部，四根所述导柱(5)在导板(2)和固定板(1)贯穿的位置处开设有空腔(9)，所述导柱(5)的柱体上且位于空腔(9)的柱体部分套接有连接套(8)，所述连接套(8)右侧面的底部横向固定连接有连接杆(10)，所述导板(2)的正面和背面且与四个导柱(5)相对应的位置处均纵向螺纹连接有螺栓(6)，所述螺栓(6)的一端延伸至空腔(9)且与所述连接套(8)左侧面的顶部进行紧密贴合，所述固定板(1)的底部且位于四根导柱(5)之间的位置处胶合固定连接有一层粘贴板(7)。

### 设计方案

1.一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，包括固定板(1)，其特征在于：所述固定板(1)的顶部固定连接有导板(2)，该导板(2)顶部的四角均连通有导柱(5)，四根所述导柱(5)均向下贯穿且延伸出固定板(1)的底部，四根所述导柱(5)在导板(2)和固定板(1)贯穿的位置处开设有空腔(9)，所述导柱(5)的柱体上且位于空腔(9)的柱体部分套接有连接套(8)，所述连接套(8)右侧面的底部横向固定连接有连接杆(10)，所述导板(2)的正面和背面且与四个导柱(5)相对应的位置处均纵向螺纹连接有螺栓(6)，所述螺栓(6)的一端延伸至空腔(9)且与所述连接套(8)左侧面的顶部进行紧密贴合，所述固定板(1)的底部且位于四根导柱(5)之间的位置处胶合固定连接有一层粘贴板(7)。

2.根据权利要求1所述的一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，其特征在于：所述固定板(1)的左侧固定连接有第一硅胶带(3)，该第一硅胶带(3)的左侧固定连接有第一连接扣(4)，所述固定板(1)的右侧固定连接有第二硅胶带(31)，该第二硅胶带(31)的右侧固定连接有第二连接扣(41)。

3.根据权利要求1所述的一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，其特征在于：所述固定板(1)的内腔且与连接杆(10)相对应的位置处开设有凹槽且横向固定连接有弹簧(11)，该弹簧(11)的一端固定连接在凹槽内，该弹簧(11)的另一端与所述连接杆(10)进行固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，其特征在于：四根所述导柱(5)在所述导板(2)的顶部均为倾斜状固定，四根所述导柱(5)均为一种中空状构造且内壁为光滑的镜面构造。

5.根据权利要求2所述的一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，其特征在于：所述第一硅胶带(3)和所述第二硅胶带(31)均为一种可弯曲的医用硅胶垫块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板。

背景技术

椎体成形术全称为经皮穿刺椎体成形术，属于微创手术，是通过向病变椎体内注入骨水泥或人工骨达到强化椎体的技术，椎弓根是椎弓的一部分，起于椎体后上部，短而厚，与椎体方向垂直向后方突起，其外形呈弧性，与椎体、关节突和椎板融合在一起，椎弓根是组成椎间孔的组成部分，其上方有一较浅的切迹构成椎间孔的下壁，椎弓根下方有一较深的椎弓根下切迹构成椎间孔的上壁。由于3D打印具有个体化的特点，正好与现代医学的诊疗理念相一致，因此，将3D打印技术应用于生物医学领域将是天作之合，随着数字化及3D打印技术的发展，在医学领域实现个性化的治疗，制备个性化的治疗器械成为可能，根据患者本身的扫描数据，进行数字化分析，在进行拟合，形成个性化的数据，再利用3D打印技术将设计的假体或器械打印成型。

在对患者开展椎体成形术时，需要将穿刺针经患者的表皮后然后植入到人体的椎弓根中，现有的植入方式都是依靠使用者的经验徒手将穿刺针植入到人体的椎弓根中，而这种方式存在着很多的弊端，比如说定位不准确或者植入时医生手臂出现晃动都会造成手术失败或者对患者造成二次伤害，因此，如何保证穿刺针在植入时具有良好的稳定性已经成为现代医学研究的方向。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，具备稳定性好且方便植入的优点，解决了原有的植入方式容易出现晃动和误差的问题。

(二)技术方案

为实现上述稳定性好且方便植入的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，包括固定板，固定板的顶部固定连接有导板，该导板顶部的四角均连通有导柱，四根导柱均向下贯穿且延伸出固定板的底部，四根导柱在导板和固定板贯穿的位置处开设有空腔，导柱的柱体上且位于空腔的柱体部分套接有连接套，连接套右侧面的底部横向固定连接有连接杆，导板的正面和背面且与四个导柱相对应的位置处均纵向螺纹连接有螺栓，螺栓的一端延伸至空腔且与连接套左侧面的顶部进行紧密贴合，固定板的底部且位于四根导柱之间的位置处胶合固定连接有一层粘贴板。

优选的，固定板的左侧固定连接有第一硅胶带，该第一硅胶带的左侧固定连接有第一连接扣，固定板的右侧固定连接有第二硅胶带，该第二硅胶带的右侧固定连接有第二连接扣。

优选的，固定板的内腔且与连接杆相对应的位置处开设有凹槽且横向固定连接有弹簧，该弹簧的一端固定连接在凹槽内，该弹簧的另一端与连接杆进行固定连接。

优选的，四根导柱在导板的顶部均为倾斜状固定，四根导柱均为一种中空状构造且内壁为光滑的镜面构造。

优选的，第一硅胶带和第二硅胶带均为一种可弯曲的医用硅胶垫块。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，具备以下有益效果：

1、该3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，通过导板、导致、螺栓、连接套、连接杆和弹簧的设计，该设计的方案结构简单，使用方便，实用性强，可以有效的方便医护人员使用该导板对患者进行椎弓根穿刺手术，大大的提升了穿刺针在植入时的稳定性，保证了该导板在使用时具备良好的实用性且不容易出现晃动，同时该设计在使用时还可以对导柱的角度进行微调，达到最佳的使用效果，该设计方案有效的解决了原有的穿刺方法容易对产生晃动和误差的问题。

2、该3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，通过第一硅胶带、第二硅胶带、第一连接扣、第二连接扣和粘贴板的设计，可以有效的将整个固定板以及导板粘合以及固定在患者的表皮上，进一步的保证了整个手术过程的安全性，大大的提升了该导板在患者表皮上的稳定性，同时该第一硅胶带和第二硅胶带具备可弯曲性，可以使用在身材不一样的患者身上，使用时也能保证具有良好的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型椎弓根穿刺导板的正视结构示意图；

图2为本实用新型椎弓根穿刺导板正视面的弯曲结构示意图；

图3为本实用新型导板和导致俯视的结构示意图；

图4为本实用新型固定板和导板侧视面的剖视结构示意图；

图5为本实用新型图4中A处结构示意图。

图中：1、固定板；2、导板；3、第一硅胶带；31、第二硅胶带；4、第一连接扣；41、第二连接扣；5、导柱；6、螺栓；7、粘贴板；8、连接套；9、空腔；10、连接杆；11、弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，一种3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，包括固定板1，固定板1的顶部固定连接有导板2，该导板2顶部的四角均连通有导柱5，四根导柱5均向下贯穿且延伸出固定板1的底部，四根导柱5在导板2和固定板1贯穿的位置处开设有空腔9，导柱5的柱体上且位于空腔9的柱体部分套接有连接套8，连接套8右侧面的底部横向固定连接有连接杆10，导板2的正面和背面且与四个导柱5相对应的位置处均纵向螺纹连接有螺栓6，螺栓6的一端延伸至空腔9且与连接套8左侧面的顶部进行紧密贴合，固定板1的底部且位于四根导柱5之间的位置处胶合固定连接有一层粘贴板7。

固定板1的左侧固定连接有第一硅胶带3，该第一硅胶带3的左侧固定连接有第一连接扣4，固定板1的右侧固定连接有第二硅胶带31，该第二硅胶带31的右侧固定连接有第二连接扣41，该设计的出现，可以更有效的使该穿刺导板2在使用时具备良好的稳定性，大大的提升了手术的成功率。

固定板1的内腔且与连接杆10相对应的位置处开设有凹槽且横向固定连接有弹簧11，该弹簧11的一端固定连接在凹槽内，该弹簧11的另一端与连接杆10进行固定连接，该设计的出现，医护人员可以根据实际情况，对整个导柱5在进行微调，以达到最佳的手术效果，同时可以保证导柱5在偏移时具备良好的稳定性。

四根导柱5在导板2的顶部均为倾斜状固定，四根导柱5均为一种中空状构造且内壁为光滑的镜面构造，该设计的出现，可以更有效的使穿刺针从导柱5中进入到患者的椎弓根中。

第一硅胶带3和第二硅胶带31均为一种可弯曲的医用硅胶垫块，该设计的出现，方便医护人员对整个装置的固定，同时可以适配不同身材的患者。

工作原理：医护人员首先将该椎弓根穿刺导板的相关数据导入到3D打印机中，利用3D打印技术将该椎弓根穿刺导板打印成型，使用该椎弓根穿刺导板2时，医护人员首先对患者的表皮进行定位，将医用双面胶贴合在粘贴板7上，然后将整个固定板1贴合在定位的位置处，使导柱5与定位孔进行吻合，然后弯曲第一硅胶带3和第二硅胶带31，使其与患者的皮肤进行紧密贴合，然后将两条医用绑带依次穿过第一连接扣4和第二连接扣41，在对患者的身体环绕一圈后进行打结，这一操作可以有效的将整个固定板1和导板2进行固定，避免手术时出现晃动，在使用的过程中，医护人员还可以拧动螺栓6，对整个导柱5进行微调，使其变化角度，达到最佳的手术效果。

综上所述，该3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，通过导板2、导致5、螺栓6、连接套8、连接杆10和弹簧11的设计，该设计的方案结构简单，使用方便，实用性强，可以有效的方便医护人员使用该导板2对患者进行椎弓根穿刺手术，大大的提升了穿刺针在植入时的稳定性，保证了该导板2在使用时具备良好的实用性且不容易出现晃动，同时该设计在使用时还可以对导柱5的角度进行微调，达到最佳的使用效果，该设计方案有效的解决了原有的穿刺方法容易对产生晃动和误差的问题。该3D打印的椎体成形术的椎弓根穿刺导板，通过第一硅胶带3、第二硅胶带31、第一连接扣4、第二连接扣41和粘贴板7的设计，可以有效的将整个固定板1以及导板2粘合以及固定在患者的表皮上，进一步的保证了整个手术过程的安全性，大大的提升了该导板2在患者表皮上的稳定性，同时该第一硅胶带3和第二硅胶带31具备可弯曲性，可以使用在身材不一样的患者身上，使用时也能保证具有良好的稳定性。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920287853.6

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209916140U

授权时间:20200110

主分类号:A61B17/34

专利分类号:A61B17/34;B33Y80/00

范畴分类:申请人:莆田学院附属医院

第一申请人:莆田学院附属医院

申请人地址:351100 福建省莆田市荔城区东圳东路999号

发明人:陈宣煌

第一发明人:陈宣煌

当前权利人:莆田学院附属医院

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8c8f96f24a6ddd4d674b4fc6.html