# 一种显微镜手术操作手臂稳定装置论文和设计-任雷

### 全文摘要

本实用新型提供了一种显微镜手术操作手臂稳定装置，包括底座，底座包括有底板与固定于底板顶部的立柱，立柱中部螺纹连接有第一螺纹杆，立柱顶部固定连接有托板，托板顶部固定连接有两个圆盘状的转轴座，转轴座内设置有圆形槽，转轴座上方通过连接柱固定连接有转轴套，转轴套上设置有圆形通孔，圆形通孔与圆形槽内部轴连接有转动轴，转动轴侧面通过调节杆与伸缩杆连接有支撑板，转动轴的顶部活动连接有限位盖。本实用新型是针对现有技术所存在的不足，提供一种设计合理，结构简单，安全可靠、在手术过程中支撑医生手臂并可前后上下调整的显微镜手术操作手臂稳定装置。

### 主设计要求

1.一种显微镜手术操作手臂稳定装置，包括底座，所述底座包括底板与立柱，所述立柱顶部设置有转动轴，所述转动轴连接有支撑板，其特征在于，所述立柱中部螺纹连接有第一螺纹杆；所述转动轴设置有两个，并转动连接于所述立柱，所述转动轴侧面固定连接有调节杆，所述调节杆另一端固定连接所述支撑板，所述调节杆中部螺纹连接有第二螺纹杆；所述支撑板与所述转动轴之间还设置有伸缩杆，所述伸缩杆两端分别铰接所述转动轴与所述支撑板。

### 设计方案

1.一种显微镜手术操作手臂稳定装置，包括底座，所述底座包括底板与立柱，所述立柱顶部设置有转动轴，所述转动轴连接有支撑板，其特征在于，

所述立柱中部螺纹连接有第一螺纹杆；

所述转动轴设置有两个，并转动连接于所述立柱，所述转动轴侧面固定连接有调节杆，所述调节杆另一端固定连接所述支撑板，所述调节杆中部螺纹连接有第二螺纹杆；

所述支撑板与所述转动轴之间还设置有伸缩杆，所述伸缩杆两端分别铰接所述转动轴与所述支撑板。

2.根据权利要求1所述的显微镜手术操作手臂稳定装置，其特征在于，所述底板为矩形板，水平于地面，所述立柱垂直固定于所述底板顶部，所述立柱为中空结构，分为上段与下段，上下段之间螺纹连接所述第一螺纹杆，所述立柱上下段内部均设置有不同方向的外螺纹，所述外螺纹与所述第一螺纹杆配合，所述第一螺纹杆中部设置有第一旋转把手，所述第一旋转把手包括固定于所述第一螺纹杆外的圆环，所述圆环外设置有若干第一把手。

3.根据权利要求1所述的显微镜手术操作手臂稳定装置，其特征在于，所述立柱顶端固定连接有水平于地面的托板，所述托板顶部固定连接有转轴座，所述转轴座为两个固定连接且大小相同的圆盘，所述转轴座的两个圆盘上均设置有开口向上的圆形槽；

所述转轴座上方设置有与所述转轴座大小相同的转轴套，所述转轴套也包括有两个大小相同且固定连接的圆盘，所述转轴套的两个圆盘上均设置有圆形通孔，所述圆形通孔的内径与所述圆形槽的内径相同；

所述转轴座与所述转轴套之间通过连接柱固定连接，所述连接柱位于所述转轴座的两个圆盘中间并垂直设置。

4.根据权利要求3所述的显微镜手术操作手臂稳定装置，其特征在于，所述转动轴为圆柱状结构，所述转动轴底部位于所述转轴座内，所述转动轴中部位于所述转轴套内，所述转动轴的直径与所述圆形通孔和所述圆形槽内径配合；

所述转动轴上部侧面固定连接所述调节杆，所述调节杆为圆杆状并水平设置，所述转动轴中部，即所述转轴套与所述转轴座之间铰接所述伸缩杆，所述伸缩杆也为圆杆状。

5.根据权利要求1所述的显微镜手术操作手臂稳定装置，其特征在于，所述调节杆为中空结构，中部螺纹连接所述第二螺纹杆，所述第二螺纹杆中部固定设置有第二旋转把手，所述第二旋转把手包括直径大于所述第二螺纹杆的圆环，所述圆环外设置有若干第二把手；

所述伸缩杆包括一段铰接于所述转动轴侧面的直径较大并中空的杆体，与一段铰接于所述支撑板底部的直径较小的杆体，所述中空的杆体内径与所述另一段杆体外径配合，所述伸缩杆上设置有锁紧螺钉。

6.根据权利要求1所述的显微镜手术操作手臂稳定装置，其特征在于，所述支撑板为矩形板，其短边的一侧固定连接所述调节杆，所述支撑板的短边的两侧均设置有挡板。

7.根据权利要求4所述的显微镜手术操作手臂稳定装置，其特征在于，两个所述转动轴顶部均活动连接有限位盖，所述限位盖为底部开口的中空圆筒状，内径与所述转动轴的外径配合，所述限位盖的高度不小于所述转动轴顶部与所述转轴套顶部之间的距离，所述限位盖底部设置有一圈凸出的锯齿，所述转轴套的顶部环绕所述圆形通孔设置有凹陷的锯齿，所述限位盖的锯齿与所述转轴套的锯齿配合；

所述限位盖的一侧设置有竖直的长条通孔，所述长条通孔的宽度配合所述调节杆的直径。

8.根据权利要求7所述的显微镜手术操作手臂稳定装置，其特征在于，所述转轴座内部环绕所述圆形槽设置有滚动轴承，所述转动轴底端轴连接所述滚动轴承。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种显微镜手术操作手臂稳定装置。

背景技术

现有的外科手术中，显微镜手术是一项非常精细的技术，不容有任何的失误，手术进行时患者平躺于手术床上，医生坐于患者身旁，借助手术显微镜进行手术，尤其涉及脑科、五官科手术，由于在手术过程中，医生的手臂需要长时间受力抬起，并且不能发生抖动，才能顺利完成手术，而这样长时间的手术，医生极易产生疲劳，将直接影响手术操作的稳定性，不利于手术的顺利进行，容易发生医疗事故，而且长时间悬空手臂，也增加了医生肩周炎的发病率。

中国专利CN 207400810 U公开了一种脑外科手术辅助支架，为了解决医生手臂长时间悬空后产生疲劳的问题，设计了一种辅助支架，该装置包括两个辅助支架，每个辅助支架均包含一个底座，两个辅助支架的底座之间通过一铰接机构铰接，在每个底座顶部均设有一个托臂机构，每个托臂机构均包含一固定支架、一调节支架、一转向套及一支撑板，在每个支撑板上端均固定有一个支撑板。该装置实现了两个辅助支架高度独立调节、手臂摆放多角度调节以及可收拢的效果。该装置虽可调节支架角度，但在调节两个辅助支架后难以固定支架角度，同时因不同的医生身材也大不相同，该装置的支撑板与转轴之间的距离固定，若医生的手臂过长过短，无法调节支撑板，医生的手术过程会变得困难。而且该辅助支架设置有两个立柱结构，立柱结构下端设置有带滚轮的底座，比较影响操作医生的腿脚活动空间。

实用新型内容

为了解决现有技术的不足，本实用新型提供了一种设计合理，结构简单，安全可靠的在手术过程中支撑医生手臂并可前后上下调整的显微镜手术操作手臂稳定装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：本实用新型提供了一种显微镜手术操作手臂稳定装置，包括底座，所述底座包括底板与立柱，所述立柱顶部设置有转动轴，所述转动轴连接有支撑板，所述立柱中部螺纹连接有第一螺纹杆；

所述转动轴设置有两个，并转动连接于所述立柱，所述转动轴侧面固定连接有调节杆，所述调节杆另一端固定连接所述支撑板，所述调节杆中部螺纹连接有第二螺纹杆；

所述支撑板与所述转动轴之间还设置有伸缩杆，所述伸缩杆两端分别铰接所述转动轴与所述支撑板；

所述底板为矩形板，水平于地面，所述立柱垂直固定于所述底板顶部，所述立柱为中空结构，分为上段与下段，上下段之间螺纹连接所述第一螺纹杆，所述立柱上下段内部均设置有不同方向的外螺纹，所述外螺纹与所述第一螺纹杆配合，所述第一螺纹杆中部设置有第一旋转把手，所述第一旋转把手包括固定于所述第一螺纹杆外的圆环，所述圆环外设置有若干第一把手；

所述立柱顶端固定连接有水平于地面的托板，所述托板顶部固定连接有转轴座，所述转轴座为两个固定连接且大小相同的圆盘，所述转轴座的两个圆盘上均设置有开口向上的圆形槽；

所述转轴座上方设置有与所述转轴座大小相同的转轴套，所述转轴套也包括有两个大小相同且固定连接的圆盘，所述转轴套的两个圆盘上均设置有圆形通孔，所述圆形通孔的内径与所述圆形槽的内径相同；

所述转轴座与所述转轴套之间通过连接柱固定连接，所述连接柱位于所述转轴座的两个圆盘中间并垂直设置；

所述转动轴为圆柱状结构，所述转动轴底部位于所述转轴座内，所述转动轴中部位于所述转轴套内，所述转动轴的直径与所述圆形通孔和所述圆形槽内径配合；

所述转动轴上部侧面固定连接所述调节杆，所述调节杆为圆杆状并水平设置，所述转动轴中部，即所述转轴套与所述转轴座之间铰接所述伸缩杆，所述伸缩杆也为圆杆状；

所述调节杆为中空结构，中部螺纹连接所述第二螺纹杆，所述第二螺纹杆中部固定设置有第二旋转把手，所述第二旋转把手包括直径大于所述第二螺纹杆的圆环，所述圆环外设置有若干第二把手；

所述伸缩杆包括一段铰接于所述转动轴侧面的直径较大并中空的杆体，与一段铰接于所述支撑板底部的直径较小的杆体，所述中空的杆体内径与所述另一段杆体外径配合，所述伸缩杆上设置有锁紧螺钉；

所述支撑板为矩形板，其短边的一侧固定连接所述调节杆，所述支撑板的短边的两侧均设置有挡板；

两个所述转动轴顶部均活动连接有限位盖，所述限位盖为底部开口的中空圆筒状，内径与所述转动轴的外径配合，所述限位盖的高度不小于所述转动轴顶部与所述转轴套顶部之间的距离，所述限位盖底部设置有一圈凸出的锯齿，所述转轴套的顶部环绕所述圆形通孔设置有凹陷的锯齿，所述限位盖的锯齿与所述转轴套的锯齿配合；

所述限位盖的一侧设置有竖直的长条通孔，所述长条通孔的宽度配合所述调节杆的直径；

所述转轴座内部环绕所述圆形槽设置有滚动轴承，所述转动轴底端轴连接所述滚动轴承。

在使用本装置时，医生将本装置放置于患者需要做手术的部位前，医生位于装置后方，首先通过立柱上的第一旋转把手调节装置的高度，旋转第一把手后，螺纹杆带动立柱上下段的外螺纹并使顶部的支撑板随着装置上下活动，使支撑板位于适合手臂高度时，停止旋转第一旋转把手，然后调节两个支撑板之间的角度，将限位盖向上方移动，此时限位盖底部与转轴套顶部的锯齿分离，此时限位盖没有限位作用，将两个转动轴手动转至手臂舒适的角度后，再将限位盖放下，此时两个锯齿啮合，限位盖与转轴套固定，无法旋转，而此时调节杆位于长条通孔内，无法左右活动，致使支撑板便无法旋转，调节好角度后，若医生手臂仍感不适，便可以首先松掉锁紧螺钉，通过调节杆上的第二旋转把手调节调节杆的长度，待调整过后，再将锁紧螺钉锁紧。

本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知，结构简单，设计合理，可通过支撑医生的手臂减轻医生的负担，以便更顺利的完成手术，立柱上设置有第一螺纹杆，可以轻松的调节装置的高度，立柱顶部设置有托板，托板可承接顶部的转轴座与转轴套，转动轴设置有两个，分别连接两个支撑架，可以分别调整两个支撑架的角度与距离，转动轴上固定连接调节杆，调节杆也可通过螺纹杆进行调节，以便身材不同的医生均适用于此装置，转动轴与支撑架之间还铰接有伸缩杆，伸缩杆起到支撑支撑架的作用，伸缩杆上设置有锁紧螺钉，可使伸缩杆伸缩或固定；为使转动轴可固定，再转动轴上方活动连接了限位盖，限位盖可上下活动，当抬起时，锯齿分离，便可转动转动轴，当限位盖放下时，便产生限位作用，限位盖无法旋转，而长条通孔内的调节杆无法左右活动，便可固定住转动轴不再旋转，操作简单且安全有效。

附图说明

图1 为本实用新型的立体结构示意图；

图2 为本实用新型的正视图；

图3为图2 的局部示意图；

图4为本实用新型调整支撑板张开角度时的正视图；

图5为图4的局部示意图；

其中，附图标记为： 1、底板；2、立柱；3、第一螺纹杆；4、第一旋转把手；5、托板；6、转轴座；7、转轴套；8、连接柱；9、转动轴；10、调节杆；11、第二螺纹杆；12、第二旋转把手；13、伸缩杆；14、支撑板；15、挡板；16、限位盖；17、锁紧螺钉。

具体实施方式

能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，对本方案进行阐述。

本实施例是一种显微镜手术操作手臂稳定装置，如图1-图3所示，包括底座，底座包括底板1与立柱2，底板1为矩形板，水平于地面，立柱2垂直固定于底板1顶部，立柱2为中空结构，分为上段与下段，上下段之间螺纹连接第一螺纹杆3，立柱2上下段内部均设置有不同方向的外螺纹，外螺纹与第一螺纹杆3配合，第一螺纹杆3中部设置有第一旋转把手4，第一旋转把手4包括固定于第一螺纹杆3外的圆环，圆环外设置有若干第一把手；

立柱2顶端固定连接有水平于地面的托板5，托板5顶部固定连接有转轴座6，转轴座6为两个固定连接且大小相同的圆盘，转轴座6的两个圆盘上均设置有开口向上的圆形槽；

转轴座6上方设置有与转轴座6大小相同的转轴套7，转轴套7也包括有两个大小相同且固定连接的圆盘，转轴套7的两个圆盘上均设置有圆形通孔，圆形通孔的内径与圆形槽的内径相同；

转轴座6与转轴套7之间通过连接柱8固定连接，连接柱8位于转轴座6的两个圆盘中间并垂直设置；

转轴座6内轴连接有转动轴9，转动轴9设置有两个，转动轴9为圆柱状结构，转动轴9底部位于转轴座6内，转动轴9中部位于转轴套7内，转动轴9的直径与圆形通孔和圆形槽内径配合，转轴座6内部环绕圆形槽设置有滚动轴承，转动轴9底端轴连接滚动轴承。

转动轴9上部侧面固定连接有调节杆10，调节杆10为圆杆状并水平设置，调节杆10另一端固定连接支撑板14，调节杆10为中空结构，中部螺纹连接第二螺纹杆11，第二螺纹杆11中部固定设置有第二旋转把手12，第二旋转把手12包括直径大于第二螺纹杆11的圆环，圆环外设置有若干第二把手；

转动轴9中部，即转轴套7与转轴座6之间铰接伸缩杆13，伸缩杆13也为圆杆状，伸缩杆13包括一段铰接于转动轴9侧面的直径较大并中空的杆体，与一段铰接于支撑板14底部的直径较小的杆体，中空的杆体内径与另一段杆体外径配合，伸缩杆13上设置有锁紧螺钉17；

两个转动轴9顶部均活动连接有限位盖16，限位盖16为底部开口的中空圆筒状，内径与转动轴9的外径配合，限位盖16的高度不小于转动轴9顶部与转轴套7顶部之间的距离，限位盖16底部设置有一圈凸出的锯齿，转轴套7的顶部环绕圆形通孔设置有凹陷的锯齿，限位盖16的锯齿与转轴套7的锯齿配合，限位盖16的一侧设置有竖直的长条通孔，长条通孔的宽度配合调节杆10的直径；

支撑板14为矩形板，其短边的一侧固定连接调节杆10，支撑板14的短边的两侧均设置有挡板15。

在使用本装置时，医生将本装置放置于患者需要做手术的部位前，医生位于装置后方，首先通过立柱2上的第一旋转把手4调节装置的高度，旋转第一把手后，螺纹杆带动立柱2上下段的外螺纹并使顶部的支撑板14随着装置上下活动，使支撑板14位于适合手臂高度时，停止旋转第一旋转把手4，然后调节两个支撑板14之间的角度，如图4、图5所示，将限位盖16向上方移动，此时限位盖16底部与转轴套7顶部的锯齿分离，此时限位盖16没有限位作用，将两个转动轴9手动转至手臂舒适的角度后，再将限位盖16放下，如图2、图3所示，此时两个锯齿啮合，限位盖16与转轴套7固定，无法旋转，而此时调节杆10位于长条通孔内，无法左右活动，致使支撑板14便无法旋转，调节好角度后，若医生手臂仍感不适，便可以首先松掉锁紧螺钉17，通过调节杆10上的第二旋转把手12调节调节杆10的长度，待调整过后，再将锁紧螺钉17锁紧。

本实用新型未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现，在此不再赘述，当然，上述说明并非是对本实用新型的限制，本实用新型也并不仅限于上述举例，本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920080137.0

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209678707U

授权时间:20191126

主分类号:A61B90/60

专利分类号:A61B90/60

范畴分类:申请人:任雷

第一申请人:任雷

申请人地址:250014 山东省济南市经十路16766号山东大学附属千佛山医院

发明人:任雷;王皓晨

第一发明人:任雷

当前权利人:任雷

代理人:梁轶聪

代理机构:37231

代理机构编号:济南智圆行方专利代理事务所(普通合伙企业) 37231

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9e04449dd83b5918aaea3714.html