# 一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具论文和设计-刘巍巍

### 全文摘要

本实用新型公开了一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，包括牙体、第一连接装置和第二连接装置，所述牙体包括种植体，所述种植体的顶部中心设置有螺纹，所述螺纹的顶部设置有基台，所述基台的外侧设置有牙冠，所述基台的中心设置有固定孔，所述固定孔的内壁底部通过螺丝与种植体螺纹固定连接，所述牙冠的内侧设置有中央螺丝孔,所述中央螺丝孔的内壁与固定孔的内壁呈一定水平倾角连通,本实用新型涉及医疗器具技术领域。该一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，解决了种植体、螺丝、螺丝刀、中央螺丝孔不在同一方向不能拧松紧的问题，使中央螺丝孔弯曲角度较大而仍然能采用螺丝固位连接的问题。

### 主设计要求

1.一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，包括牙体(1)、第一连接装置(2)和第二连接装置(3)，其特征在于：所述牙体(1)包括种植体(11)，所述种植体(11)的顶部中心设置有螺纹(12)，所述螺纹(12)的顶部设置有基台(13)，所述基台(13)的外侧设置有牙冠(14)，所述基台(13)的中心设置有固定孔(15)，所述固定孔(15)的内壁底部通过螺丝(16)与螺纹(12)的内壁固定连接，所述牙冠(14)的内侧设置有中央螺丝孔(17)。

### 设计方案

1.一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，包括牙体(1)、第一连接装置(2)和第二连接装置(3)，其特征在于：所述牙体(1)包括种植体(11)，所述种植体(11)的顶部中心设置有螺纹(12)，所述螺纹(12)的顶部设置有基台(13)，所述基台(13)的外侧设置有牙冠(14)，所述基台(13)的中心设置有固定孔(15)，所述固定孔(15)的内壁底部通过螺丝(16)与螺纹(12)的内壁固定连接，所述牙冠(14)的内侧设置有中央螺丝孔(17)。

2.根据权利要求1所述的一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，其特征在于：所述第一连接装置(2)包括第一手柄(21)，所述第一手柄(21)的一端设置有弹簧软轴(22)，所述弹簧软轴(22)远离第一手柄(21)的一端设置有第一连接头(23)。

3.根据权利要求1所述的一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，其特征在于：所述第二连接装置(3)包括第二手柄(31)，所述第二手柄(31)的一端设置有万向节(32)，所述万向节(32)远离第二手柄(31)的一端设置有第二连接头(33)。

4.根据权利要求2所述的一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，其特征在于：所述弹簧软轴(22)为若干弹性杆交错制成，且与第一手柄(21)和第一连接头(23)通过压接、焊接等工艺形成一体。

5.根据权利要求3所述的一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，其特征在于：所述万向节(32)包括十字轴(321)，所述十字轴(321)的两侧设置均有传动轴叉(322)，所述传动轴叉(322)通过第二手柄(31)和第二连接头(33)相对两端组合而成。

6.根据权利要求1所述的一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，其特征在于：所述中央螺丝孔(17)的内壁与固定孔(15)的内壁呈一定水平倾角连通。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器具技术领域，具体为一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具。

背景技术

目前口腔修复技术日新月异，在原来传统的活动义齿和固定义齿的基础上，发展出种植义齿，种植牙义齿也在越来越多的造福于患者，被誉为“人类的第三副牙齿”是最接近自然牙功能的假牙义齿，种植牙义齿主要由种植体、基台和牙冠组成，现有的种植牙义齿的牙冠与基台的连接方式主要使用有两种方式实现连接：粘结固位连接和螺丝固位连接。粘结固位连接：先把基台用螺丝固定在种植体上后再使用专用粘结剂把牙冠粘结在基台上形成一个整体，操作简单但是缺点较多，不容易后续定期检查、维护维修，而且专用粘结剂很难清除干净容易引起种植体周围炎，严重的直接导致种植体骨结合松动种植失败。螺丝固位连接：用螺丝通过中央螺丝孔直接把种植体、基台、牙冠固定在一起行使咬颌咀嚼功能，各部件使用螺丝连接方便后期维护维修，而且无异物引起种植体周围炎的顾虑。但此种连接加工难度、精度较高，而且中央螺丝孔不能弯曲偏角度太大，否则螺丝刀就无法深入到弯曲的中央螺丝孔内去松紧螺丝，种植牙整体也就无法固定，虽然螺丝固位连接优势明显，但同时对医生要求也比较高，现在的种植体螺丝加力松紧的步骤和条件与工业以及日常使用的内角螺丝没有大的区别，即螺丝刀通过中央螺丝孔插入螺丝帽中加力拧紧或松开在种植体上，但种植体、螺丝、螺丝刀、中央螺丝孔的方向需在同一轴线上，如果种植体、螺丝、螺丝刀、中央螺丝孔不在同一方向并有角度弯曲就会造成螺丝刀头不能插入螺丝帽槽中进而不能进行松紧操作。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，解决了种植体、螺丝、螺丝刀、中央螺丝孔不在同一方向不能拧松紧的问题，使中央螺丝孔弯曲角度较大而仍然能采用螺丝固位连接的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，包括牙体、第一连接装置和第二连接装置，所述牙体包括种植体，所述种植体的顶部中心设置有螺纹，所述螺纹的顶部设置有基台，所述基台的外侧设置有牙冠，所述基台的中心设置有固定孔，所述固定孔的内壁底部通过螺丝与种植体螺纹固定连接，所述牙冠的内侧设置有中央螺丝孔。

优选的，所述第一连接装置包括第一手柄，所述第一手柄的一端设置有弹簧软轴，所述弹簧软轴远离第一手柄的一端设置有第一连接头。

优选的，所述第二连接装置包括第二手柄，所述第二手柄的一端设置有万向节，所述万向节远离第二手柄的一端设置有第二连接头。

优选的，所述弹簧软轴为若干弹性杆交错制成，且与第一手柄和第一连接头通过压接、焊接等工艺形成一体。

优选的，所述万向节包括十字轴，所述十字轴的两侧设置均有传动轴叉，所述传动轴叉通过第二手柄和第二连接头相对两端组合而成。

优选的，所述中央螺丝孔的内壁与固定孔的内壁呈一定水平倾角连通。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具。具备了以下有益效果：

该牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，通过包括牙体、第一连接装置和第二连接装置，达到了利用第一连接装置内的弹簧软轴实现弹性连接，弯曲角较大，但承载扭力比较小，适用于中央螺丝孔水平弯曲角度不超过45°角；利用第二连接装置内的万向节，实现刚性连接，承载扭力较大，但弯曲角过大会受到限制而不能插入中央螺丝孔，适用于中央螺丝孔水平弯曲角度不超过30°角，通过需要组合方便对不同水平倾角的中央螺丝孔内的螺栓进行拧紧和松动，实现既可以自由改变轴方向又可以传导扭力的目的，具有扭力传导稳定、能自由改变扭力传导的轴方向、耐用、结构简单等优点，实用性较强，方便螺丝固位连接方式的种植牙义齿推广，避免种植体周围发炎的情况发生，提高种植牙义齿的成功率。

附图说明

图1为本实用新型牙体结构示意图；

图2为本实用新型第一连接装置结构示意图；

图3为本实用新型第二连接装置结构示意图；

图4为本实用新型万向节结构示意图；

图5为本实用新型弹簧软轴截面图。

图中：1牙体、11种植体、12螺纹、13基台、14牙冠、15固定孔、16螺丝、17中央螺丝孔、2第一连接装置、21第一手柄、22弹簧软轴、23第一连接头、3第二连接装置、31第二手柄、32万向节、321十字轴、322传动轴叉、33第二连接头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种牙科种植体螺丝用万向连接杆工具，包括牙体1、第一连接装置2和第二连接装置3，牙体1包括种植体11，种植体11的顶部中心设置有螺纹12，螺纹12的顶部设置有基台13，基台13的外侧设置有牙冠14，基台13的中心设置有固定孔15，固定孔15的内壁底部通过螺丝16与种植体螺纹12的内壁固定连接，实现牙冠、基台和种植体整体螺丝固定，避免异物引起种植体周围炎，牙冠14的内侧设置有中央螺丝孔17，方便螺丝的内部固定，同时方便树脂密封，提高美观度。第一连接装置2包括第一手柄21，第一手柄21的一端设置有弹簧软轴22，弹簧软轴22远离第一手柄21的一端设置有第一连接头23，实现弹性弯曲转动，适用于不超过水平弯曲45°角。第二连接装置3包括第二手柄31，第二手柄31的一端设置有万向节32，万向节32远离第二手柄31的一端设置有第二连接头33，实现刚性弯曲转动，适用于不超过水平弯曲30°角，弹簧软轴22为若干弹性杆交错编织制成，且与第一手柄21和第一连接头23通过压接、焊接等工艺形成一体，提高软轴韧性，万向节32包括十字轴321，十字轴321的两侧设置均有传动轴叉322，传动轴叉322通过第二手柄31和第二连接头33相对两端组合而成，实现自由角度转动，提高扭力，中央螺丝孔17的内壁与固定孔15的内壁呈一定水平倾角连通。

使用时，将螺丝16通过中央螺丝孔17放入固定孔15内，然后根据种植牙义齿上中央螺丝孔17水平弯曲角和种植体对扭矩要求大小选择第一连接装置2或者第二连接装置3，对于倾角不超过45°角且要求扭力比较小的选择第一连接装置2，将第一连接头23放入中央螺丝孔17内与螺丝16对接，然后转动第一手柄21，第一手柄21带动弹簧软轴22转动，进而带动第一连接头23拧紧和松开螺丝16；对于倾角不超过30°角但要求扭力比较大的选择第二连接装置3，将第二连接头33放入中央螺丝孔17内与螺丝16对接，然后转动第二手柄31，第二手柄31带动万向节32转动，进而带动第二连接头33转动，实现螺丝16的拧紧和松开，方便义齿的固定和后续维护。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006596.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209827046U

授权时间:20191224

主分类号:A61C8/00

专利分类号:A61C8/00

范畴分类:申请人:刘巍巍

第一申请人:刘巍巍

申请人地址:201108 上海市闵行区景联路328号

发明人:刘巍巍

第一发明人:刘巍巍

当前权利人:刘巍巍

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ae8b2356efc192fe0947941a.html