# 一种双模探头的对接机构论文和设计-白晓淞

### 全文摘要

本实用新型提供了一种双模探头的对接机构，其包括探头接头和与探头接头配合的驱动接座，所述探头接头包括连接器母座和光纤连接器，双模探头的导线与连接器母座电连接，双模探头的光纤与光纤连接器连接；所述驱动接座包括连接器公座和光纤衰减器，所述连接器公座与滑环的电缆电连接，所述光纤衰减器与光纤引入端相连；所述驱动接座设有锁扣构件，所述探头接头与驱动接座配合时，所述连接器母座与连接器公座连接，所述光纤连接器与光纤衰减器连接，所述驱动接座通过锁扣构件与探头接头连接。采用本实用新型的技术方案，实现了高速旋转中双模探头的光信号和电信号可靠的对接，以同时获得双模图像；而且结构紧密、轻便，便于维护。

### 主设计要求

1.一种双模探头的对接机构，其特征在于：其包括与双模探头连接的探头接头和与探头接头配合的驱动接座，所述驱动接座与驱动电机、滑环连接；所述探头接头包括连接器母座和光纤连接器，双模探头的导线与连接器母座电连接，双模探头的光纤与光纤连接器连接；所述驱动接座包括连接器公座和光纤衰减器，所述连接器公座与滑环的电缆电连接，所述光纤衰减器与光纤引入端相连；所述驱动接座设有锁扣构件，所述探头接头与驱动接座配合时，所述连接器母座与连接器公座连接，所述光纤连接器与光纤衰减器连接，所述驱动接座通过锁扣构件与探头接头连接，使得电信号及光信号连通并使驱动接座与探头接头固定连接。

### 设计方案

1.一种双模探头的对接机构，其特征在于：其包括与双模探头连接的探头接头和与探头接头配合的驱动接座，所述驱动接座与驱动电机、滑环连接；

所述探头接头包括连接器母座和光纤连接器，双模探头的导线与连接器母座电连接，双模探头的光纤与光纤连接器连接；

所述驱动接座包括连接器公座和光纤衰减器，所述连接器公座与滑环的电缆电连接，所述光纤衰减器与光纤引入端相连；

所述驱动接座设有锁扣构件，所述探头接头与驱动接座配合时，所述连接器母座与连接器公座连接，所述光纤连接器与光纤衰减器连接，所述驱动接座通过锁扣构件与探头接头连接，使得电信号及光信号连通并使驱动接座与探头接头固定连接。

2.根据权利要求1所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述探头接头包括用于固定连接器母座和光纤连接器的探头结构件、探头外壳和与双模探头连接的探头连接件，所述探头外壳上设有沟槽或固定挡块；所述探头连接件上设有用于双模探头对接和分离的锁死及解锁构件。

3.根据权利要求2所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述探头外壳的表面设有沟槽，所述沟槽的宽度不小于锁扣构件的宽度。

4.根据权利要求3所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述沟槽为S形或折线形。

5.根据权利要求2~4任意一项所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述锁死及解锁构件包括锁扣、摇摆臂、锁死\/解锁推钮，所述摇摆臂与探头连接件转动连接，所述锁死\/解锁推钮与摇摆臂的一端连接；所述探头外壳设有锁扣安装槽，双模探头上设有固定槽或固定块，所述锁扣的一端与锁扣安装槽连接，当双模探头与探头接头连接时，所述摇摆臂的另一端与锁扣连接，推动锁死\/解锁推钮带动摇摆臂摆动从而使得锁扣的另一端脱离固定槽或固定块。

6.根据权利要求5所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述锁扣包括竖直部和水平部，所述水平部与竖直部的中部连接，所述水平部的底部与摇摆臂的另一端连接。

7.根据权利要求5所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述锁扣通过弹性构件与锁扣安装槽连接。

8.根据权利要求7所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述弹性构件为弹簧。

9.根据权利要求2~4任意一项所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述驱动接座包括对接环以及与连接器公座、光纤衰减器连接的对接套筒，对接套筒位于对接环内，所述对接环与对接套筒之间形成对接安装槽，所述探头外壳的形状与对接安装槽的形状匹配，所述连接器母座和光纤连接器位于的探头外壳的中部。

10.根据权利要求1~4任意一项所述的双模探头的对接机构，其特征在于：所述驱动接座包括内部固定件和同步轮，所述内部固定件与连接器公座、光纤衰减器连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，尤其涉及一种双模探头的对接机构。

背景技术

近20年来，血管内成像技术取得了长足的发展和进步，在评价动脉粥样硬化程度、判断斑块性质、分析血管壁的组成成分等新的领域中，发挥了越来越重要的作用。各种新的血管内成像技术不断发展，这些技术为体内实时观察斑块负荷、斑块性质及支架情况提供了重要的临床信息。现今最主要的两项技术包括以声波为观测手段的血管内超声成像技术(intravascular ultrasound，简称IVUS)和以光波为观测手段的光学相干断层成像技术(optical coherence tomography，简称OCT)。但这两种技术各有长处和短板，IVUS可从影像上分辨不同类型的组织特性，空间分辨率较低，图像清晰度较差；OCT的分辨率很高，但是相应的对血管壁的穿透力有限。如果能将两者结合，则会比单独一个更具优势。但是目前，现有技术中缺乏将OCT和IVUS两种探头信号整合的对接方式。

实用新型内容

针对上述技术问题，本实用新型公开了一种双模探头的对接机构，把双模探头的IVUS的超声信号及OCT的光信号通过该对接机构传递给主机，实现IVUS探头和OCT探头的扫描诊断。

对此，本实用新型的技术方案为：

一种双模探头的对接机构，其包括与双模探头连接的探头接头和与探头接头配合的驱动接座，所述驱动接座与驱动电机、滑环连接；

所述探头接头包括连接器母座和光纤连接器，双模探头的导线与连接器母座电连接，双模探头的光纤与光纤连接器连接；

所述驱动接座包括连接器公座和光纤衰减器，所述连接器公座与滑环的电缆电连接，所述光纤衰减器与光纤引入端相连；

所述驱动接座设有锁扣构件，所述探头接头与驱动接座配合时，所述连接器母座与连接器公座连接，所述光纤连接器与光纤衰减器连接，所述驱动接座通过锁扣构件与探头接头连接，使得电信号及光信号连通并使驱动接座与探头接头固定连接。其中，所述锁扣构件可以采用现有技术常用的锁扣结构。

采用此技术方案，探头接头设有电信号连接器及光信号连接器，驱动接座把滑环的电信号及光信号的连接器也固定在相应位置；当探头接头与驱动接座配合，通过它们特定的配合形状，保证了电信号及光信号的连接通畅。并且驱动接座在电机的的驱动下，能够带动探头接头同步旋转，从而带动探头做同步旋转扫描；

作为本实用新型的进一步改进，所述探头接头包括用于固定连接器母座和光纤连接器的探头结构件、探头外壳和与双模探头连接的探头连接件，所述探头外壳上设有沟槽或固定挡块；所述探头连接件上设有用于双模探头对接和分离的锁死及解锁构件。

作为本实用新型的进一步改进，所述探头外壳的表面设有沟槽，所述沟槽的宽度不小于锁扣构件的宽度。

作为本实用新型的进一步改进，所述沟槽为S形或折线形。采用此技术方案，当探头外壳插入并旋转一定角度后，就可以和驱动装置固定在一起；保证了安装更加牢固。

作为本实用新型的进一步改进，所述锁死及解锁构件包括锁扣、摇摆臂、锁死\/解锁推钮，所述摇摆臂与探头连接件转动连接，所述锁死\/解锁推钮与摇摆臂的一端连接；所述探头外壳设有锁扣安装槽，双模探头上设有固定槽或固定块，所述锁扣的一端与锁扣安装槽连接，当双模探头与探头接头连接时，所述摇摆臂的另一端与锁扣连接，推动锁死\/解锁推钮带动摇摆臂摆动从而使得锁扣的另一端脱离固定槽或固定块。采用此技术方案，通过推动锁死\/解锁推钮带动摇摆臂摆动，从而带动锁扣向上移动，使探头接头与双模探头分离。

作为本实用新型的进一步改进，所述锁扣包括竖直部和水平部，所述水平部与竖直部的中部连接，所述水平部的底部与摇摆臂的另一端连接。

作为本实用新型的进一步改进，所述锁扣通过弹性构件与锁扣安装槽连接。

作为本实用新型的进一步改进，所述弹性构件为弹簧。

作为本实用新型的进一步改进，所述驱动接座包括对接环以及与连接器公座、光纤衰减器连接的对接套筒，对接套筒位于对接环内，所述对接环与对接套筒之间形成对接安装槽，所述探头外壳的形状与对接安装槽的形状匹配，所述连接器母座和光纤连接器位于的探头外壳的中部。

作为本实用新型的进一步改进，所述驱动接座包括内部固定件和同步轮，所述内部固定件与连接器公座、光纤衰减器连接。

进一步的，所述连接器公座和连接器母座分别为同轴连接器公座和同轴连接器母座。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

采用本实用新型的技术方案，实现了高速旋转中双模探头的光信号和电信号可靠的对接，以同时获得IVUS-OCT双模图像；另外，双模探头的整个对接机构相对紧密、轻便，便于维护，利于延长产品的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的探头接头的结构示意图。

图2 为本实用新型的驱动接座的结构示意图。

图3为本实用新型的驱动装置和已经连接探头接头的双模探头的结构示意图。

图4为本实用新型的双模探头的锁死\/解锁的结构示意图。

附图标记包括：1-探头接头，2-驱动接座，3-探头连接件，4-双模探头；11-同轴连接器母座，12-SC连接器，13-探头结构件，14-探头外壳，15-锁扣，16-摇摆臂，17-锁死\/解锁推钮，18-探头装饰件，19-弹簧，20-沟槽；131-探头结构件上盖，132-探头结构件下盖；141-锁扣安装槽；21-同轴连接器公座，22-光纤衰减器，23-对接环，24-对接套筒。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型的较优的实施例作进一步的详细说明。

如图1~图4所示，一种双模探头的对接机构，其包括与双模探头4连接的探头接头1和与探头接头1配合的驱动接座2，所述驱动接座2设于驱动装置上，所述驱动接座2与驱动电机、滑环连接；所述探头接头1包括同轴连接器母座11和SC连接器12，双模探头4的导线与同轴连接器母座11电连接，双模探头4的光纤与SC连接器12连接。所述驱动接座2包括同轴连接器公座21和光纤衰减器22，所述同轴连接器公座21与滑环的电缆电连接，所述光纤衰减器22与光纤引入端相连。所述驱动接座2设有锁扣构件，所述探头接头1与驱动接座2配合时，所述同轴连接器母座11与同轴连接器公座21连接，所述SC连接器12与光纤衰减器22连接，所述驱动接座2通过锁扣构件与探头接头1连接，使得电信号及光信号连通并使驱动接座2与探头接头1固定连接。所述探头外壳14的表面设有沟槽20，所述沟槽20的宽度不小于锁扣构件的宽度。所述沟槽20为S形、圆弧形或折线形。其中，所述锁扣构件可以采用现有技术常用的锁扣结构。

如图1~图4所示，所述驱动接座2为孔状结构，所述探头接头1包括用于固定同轴连接器母座11和SC连接器12的探头结构件13、探头外壳14和与双模探头连接的探头连接件3，所述探头外壳14上设有沟槽20或固定挡块；所述探头连接件3上设有用于双模探头4对接和分离的锁死及解锁构件。所述锁死及解锁构件包括锁扣15、摇摆臂16、锁死\/解锁推钮17和探头装饰件18，所述锁扣15与探头装饰件18连接，所述摇摆臂16与探头连接件3转动连接，所述锁死\/解锁推钮17与摇摆臂16的一端连接；所述探头外壳14设有锁扣安装槽141，双模探头4上设有固定槽或固定块，所述锁扣15的一端通过弹簧19与锁扣15槽连接，当双模探头4与探头接头1连接时，所述摇摆臂16的另一端与锁扣15连接，推动锁死\/解锁推钮17带动摇摆臂16摆动从而使得锁扣15的另一端脱离固定槽或固定块。

进一步的，所述锁扣15包括竖直部和水平部，所述水平部与竖直部的中部连接，所述水平部的底部与摇摆臂16的另一端连接。

所述驱动接座2包括对接环23以及与同轴连接器公座21、光纤衰减器22连接的对接套筒24，对接套筒24位于对接环23内，所述对接环23与对接套筒24之间形成对接安装槽，所述探头外壳14的形状与与对接安装槽的形状匹配，所述同轴连接器母座11和SC连接器12位于的探头外壳14的中部。所述驱动接座2包括内部固定件和同步轮，所述内部固定件与同轴连接器公座21、光纤衰减器22连接。

采用本实施例的技术方案，探头接头1包括探头结构件13，探头结构件13由探头结构件上盖131和探头结构件下盖132连接而成，其作用为把同轴连接器母座11和SC连接器12固定在相应的位置上。驱动装置设有驱动接座2，其与电机和滑环组装在一起。其内部的对接套筒24把同轴连接器公座21和光纤衰减器22固定在相应的位置。同轴连接器公座21和光纤衰减器22分别与滑环的电缆及光纤引入端相连；当探头接头1插入到驱动接座2相应孔位，通过它们特定的配合形状及尺寸，保证了电信号及光信号的连接通畅。并且驱动接座2在电机的的驱动下，能够带动探头接头1同步旋转，从而带动探头做同步旋转扫描；探头外壳14设有独特的形状沟槽20，当探头外壳14插入到驱动接座2，并旋转一定角度后，可以和驱动装置的对接环23固定在一起，保证了同轴同步旋转，可靠性和稳定性高。

以上所述之具体实施方式为本实用新型的较佳实施方式，并非以此限定本实用新型的具体实施范围，本实用新型的范围包括并不限于本具体实施方式，凡依照本实用新型之形状、结构所作的等效变化均在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920054935.6

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209789887U

授权时间:20191217

主分类号:A61B8/12

专利分类号:A61B8/12;A61B8/08;A61B5/02;A61B5/00

范畴分类:申请人:深圳英美达医疗技术有限公司

第一申请人:深圳英美达医疗技术有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区锦龙大道路口宝山路16号海科兴战略新兴产业园B栋8楼01区

发明人:白晓淞;胡黔峰

第一发明人:白晓淞

当前权利人:深圳英美达医疗技术有限公司

代理人:胡吉科

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aed5cba34834e2895e1d1c70.html