# 一种光线调节组件、光学组件及卧式显微系统论文和设计-欧阳晨义

### 全文摘要

一种光线调节组件、光学组件及卧式显微系统，它涉及显微设备技术领域。其中，所述光线调节组件用于显微设备中，所述光线调节组件包括：固定支架；以及，安装于所述固定支架上的、用于转换待观察物品的反射光线的反射路径的光线转换件。在显微设备中采用光线调节组件，使得显微设备能够在使用时观察到不在同一直线或者同一平面上放置的待观察物品，从而缩小显微设备占用的空间，使得该光线调节组件能够改变显微设备的观察方向，具有结构简单、使用方便、光线调节效果好的优势。

### 主设计要求

1.一种光线调节组件，所述光线调节组件(4)用于显微设备中，其特征在于，包括：固定支架(41)；以及，安装于所述固定支架(41)上的、用于转换待观察物品的反射光线的反射路径的光线转换件(42)。

### 设计方案

1.一种光线调节组件，所述光线调节组件(4)用于显微设备中，其特征在于，包括：固定支架(41)；以及，安装于所述固定支架(41)上的、用于转换待观察物品的反射光线的反射路径的光线转换件(42)。

2.根据权利要求1所述的光线调节组件，其特征在于，所述光线转换件(42)为直角棱镜、平面镜或曲面镜。

3.一种光学组件，所述光学组件设置于一外壳(1)内，其特征在于，包括：

设置于所述外壳(1)内的、如权利要求1-2中任一项所述的光线调节组件(4)；

设置于所述外壳(1)内并位于所述光线调节组件(4)上光线出射一侧的、与所述光线调节组件(4)抵接的支架组件(2)；以及，

设置于所述外壳(1)内并与所述支架组件(2)相装配的、可沿所述支架组件(2)滑动以远离或靠近所述光线调节组件(4)的、用于通过所述光线调节组件(4)观察待观察物品的观察组件(5)。

4.根据权利要求3所述的光学组件，其特征在于，所述支架组件(2)包括：

固定安装于所述外壳(1)的内侧壁上并靠近所述光线调节组件(4)的第一固定板(25)；

固定安装于所述外壳(1)的内侧壁上并远离所述光线调节组件(4)的第二固定板(26)，所述第二固定板(26)与所述第一固定板(25)平行设置；

设置于所述第一固定板(25)与所述第二固定板(26)之间的、一端与所述第一固定板(25)固定装配的、另一端与所述第二固定板(26)固定装配的导轨(27)；以及，

设置于所述第一固定板(25)与所述第二固定板(26)之间并与所述导轨(27)滑动式装配的、用于安装所述观察组件(5)的滑动板(28)。

5.根据权利要求4所述的光学组件，其特征在于，所述滑动板(28)上设置有用于驱动所述滑动板(28)沿所述导轨(27)滑动，调节所述观察组件(5)与所述光线调节组件(4)之间距离以调节焦距的焦距微调组件(30)。

6.根据权利要求5所述的光学组件，其特征在于，所述焦距微调组件(30)包括：安装于所述外壳(1)上并可相对于所述外壳(1)转动的第二调节旋钮(31)；

设置于所述第二调节旋钮(31)上靠近所述滑动板(28)一侧的、用于驱动所述滑动板(28)沿所述导轨(27)滑动的驱动齿轮(32)；

固定安装于所述滑动板(28)上安装块(33)；

固定安装于所述安装块(33)上远离所述滑动板(28)一侧的、并与所述驱动齿轮(32)啮合的第二齿条(34)。

7.根据权利要求6所述的光学组件，其特征在于，所述第二齿条(34)设置有两条，所述驱动齿轮(32)为不完全齿轮。

8.根据权利要求7所述的光学组件，其特征在于，所述观察组件(5)包括：

固定安装于所述滑动板(28)上的、靠近所述光线调节组件(4)一侧与所述光线调节组件(4)对齐的、用于通过所述光线调节组件(4)观察待观察物品的显微镜头(35)；

设置于所述显微镜头(35)侧壁上的、用于为所述显微镜头(35)内部提供光线的点光源(36)；

以及，可拆卸式安装于所述显微镜头(35)上远离所述光线调节组件(4)一侧的、用于拍摄所述显微镜头(35)内观察到的图像的摄像头(37)。

9.一种卧式显微系统，其特征在于，所述外壳(1)上设置有观察孔(8)，包括：

如权利要求5-8中任一项所述的光学组件；

安装于所述外壳(1)上并与所述观察孔(8)对齐的、用于承载待观察物品的载物组件(3)；以及，

设置于所述外壳(1)内并与所述观察组件(5)连接的、用于与外部电源电连接以为所述观察组件(5)供电的、并将所述观察组件(5)观察到的图像转换为视频信号以在外部显示设备上显示的主板(6)。

10.根据权利要求9所述的卧式显微系统，其特征在于，所述外壳(1)上设有载物槽(7)，所述观察孔(8)与所述载物组件(3)均设置于所述载物槽(7)内，所述载物组件(3)包括：

用于固定待观察物品的载玻片(15)；

固定安装于所述载物槽(7)的槽底的安装板(16)，所述安装板(16)上沿Y轴方向开设有第一滑槽；

安装于所述第一滑槽内并可沿所述第一滑槽滑动的第一调节台(17)，所述第一调节台(17)上远离所述安装板(16)一侧沿X轴方向设有第一滑块；

与所述第一滑块滑动装配的第二调节台(18)，所述第二调节台(18)上靠近所述第一滑块一侧设置有第二滑槽，所述第二滑槽用于与所述第一滑块滑动装配；

设置于所述第一调节台(17)上的、用于调节所述第一调节台(17)滑动和\/或所述第二调节台(18)滑动的第一调节旋钮组(19)；以及，

固定安装于所述第二调节台(18)上并用于安装所述载玻片(15)的载物台(20)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及显微设备技术领域，具体涉及一种光线调节组件、光学组件及卧式显微系统。

背景技术

显微镜是一种光学仪器，其主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。现有显微镜大多都是立式显微镜，立式显微镜在观察物像时，都是通过观察部分的物镜直接对准待观察的物品进行观察，其观察的方向大多是在竖直方向。由于立式显微镜所占用的空间，不便于携带，因此，一款体积小，便于携带的卧式显微镜亟待发掘，但是，卧式显微镜难点在于如何在水平方向观察竖直方向放置的物品，即改变显微镜的观察方向。

实用新型内容

针对现有技术的缺陷和不足，本实用新型的第一种目的在于提供一种光线调节组件，该光线调节组件能够改变显微设备的观察方向，具有结构简单、使用方便、光线调节效果好的优势。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种光线调节组件，所述光线调节组件用于显微设备中，所述光线调节组件包括：固定支架；以及，安装于所述固定支架上的、用于转换待观察物品的反射光线的反射路径的光线转换件。

所述光线转换件为直角棱镜、平面镜或曲面镜。

采用上述技术方案后，本实用新型有益效果为：在显微设备中采用光线调节组件，使得显微设备能够在使用时观察到不在同一直线或者同一平面上放置的待观察物品，从而缩小显微设备占用的空间，使得该光线调节组件能够改变显微设备的观察方向，具有结构简单、使用方便、光线调节效果好的优势。

针对现有技术的缺陷和不足，本实用新型的第二种目的在于提供一种光学组件，该光学组件中观察组件能够在外壳内稳定滑动，从而调节光学组件的焦距，具有观察组件滑动稳定，焦距调节效果好的优势。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种光学组件，所述光学组件设置于一外壳内，所述光学组件包括：设置于所述外壳内的、如上述所述的光线调节组件；设置于所述外壳内并位于所述光线调节组件上光线出射一侧的、与所述光线调节组件抵接的支架组件；以及，设置于所述外壳内并与所述支架组件相装配的、可沿所述支架组件滑动以远离或靠近所述光线调节组件的、用于通过所述光线调节组件观察待观察物品的观察组件。

所述支架组件包括：固定安装于所述外壳的内侧壁上并靠近所述光线调节组件的第一固定板；固定安装于所述外壳的内侧壁上并远离所述光线调节组件的第二固定板，所述第二固定板与所述第一固定板平行设置；设置于所述第一固定板与所述第二固定板之间的、一端与所述第一固定板固定装配的、另一端与所述第二固定板固定装配的导轨；以及，设置于所述第一固定板与所述第二固定板之间并与所述导轨滑动式装配的、用于安装所述观察组件的滑动板。

所述滑动板上设置有用于驱动所述滑动板沿所述导轨滑动，调节所述观察组件与所述光线调节组件之间距离以调节焦距的焦距微调组件。

所述焦距微调组件包括：安装于所述外壳上并可相对于所述外壳转动的第二调节旋钮；设置于所述第二调节旋钮上靠近所述滑动板一侧的、用于驱动所述滑动板沿所述导轨滑动的驱动齿轮；固定安装于所述滑动板上安装块；固定安装于所述安装块上远离所述滑动板一侧的、并与所述驱动齿轮啮合的第二齿条。

所述第二齿条设置有两条，所述驱动齿轮为不完全齿轮。

所述观察组件包括：固定安装于所述滑动板上的、靠近所述光线调节组件一侧与所述光线调节组件对齐的、用于通过所述光线调节组件观察待观察物品的显微镜头；设置于所述显微镜头侧壁上的、用于为所述显微镜头内部提供光线的点光源；以及，可拆卸式安装于所述显微镜头上远离所述光线调节组件一侧的、用于拍摄所述显微镜头内观察到的图像的摄像头。

采用上述技术方案后，本实用新型有益效果为：在显微设备中采用上述光学组件，在使用时先将光线调节组件与待观察物品对齐，然后通过转动第二旋钮，通过第二调节旋钮与第二齿条的配合，驱动滑动板沿导轨滑动，从而使得安装在滑动板上设置的显微镜头相对于光线调节组件移动，从而调节显微镜头与光线调节组件之间的距离，进而调节观察组件的焦距，将观察组件能够观察到的物品调整至清晰状态，这样设置的光学组件，使得观察组件能够在外壳内稳定移动，从而保证了观察组件焦距调节的效果，使得该光学组件具有焦距调节简单，焦距调节效果好，观察方便，体积小、携带便捷的优势。

针对现有技术的缺陷和不足，本实用新型的第三种目的在于提供一种卧式显微系统，该显微系统能够改变传统显微系统的立式模式，具有占用体积小，便于携带，操作方便，观察方便的优势。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种卧式显微系统，所述显微系统包括外壳，所述外壳上设置有观察孔，所述显微系统包括：如上述所述的光学组件；安装于所述外壳上并与所述观察孔对齐的、用于承载待观察物品的载物组件；以及，设置于所述外壳内并与所述观察组件连接的、用于与外部电源电连接以为所述观察组件供电的、并将所述观察组件观察到的图像转换为视频信号以在外部显示设备上显示的主板。

所述外壳上设有载物槽，所述观察孔与所述载物组件均设置于所述载物槽内，所述载物组件包括：用于固定待观察物品的载玻片；固定安装于所述载物槽的槽底的安装板，所述安装板上沿Y轴方向开设有第一滑槽；安装于所述第一滑槽内并可沿所述第一滑槽滑动的第一调节台，所述第一调节台上远离所述安装板一侧沿X轴方向设有第一滑块；与所述第一滑块滑动装配的第二调节台，所述第二调节台上靠近所述第一滑块一侧设置有第二滑槽，所述第二滑槽用于与所述第一滑块滑动装配；设置于所述第一调节台上的、用于调节所述第一调节台滑动和\/或所述第二调节台滑动的第一调节旋钮组；以及，固定安装于所述第二调节台上并用于安装所述载玻片的载物台。

采用上述技术方案后，本实用新型有益效果为：在使用卧式显微系统时，先将待观察的物品通过载玻片进行固定，然后将载玻片放置在载物台上；然后，启动卧式显微系统，将卧式显微系统与外部的显示设备进行连接，并通过光线调节组件上的光线转换件将载物台上的物品的反射光线的路径改变，使得改变路径后的光线进入到观察组件中，从而使得观察组件能够观察到载玻片上的物品，再通过观察组件中的摄像头对观察到的图像进行拍摄，并将摆设后的视频信息发送给主板，通过主板将视频信息转换成视频信号传输给外部显示器，使得外部显示器上能够显示观察组件观察到的物像，然后根据外部显示器上的物像，通过第一调节旋钮组调整第一调节台与第二调节台之间的位置，使得载玻片上固定的物品位于观察孔的中心位置，然后转动焦距微调组件上设置的第二调节旋钮，驱动观察组件沿支撑组件上的导轨滑动，从而调节观察组件与光线调节组件之间的间距，并将观察组件所能够观察到的图像调整到最清晰状态，对待观察物品进行观察。这样设置的卧式显微系统，使得观察组件能够观察到不在同一直线上放置的待观察物品，从而缩小卧式显微系统的占用空间，使得该卧式显微系统具有占用体积小，便于携带，操作方便，观察方便的优势。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实施例的整体结构的俯视图；

图2是对应图1中剖切线A-A剖切后的剖视图；

图3是本实施例的整体结构的爆炸图；

图4是本实施例中主板的结构示意图；

图5是本实施例中载物组件的结构示意图；

图6是本实施例中支架组件、观察组件、光线调节组件以及焦距微调组件的结构示意图。

附图标记说明：1、外壳；2、支架组件；3、载物组件；4、光线调节组件；5、观察组件；6、主板；7、载物槽；8、观察孔；9、电源输入端口；10、电源开关；11、视频输出端口；12、上壳；13、下壳；14、橡胶垫；15、载玻片；16、安装板；17、第一调节台；18、第二调节台；19、第一调节旋钮组；20、载物台；21、安装部；22、定位条；23、第一旋钮；24、第二旋钮；25、第一固定板；26、第二固定板；27、导轨；28、滑动板；29、导筒；30、焦距微调组件；31、第二调节旋钮；32、驱动齿轮；33、安装块；34、第二齿条；35、显微镜头；36、点光源；37、摄像头；38、壳体；39、排线；40、电源线；41、固定支架；42、光线转换件。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

本实施例涉及一种卧式显微系统，如图1、2、3所示，包括：外壳1、支架组件2、载物组件3、光线调节组件4、观察组件5以及主板6。其中，光线调节组件4、观察组件5以及支架组件2组合成光学组件。

如图1、2、3所示，外壳1上设置有载物槽7，载物槽7的底面设置有观察孔8。支架组件2设置于外壳1内，支架组件2用于实现观察组件5相对于光线调节组件4滑动，从而实现观察组件5的焦距调节。载物组件3可拆卸式安装于载物槽7内，并与观察孔8对齐，载物组件3用于承载待观察物品，从而方便待观察物品的放置。光线调节组件4设置于外壳1内侧壁上，并与观察孔8对齐，光线调节组件4用于转换待观察物品的反射光线的反射路径，从而使得观察组件5能够观察到与其不在同一直线上的物品，进而使得载物组件3能够设置在观察组件5的上方，缩小显微系统的整体体积。观察组件5设置于外壳1内，并与支架组件2相装配，观察组件5可沿支架组件2滑动，从而远离或靠近光线调节组件4，达到调节焦距的目。观察组件5用于通过光线调节组件4观察载物组件3上承载的待观察物品。主板6设置于外壳1内并与观察组件5连接，主板6用于与外部电源电连接，从而为观察组件5供电。主板6还用于将观察组件5观察到的图像转换为视频信号，从而在与外部显示设备连接时在外部显示设备上显示。

如图1、2、3所示，在本实施例中，载物槽7呈矩形，载物槽7的右侧为缺口。载物槽7面积大于载物组件3的面积，从而方便载物组件3的安装和对承载的待观察物品的调节。如图3、4所示，主板6上设置有电源输入端口9、电源开关10以及视频输出端口11。电源输入端口9与外部电源电连接，从而为观察组件5供电。电源开关10用于在电源输入端口9接通电源后控制主板6内电路的导通和关闭。视频输出端口11用于与外部显示器的视频传输线连接，从而将观察组件5观察到的图像显示在外部显示器上。外壳1上设置有电源开关10容置口、电源输入口以及视频输出口。电源端口为USB端口是，视频输出端口11为HDMI端口。在其他实施例中，载物槽7还可以为圆形、梯形等形状，电源端口还可以为DC端口、DS端口等。

如图3所示，外壳1包括：上壳12与下壳13。上壳12整体呈长方体形，载物槽7设置在上壳12上并位于上壳12的右侧。下壳13用于与上壳12装配。在本实施例中，上壳12用于与下壳13装配的一侧的内部凸出设置有卡块，下壳13上设置有与卡块相装配的卡槽，在装配上壳12与下壳13时，先通过卡块与卡槽的装配，从而对上壳12与下壳13进行初步定位，然后通过紧固螺钉进一步将上壳12与下壳13进行装配。支架组件2通过紧固螺钉固定安装在上壳12的内顶面上，同时在下壳13上设置有橡胶垫14，从而对支架组件2起到减震作用，同时提升了支架组件2与外壳1之间装配的稳固性。

如图3、5所示，载物组件3包括：载玻片15、安装板16、第一调节台17、第二调节台18、第一调节旋钮组19以及载物台20。载玻片15用于固定待观察物品，从而方便观察组件5的观察。安装板16固定安装于载物槽7的槽底，安装板16上沿Y轴方向开设有第一滑槽。第一调节台17安装于第一滑槽内并可沿第一滑槽滑动，从而调节第一调节台17在Y轴方向上的位置，第一调节台17上沿X轴方向开设有第一滑块。第二调节台18上靠近第一调节台17一侧设置有第二滑槽，第二滑槽与第一滑块滑动装配，从而调节第二调节台18在X轴方向上的位置，第一调节旋钮组19设置于第一调节台17上，第一调节旋钮组19用于调节第一调节台17滑动，和\/或，第二调节台18滑动。载物台20固定安装于第二调节台18上，并用于安装载玻片15。

如图3、5所示，在本实施例中，载玻片15由玻璃制造，载玻片15呈长方体形。载物台20通过两个紧固螺钉固定安装在第二调节台18上，载物台20上凸出设置有安装部21，安装部21可用于安装单灯珠紫外发射器，安装部21的内侧壁上凸出设置有四条定位条22，在安装载玻片15时四条定位条22对载玻片15起定位作用。第一滑槽与第二滑槽均为梯形槽，第一调节旋钮组19包括第一旋钮23和第二旋钮24，第一旋钮23用于驱动第一调节台17运动，第二旋钮24用于调节第二调节台18运动。第一调节台17上与第二调节台18上均设置有第一齿条，第一旋钮23与第二旋钮24上均设置有调节齿，调节齿用于与第一齿条啮合。载物台20、第一调节台17、第二调节台18以及安装板16上均设置有通孔，通孔与观察孔8对齐。

如图3、6所示，支架组件2包括：第一固定板25、第二固定板26、导轨27以及滑动板28。第一固定板25通过两个紧固螺钉固定安装于外壳1的内侧壁上，第一固定板25靠近光线调节组件4。第二固定板26通过两个紧固螺钉固定安装于外壳1的内侧壁上，第二固定板26远离光线调节组件4，第二固定板26与第一固定板25平行设置。导轨27设置于第一固定板25与第二固定板26之间。滑动板28设置于第一固定板25与第二固定板26之间，并与导轨27滑动式装配，滑动板28用于安装观察组件5。

如图3、6所示，在本实施例中，第一固定板25与第二固定板26均固定安装在上壳12的内顶面上，滑动板28、第一固定板25与第二固定板26相互平行设置。导轨27通过紧固螺钉，一端与第一固定板25固定装配，另一端与第二固定板26固定装配。导轨27设置有四条，导轨27既与第一固定板25垂直，又与第二固定板26垂直。滑动板28的四个角分别与四条导轨27滑动装配。为了保证观察组件5滑动的平稳性，在第一固定板25上靠近光线调节组件4一侧设置有导筒29，导筒29一端插接与第一固定板25上，另一端与光线调节组件4抵接。

如图3、6所示，为了保证观察组件5焦距调节的便捷性，在滑动板28上设置有用于驱动滑动板28沿导轨27滑动的焦距微调组件30，该焦距微调组件30用于调节观察组件5与光线调节组件4之间距离，从而达到调节焦距的目的。其中，焦距微调组件30包括：第二调节旋钮31、驱动齿轮32、安装块33以及第二齿条34。

第二调节旋钮31安装于外壳1上，并可相对于外壳1转动。驱动齿轮32设置于第二调节旋钮31上靠近滑动板28一侧，驱动齿轮32用于驱动滑动板28沿导轨27滑动。安装块33固定安装于滑动板28上。第二齿条34固定安装于安装块33上远离滑动板28一侧，第二齿条34用于与驱动齿轮32啮合。

如图3、6所示，在本实施例中，为了实现第二调节旋钮31在调节时能够使得安装在滑动板28上的观察组件5沿导轨27往复运动，第二齿条34设置有两条，两条第二齿条34通过紧固螺钉固定安装在安装块33上，驱动齿轮32为不完全齿轮，从而实现第二调节往一个方向转动就能够调节观察组件5远离或靠近光线调节组件4。在其他实施例中，驱动齿轮32为全齿轮，从而增大了焦距微调组件30的调节范围。

如图3、6所示，观察组件5包括：显微镜头35、点光源36以及摄像头37。显微镜头35固定安装于滑动板28上，显微镜头35靠近光线调节组件4一侧与光线调节组件4对齐，显微镜头35用于通过光线调节组件4观察待观察物品。点光源36设置于显微镜头35侧壁上，并与主板6电连接，点光源36用于为显微镜头35内部提供光线，从而方便显微镜头35的观察。摄像头37可拆卸式安装于显微镜头35上远离光线调节组件4一侧，并与主板6连接，摄像头37用于拍摄显微镜头35内观察到的图像，并将观察到的图像传输给主板6。

如图3、6所示，在本实施例中，点光源36包括：发光单元以及壳体38。发光单元通电发光，发光单元用于为显微镜头35补充光线。壳体38包裹发光单元，从而对发光单元起到保护作用。发光单元为普通LED灯珠。摄像头37上设置有排线39，排线39一端与摄像头37连接，另一端与主板6连接。排线39用于给摄像头37供电，同时将摄像头37拍摄到的图像传输给主板6。点光源36上设置有电源线40，电源线40用于与主板6电性连接，从而为点光源36供电。

如图1、2、3、6所示，光线调节组件4包括：固定支架41以及光线转换件42。固定支架41设置于外壳1内侧壁上，并通过紧固螺钉穿过外壳1与载物组件3固定装配。光线转换件42安装于固定支架41上，光线转换件42一端与观察孔8对齐，另一端与观察组件5对齐，光线转换件42用于转换待观察物品的反射光线的反射路径。从而使得待观察物品反射的光线能够在通过光线转换件42之后射入显微镜头35内，使得显微镜头35能够观察到与其不在同一直线或平面上的物品。光线转换件42为直角棱镜、平面镜或曲面镜。

在本实施例中，如图2所示，其中，图2中的虚线为待检测物品反射外界光的反射光线的照射路线。光线转换组件为直角棱镜，在安装直角棱镜时，将直角棱镜的一个直角面与观察孔8对齐，另一个直角面与显微镜头35对齐。在观察时，载物台20上的待观察物品反射的光线从一直角面垂直射入直角棱镜，在通过直角棱镜的非直角面时发生全反射，使得出射光线沿另一直角面的垂直方向射出，进而进入显微镜头35内，使得显微镜头35能够清楚地观察到载物台20上的物品。在其他实施例中，光线转换件42还可以为平面镜，反光镜、曲面镜等，通过平面镜入射角等于出射角的远离，使得入射光线与出射光线能够在180度范围内任意变换，均能实现光线转换。

本实施例的工作原理大致如下述：在使用卧式显微系统时，先将待观察的物品通过载玻片15进行固定，然后将载玻片15放置在载物台20上；然后，启动卧式显微系统，将卧式显微系统与外部的显示设备进行连接，并通过光线调节组件4上的光线转换件42将载物台20上的物品的反射光线的路径改变，使得改变路径后的光线进入到观察组件5中，从而使得观察组件5能够观察到载玻片15上的物品，再通过观察组件5中的摄像头37对观察到的图像进行拍摄，并将摆设后的视频信息发送给主板6，通过主板6将视频信息转换成视频信号传输给外部显示器，使得外部显示器上能够显示观察组件5观察到的物像，然后根据外部显示器上的物像，通过第一调节旋钮组19调整第一调节台17与第二调节台18之间的位置，使得载玻片15上固定的物品位于观察孔8的中心位置，然后转动焦距微调组件30上设置的第二调节旋钮31，驱动观察组件5沿支撑组件上的导轨27滑动，从而调节观察组件5与光线调节组件4之间的间距，并将观察组件5所能够观察到的图像调整到最清晰状态，对待观察物品进行观察。这样设置的卧式显微系统，使得观察组件5能够观察到不在同一直线上放置的待观察物品，从而缩小卧式显微系统的占用空间，使得该卧式显微系统具有占用体积小，便于携带，操作方便，观察方便的优势。

以上，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822278398.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209215730U

授权时间:20190806

主分类号:G02B 21/00

专利分类号:G02B21/00;G02B21/24;G02B21/36

范畴分类:30A;

申请人:深圳市钰创合成光电技术有限公司

第一申请人:深圳市钰创合成光电技术有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区同观路泰嘉乐科技工业园1栋8楼802

发明人:欧阳晨义

第一发明人:欧阳晨义

当前权利人:深圳市钰创合成光电技术有限公司

代理人:何园园

代理机构:44479

代理机构编号:深圳大域知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b1ee5858c8fbc674562e66df.html