# 一种脊髓电极组合穿刺器论文和设计-包红锋

### 全文摘要

本申请涉及一种脊髓电极组合穿刺器，从外到内依次包括：刚性穿刺管，导向管，脊髓电极和导丝。本申请的脊髓电极组合穿刺器在使用时，先将脊髓电极套在导丝，使用刚性穿刺管穿刺到人体内，再使用导向管伸入到刚性穿刺管内，最后在使用电极伸入导向管内，之后将导向管与电极一起往体内伸入到达病灶位置，之后再抽出导丝，通过侧开口的针尖部位以及预成型为弯曲状的导向管，在人体内发生弯曲，从而方便到达所需要的区域，方便医生操作。

### 主设计要求

1.一种脊髓电极组合穿刺器，其特征在于，包括：刚性穿刺管(1)，所述刚性穿刺管(1)包括针管部分(11)和位于针管部分(11)末端的注射器接口(12)，针管部分(11)的前端为针尖部位(13)，针尖部位(13)为侧开口且为弧形；导向管(2)，前端预成型为弯曲形状；脊髓电极(3)，为柔性导管，内部有中空腔道；导丝(4)，前端预定型成弯曲状，可以插入到脊髓电极(3)的中空腔道中。

### 设计方案

1.一种脊髓电极组合穿刺器，其特征在于，包括：

刚性穿刺管(1)，所述刚性穿刺管(1)包括针管部分(11)和位于针管部分(11)末端的注射器接口(12)，针管部分(11)的前端为针尖部位(13)，针尖部位(13)为侧开口且为弧形；

导向管(2)，前端预成型为弯曲形状；

脊髓电极(3)，为柔性导管，内部有中空腔道；

导丝(4)，前端预定型成弯曲状，可以插入到脊髓电极(3)的中空腔道中。

2.根据权利要求1所述的脊髓电极组合穿刺器，其特征在于，所述导向管(2)为三层结构，外层材料为pebax，中间层为不锈钢丝编织层，内层材料为PTFE。

3.根据权利要求1或2所述的脊髓电极组合穿刺器，其特征在于，所述导丝(4)材料为镍钛合金或者不锈钢。

4.根据权利要求1所述的脊髓电极组合穿刺器，其特征在于，刚性穿刺管(1)的材料为316不锈钢。

5.根据权利要求1所述的脊髓电极组合穿刺器，其特征在于，所述针尖部位(13)为一半的弹头形。

6.根据权利要求1所述的脊髓电极组合穿刺器，其特征在于，所述导丝(4)末端具有手柄。

### 设计说明书

技术领域

本申请属于医疗器械技术领域，尤其是涉及一种脊髓电极组合穿刺器。

背景技术

在射频介入治疗或者电刺激时脊髓疾病时，需要通过穿刺器引导电极，由于脊髓位于脊柱中，而脊柱由26块脊椎骨合成，而目前大多数的穿刺器均为直线形中空结构，穿刺器末端为开口，射频\/刺激电极从穿刺器内部穿过，并从末端穿出，使用时，先通过穿刺器刺入人体内，之后再将射频\/刺激电极伸入穿刺器内，射频\/刺激电极到达病灶区域后，退出穿刺器。由于穿刺器只能从两块脊椎骨之间空隙处伸入，因此射频\/刺激电极通常只能布置在两块脊椎骨之间的相邻位置。一旦需要射频\/刺激的位置位于脊椎骨中间时，现有的穿刺器就难以引导电极到达病灶位置。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是：为解决现有技术中的不足，从而提供一种脊髓电极组合穿刺器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种脊髓电极组合穿刺器，包括：

刚性穿刺管，所述刚性穿刺管包括针管部分和位于针管部分末端的注射器接口，针管部分的前端为针尖部位，针尖部位为侧开口且为弧形；

导向管，前端预成型为弯曲形状；

脊髓电极，为柔性导管，内部有中空腔道；

导丝，前端预定型成弯曲状，可以插入到脊髓电极的中空腔道中。

优选地，本实用新型的脊髓电极组合穿刺器，所述导向管为三层结构，外层材料为pebax，中间层为不锈钢丝编织层，内层材料为PTFE。

优选地，本实用新型的脊髓电极组合穿刺器，所述导丝材料为镍钛合金或者不锈钢。

优选地，本实用新型的脊髓电极组合穿刺器，刚性穿刺管的材料为316不锈钢。

优选地，本实用新型的脊髓电极组合穿刺器，所述针尖部位为一半的弹头形。

优选地，本实用新型的脊髓电极组合穿刺器，所述导丝末端具有手柄。

本实用新型的有益效果是：

本申请的脊髓电极组合穿刺器在使用时，先将脊髓电极套在导丝，使用刚性穿刺管穿刺到人体内，再使用导向管伸入到刚性穿刺管内，最后在使用电极伸入导向管内，之后将导向管与电极一起往体内伸入到达病灶位置，之后再抽出导丝，通过侧开口的针尖部位以及预成型为弯曲状的导向管，在人体内发生弯曲，如图所示，从而方便到达所需要的区域，方便医生操作。

附图说明

下面结合附图和实施例对本申请的技术方案进一步说明。

图1是本申请实施例的刚性穿刺管的结构示意图；

图2是本申请实施例的脊髓电极组合穿刺器的结构示意图；

图3是本申请实施例的导向管的结构示意图；

图4是本申请实施例的针尖部位的加工方法示意图；

图中的附图标记为：

刚性穿刺管1，针管部分11，注射器接口12，针尖部位13；

导向管2；

脊髓电极3；

弹性导丝4。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本申请的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请保护范围的限制。在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请的技术方案。

实施例

本实施例提供一种脊髓电极组合穿刺器，如图1所示，包括：

刚性穿刺管1，所述刚性穿刺管1包括针管部分11和位于针管部分11末端的注射器接口12，针管部分11的前端为针尖部位13，针尖部位13为侧开口且为弧形(一种可选的加工成型方式是先形成一圆锥形针尖或者子弹形针尖，再将针尖沿中轴面用激光切割开，如图4所示，沿图4虚线进行切割形成一半的弹头形，或者预先成型针尖部位13，再将针尖部位13与其它部分进行焊接形成)，刚性穿刺管1的材料优选为316不锈钢，由于针尖部位13为侧开口，因此不影响刚性穿刺管1的笔直性，方便退出刚性穿刺管1；

导向管2，如图3所示，前端预成型为弯曲状，优选导向管为三层结构，外层材料为pebax(PEBAX是法国ATOFINA公司为其嵌段聚醚酰胺树脂产品所确定的商品名)，中间层为不锈钢丝编织层，内层材料为PTFE；

脊髓电极3，为柔性导管，内部有中空腔道；

导丝4，前端预弯曲，用于伸入到脊髓电极3的中空腔道内，伸入到脊髓电极3内时使脊髓电极3形成预弯曲，以与导向管2进行配合，所述导丝4末端具有手柄，通过旋转手柄可以旋转导丝4，从而调节脊髓电极3的位置。

刚性穿刺管，导向管，脊髓电极和导丝为从外到内依次套接的结构。

本实施例的脊髓电极组合穿刺器在使用时，先将脊髓电极3套在导丝4，使用刚性穿刺管1穿刺到人体内，再使用导向管2伸入到刚性穿刺管1内，最后再使用电极伸入导向管2内，之后将导向管2与电极一起往体内伸入到达病灶位置，之后再抽出导丝4，通过侧开口的针尖部位13以及预成型为弯管的导向管2，在人体内发生弯曲，如图2所示，从而方便到达所需要的区域，方便医生操作。

以上述依据本申请的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项申请技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项申请的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920049779.4

申请日:2019-01-13

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209661747U

授权时间:20191122

主分类号:A61B 17/34

专利分类号:A61B17/34;A61N1/05

范畴分类:16A;

申请人:常州瑞神安医疗器械有限公司

第一申请人:常州瑞神安医疗器械有限公司

申请人地址:213022 江苏省常州市新北区华山中路26号D3006-D3008

发明人:包红锋;蒋军庭;杜玉惠

第一发明人:包红锋

当前权利人:常州瑞神安医疗器械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed1e4f9457d8854ed017e368.html