# 一种混床电导率测点取样装置论文和设计-操斌

### 全文摘要

本实用新型公开了一种混床电导率测点取样装置，包括混床水箱、混床水出口管、取样口、取样引管、止逆阀、取样阀、压缩空气盘管装置、流通池进水管、流通池、视镜装置、视镜压盖、排水管、排水阀、排水池，混床水出口管处的取样口设置取样引管，并安装止逆阀、取样阀、流通池进水管至流通池，流通池侧壁安装有视镜装置、视镜压盖，内部设置有压缩空气盘管装置，底部下设置有排水管、排水阀至排水池，本实用新型解决了日常维护清理电极时必须将混床停运，并将混床内水排空，才能将电极拔出影响混床正常制水问题，减轻工人劳动强度、减少或从根本上杜绝事故发生率、优化生产工序，可广泛用于不同工况生产中电导率测点取样装置。

### 主设计要求

1.一种混床电导率测点取样装置，其特征在于，包括依次联接的混床水箱、取样口、取样引管、止逆阀、取样阀、流通池和电导率仪表、电导率电极测样端、视镜装置，压缩空气盘管装置，在混床水箱安装取样口，取样口安装取样引管，并在取样引管上安装止逆阀和取样阀联接至流通池，流通池内安装有电导率电极测样端、视镜装置，压缩空气盘管装置。

### 设计方案

1.一种混床电导率测点取样装置，其特征在于，包括依次联接的混床水箱、取样口、取样引管、止逆阀、取样阀、流通池和电导率仪表、电导率电极测样端、视镜装置，压缩空气盘管装置，在混床水箱安装取样口，取样口安装取样引管，并在取样引管上安装止逆阀和取样阀联接至流通池，流通池内安装有电导率电极测样端、视镜装置，压缩空气盘管装置。

2.根据权利要求1所述的一种混床电导率测点取样装置，其特征在于视镜装置安装于流通池侧壁中部，包括视镜压盖、玻璃视镜；透镜压盖固定玻璃视镜，且固定于流通池侧壁上。

3.根据权利要求1所述的一种混床电导率测点取样装置，其特征在于所述流通池内部安装有压缩空气盘管装置，安装于流通池中下部，盘管上部设有均布的圆孔，内部通有压缩空气。

4.根据权利要求1所述的一种混床电导率测点取样装置，其特征在于所述流通池内部安装有电导率电极测样端并联接电导率仪表。

5.根据权利要求1所述的一种混床电导率测点取样装置，其特征在于所述流通池底部安装有排水管，有排水管、排水阀至排水池。

6.根据权利要求1所述的一种混床电导率测点取样装置，其特征在于所述混床水箱下方安装有混床水出口管，与混床水出口管上部的取样口、取样引管相通；并将混床水出口管与流通池进水管相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种热电化水混床电导率检测装置，尤其是一种混床电导率测点取样装置。

背景技术

目前，公知的电厂化水工艺技术已经很成熟，电厂化学水处理技术和方式非常多，化学水处理技术主要依靠离子交换、混凝、澄清过滤向膜技术及微生物技术等多元化技术对化学水进行处理，电厂中混床作用：通过混床内的树脂，将进入混床内的淡水进行过滤、分离淡水中的钠、镁、铁离子等，这些杂质的控制非常重要，因为电厂中的各种热力设备都是长时间连续支行，容易遭受杂质腐蚀，造成严重程度的损坏，甚至还会引发安全事故的发生。因此电厂必须使用经过有效处理后的水体，而这关键部分就是化学水处理技术，为了保证电厂的安全、平稳运行，就应当结合电厂的水体实际情况，采用合适的化学水处理技术，提高电厂机组的运行的安全性能。因此按照工艺控制要求需要对混床出口淡水电导率保持在0.1us\/cm以下，这就需要对混床出口淡水电导率值进行实时监测。混床电导率测点安装设计为插入式电极，此电极直接插入在混床底部出口管壁上，日常维护清理电极时需将混床停运，并将混床内水排空，才能将电极拔出，影响混床正常制水，对水资源也产生了极大的浪费，另外因为测点在混床底部，周围密布各种管道，空间狭小不利于人员进行维护，而且管道内水的急速流动造成电导率波动、磨损及测量失准。

发明内容

本实用新型技术的目的在于提供一种操作方便、可实时取样、利于安全操作与安全生产、适合实时检测混床电导率的取样装置。

为了达到上述目的，本实用新型提出了一种混床电导率测点取样装置，该取样装置包括依次联接的混床水箱、取样口、取样引管、止逆阀、取样阀、流通池和电导率仪表、电导率电极测样端、视镜装置，压缩空气盘管装置，在混床水箱安装取样口，取样口安装取样引管，并在取样引管上安装止逆阀和取样阀联接至流通池，流通池内安装有电导率电极测样端、视镜装置，压缩空气盘管装置，流通池将混床水箱的介质通过取样口、取样引管引入流通池内，对被测介质电导率测量。

所述视镜装置安装于流通池侧壁中部，包括视镜压盖、玻璃视镜；透镜压盖固定玻璃视镜，且固定于流通池侧壁上，视镜装置可以观察流通池内介质流通情况。

所述流通池内部安装有压缩空气盘管装置，安装于流通池中下部，盘管上部设有均布的圆孔，内部通有压缩空气。

所述流通池内部安装有电导率电极测样端并联接电导率仪表，流通池内电导率电极测样端可以实时监测其内介质电导率并上传至电导率仪表，可以二次远传显示。

所述流通池底部安装有排水管，有排水管、排水阀至排水池，用于收集混床水箱内的被测介质同时可以经处理后循环使用。

所述混床水箱下方安装有混床水出口管，与混床水出口管上部的取样口、取样引管相通；并将混床水出口管与流通池进水管相连，将被测介质通过混床水箱下方的混床水出口管、取样口、取样引管引入流通池进行测量。

因为本实用新型提供的一种混床电导率测点取样装置，将清将此测点加装延长取样管，移位后改为流通池式测量。原插入式电极安装处改造为法兰连接的取样口、取样引管，延长的取样引管和手动取样阀便于随时调节样水流量及校验时关闭样水，方便维护；止逆阀的安装使被测介质不会倒流，保证了操作安全性，确保水样不会进入生产系统；通过流通池内安装的视镜装置可以随时监测流通池内部被测介质流动情况；通过流通池内部设置的压缩空气盘管装置可以对流通池内部被测介质混合均匀，保证被测介质电导率测样的精确性；流通池、视镜装置、压缩空气盘管及其与流通池进水管、排水管的合理配合，因其流动性较好，可有效地且全方位地监测混床内被测介质的情况，使操作人员依据经验对混床水样进行分析、监视、判断及控制，而且本实用新型还解决了日常维护清理电极时必须将混床停运，并将混床内水排空，才能将电极拔出，影响混床正常制水，减轻工人劳动强度、减少或从根本上杜绝事故发生率、优化了生产工序，本实用新型可广泛用于不同工况生产中电导率测点取样装置。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图1是本实用新型实施例一种混床电导率测点取样装置结构示意图。

图2是本实用新型实施例取样装置中压缩空气盘管部分连接示意图。

图3是本实用新型实施例取样装置中视镜装置部分连接示意图。

图1中，1为混床水箱；2为混床水出口管；3为取样口；4为取样引管；5为止逆阀；6为取样阀；7为压缩空气盘管装置；8为流通池进水管；9为电导率仪表；10为电导率信号线缆；11为电导率电极测样端；12为流通池；13为视镜装置；14为视镜压盖；15为排水管；16为排水阀；17为排水池。

图2中，7为压缩空气盘管装置；71为直管进气口；72为压缩空气盘管；73为压缩空气盘管出口孔。

图3中，13为视镜装置；131为视镜法兰；132为视镜；14为视镜压盖。

具体实施方式

为使本实用新型要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。

参照附图1－2，本实用新型实施例提供了一种混床电导率测点取样装置，包括：该取样装置包括：从左至右依次为混床水箱1、混床水出口管2、取样口3、取样引管4、止逆阀5、取样阀6、压缩空气盘管装置7、流通池进水管8、流通池12、视镜装置13、视镜压盖14、排水管15、排水阀16、排水池17，混床水出口管2处的取样口3设置取样引管4，并安装止逆阀5、取样阀6、流通池进水管8至流通池12，流通池12侧壁安装有视镜装置13、视镜压盖14，流通池12内部设置有压缩空气盘管装置7，流通池12底部下设置有排水管15、排水阀16至排水池17。

所述混床水箱1，设置于混床电导率的取样装置最左端，也是源头端，和被测介质相连通；

所述混床水出口管2，设置于混床水箱1下方，与取样口3相通；

所述取样口3，设置于混床水出口管2上部，与取样引管4连接；

所述取样引管4，设置于混床水出口管2取样口3上部，将混床水出口管2与流通池进水管8相连；

所述流通池12，设置于混床水出口管口2的取样引管端4，与排水池17通过排水管15、排水阀16相连，内部设置有电导率电极测样端11，电导率电极测样端11上部设置有电导率信号线缆10，显示在电导率仪表9上，流通池12侧壁安装有视镜装置13、视镜压盖14，流通池12内部设置有压缩空气盘管装置7，流通池12底部下距底10厘米高设置有排水管15；

所述压缩空气盘管装置7，设置于流通池12中下部，盘管上部有压缩空气盘管出口孔73，为20个8毫米圆孔均布，内部通有压缩空气。

所述视镜装置13，设置于流通池12侧壁处，中间夹装透明玻璃视镜132，用透镜压盖14压住；

所述排水池17，设置于流通池12下部的排水管15、排水阀16下方。

因为本实用新型提供的一种混床电导率测点取样装置，将清将此测点加装延长取样引管4，移位后改为流通池式测量。原插入式电导率电极安装处改造为法兰连接的取样口3、取样引管4，延长的取样引管4和手动取样阀6便于随时调节样水流量及校验时关闭样水，方便维护；止逆阀5的安装使被测介质不会倒流，保证了操作安全性，确保水样不会进入生产系统；通过流通池12内安装的视镜装置13可以随时监测流通池12内部被测介质流动情况；通过流通池12内部设置的压缩空气盘管装置7可以对流通池12内部被测介质混合均匀，保证被测介质电导率测样的精确性；流通池12、视镜装置13、压缩空气盘管装置7及其与流通池进水管8、排水管15的合理配合，因其流动性较好，可有效地且全方位地监测混床内被测介质的情况，使操作人员依据经验对混床水样进行分析、监视、判断及控制，而且本实用新型还解决了日常维护清理电极时必须将混床停运，并将混床内水排空，才能将电极拔出，影响混床正常制水，减轻工人劳动强度、减少或从根本上杜绝事故发生率、优化了生产工序，本实用新型可广泛用于不同工况生产中电导率测点取样装置。

以上所述是本实用新型的优选实施方式，应当指出，并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型所述原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰是为了更好地说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适用于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001790.3

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209485757U

授权时间:20191011

主分类号:G01N 1/10

专利分类号:G01N1/10;G01N27/00

范畴分类:31E;

申请人:天能化工有限公司

第一申请人:天能化工有限公司

申请人地址:832000 新疆维吾尔自治区石河子市石河子开发区北三东路36号

发明人:操斌;冯斌;翟桂萍;周红燕;张彦奎;毛明春;范春安

第一发明人:操斌

当前权利人:天能化工有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fecd09540c1b2541aaac52b0.html